| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО бр. 4964-26 22.10.2018. Појашњење у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке Медицинске опреме за формирање ВБ 2+ са додатним модулима (општа медицинска опрема ) бр. 11/2018, д о с т а в љ а.- |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Управи за војно здравство  Министарства одбране, дана 19.10.2018. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања за партију 8, на које наручилац даје одговоре:

1.Питање: Наручилац је у оквиру партије бр. 8 дефинисао опште карактеристике уређаја, и то: „Перфузионе шприц пумпе 8 са два покретна рама на сваки иду по 4 пумпе“.

Да ли под наведеним „покретним рамовима“ наручилац подразумева засебне уређаје чија је функција, између осталог, да повежу 4 пумпе и да им омогуће да се напајају уз помоћ једног мрежног кабла, тј. да ли наручилац под тим термином подразумева радну станицу?

Овим путем скрећемо пажњу наручиоцу да су такви уређаји медицинска средства и да су као таква обавезна за регистровање у АЛИМС-у.

Одговор:  Под покретним рамовима се не подразумева радна станица, него се подразмева заштитни рам у који се слажу пумпе. Ставка 1.29 спецификације се мења тако да гласи: опционо конектор ( заштитни рам, оквир )  који повезује 3 или 4 пумпе и омогућава напајање свих пумпи једним каблом за напајање.

2.Питање: На територији Републике Србије, постоје дистрибутери реномираних светских произвођача који у својој понуди поседују радне станице за инфузионе (волуметријске/шприц) пумпе. Будући да је наручилац дефинисао процењену вредност набавке по партијама, а према тржишним ценама радних станица, несумњиво је да је дошло до грешке при дефинисању листе минималних техничких карактеристика будући да за процењену вредност партије не постоји дистрибутер који би могао да поднесе наручиоцу прихватљиву понуду. На основу свега наведеног, овим путем молимо наручиоца да из листе минималних техничких карактеристика уклони „покретне рамове“ како би понуђачи могли поднети адекватне понуде.

Одговор:  Ставка 1.29 спецификације се мења тако да гласи: опционо конектор ( заштитни рам, оквир )  који повезује 3 или 4 пумпе и омогућава напајање свих пумпи једним каблом за напајање.

3.Питање: Наручилац је приликом дефинисања листе минималних техничких карактеристика за партију бр. 8 под захтевом бр. 1.29 дефинисао следеће: „Конектор који повезује 3 или 4 пумпе и омогућава напајање свих пумпи једним каблом за напајање“.

Поменути „конектор“ је једна од функција радних станица које приликом фиксирања инфузионих пумпи пружају могућност напајања фиксираних пумпи уз помоћ једног кабла за напајање који је прикључен на радну станицу. С тим у вези а сходно образложењу из претходног питања, молимо наручиоца да овај захтев уклони.

Уколико поменути „конектор“ представља део који није део инфузионе пумпе, па самим тим није регистрован као медицинско средство и не поседује ЦЕ ознаку, молимо наручиоца да захтев бр. 1.29, уклони из листе минималних техничких карактеристика.

Одговор:  Ставка 1.29 спецификације се мења тако да гласи: opciono konektor ( zaštitni ram, okvir )  koji povezuje 3 ili 4 pumpe i omogućava napajanje svih pumpi jednim kablom za napajanje.

4.Питање: Наручилац је под захтевом 1.14 дефинисао граничне вредности нивоа оклузије. Овим путем молимо наручиоца да потврди да ће прихватити нивое оклузије у оквиру дефинисаних граница.

Одговор:  Прихватамо нивое оклузије у границама које смо дефинисали.

5.Питање: Наручилац је при дефинисању листе минималних техничких карактеристика дефинисао под захтевом 1.16 карактеристике болуса, и то, између осталог, опсег запремине болуса од 0.1-1000 мл.

Будући да је наручилац захтевао уређај који подржава величину шприца до 50 мл а како је максимална запремина болуса директно зависна од величине шприца, несумњиво је дошло до техничке грешке при дефинисању овог захтева. Из свега наведеног, молимо наручиоца да измени наведени захтев тако да исти гласи: „Програм за подешавање коришћења болуса ОN/ОFF, 0.1 до 50 мл“.

Одговор:  Наручилац  остаје при својим захтевима.

6.Питање: Наручилац је приликом дефинисања захтева бр. 1.24 дефинисао карактеристике напајања. Овим путем молимо наручиоца да ради проширења листе потенцијалних понуђача измени наведени захтев тако да исти гласи: „Напајање: AC 110/230 V, 50/60 Hz, ili DC 9.6V, DC 12/24 ≤2A“.

Одговор:  Прихвата се предлог понуђача и у том смислу биће измењена конкурсна докуаментација.

7.Питање:.Шприц инфузионе пумпе су често присутне у санитетима и услед специфичних услова рада (рад на отвореном, температура, заштита од влаге и прашине, електрична безбедност, итд.) дефинисани су посебни стандарди које уређај мора испуњавати како би био одоговарајући за тај вид употребе. Како су на територији Републике Србије присутни дистрибутери који нуде уређаје који испуњавају стандарде за овај тип употребе, а уколико су уређаји намењени раду у санитетима, молимо наручиоца да дефинише захтев да понуђени уређаји морају бити сертификовани по стандарду EN1789 за амбулантна и медицинска транспортна возила.

Одговор:  Наручилац  остаје при својим захтевима.

8. Питање: за партију 17, тражена је расхладна комора преносног типа. Да ли је прихватљиво понудити уређај који има точкиће?

Одговор:  Прихватљиво је.

ЗС.

Достављено:

-у омот предмета 4964

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС