| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО бр. 4964-32 29.10.2018. Појашњење у вези са припремањем понуде у поступку јавне набавке Медицинске опреме за формирање ВБ 2+ са додатним модулима (општа медицинска опрема ) бр. 11/2018, д о с т а в љ а.- |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/12, 14/2015 и 68/15), а у вези захтева за додатним појашњењима у вези са припремањем понуде упућеног од стране заинтересованог лица, Наручиоцу, Управи за војно здравство  Министарства одбране, дана 25.10.2018. године, достављамо следећи одговор:

Заинтересовано лице је поставило следећа питања, на које наручилац даје одговоре:

1.Питање: Наручилац је при дефинисању листе минималних техничких карактеристика дефинисао под захтевом 1.16 карактеристике болуса, и то, између осталог, опсег запремине болуса од 0.1-1000 мл.

Будући да је наручилац захтевао уређај који подржава величину шприца до 50 мл а како је максимална запремина болуса директно зависна од величине шприца, несумњиво је дошло до техничке грешке при дефинисању овог захтева. Из свега наведеног, молимо наручиоца да измени наведени захтев тако да исти гласи: „Програм за подешавање коришћења болуса ОN/ОFF, 0,1~1200ml/sat, 0.1 до 50 мл, зависно од величине шприца“.

Одговор: Наручилац прихвата примедбу понуђача и у том смислу ће изменити конкурсну документацију.

2.Питање:.Шприц инфузионе пумпе су често присутне у санитетима и услед специфичних услова рада (рад на отвореном, температура, заштита од влаге и прашине, електрична безбедност, итд.) дефинисани су посебни стандарди које уређај мора испуњавати како би био одоговарајући за тај вид употребе. Како су на територији Републике Србије присутни дистрибутери који нуде уређаје који испуњавају стандарде за овај тип употребе, а уколико су уређаји намењени раду у санитетима, молимо наручиоца да дефинише захтев да понуђени уређаји морају бити сертификовани по стандарду EN1789 за амбулантна и медицинска транспортна возила. С тим у вези, уређаји израђени по стандардима EN1789 су посебно отпорни на вибрације које при апликацији високо сензитивних лекова могу довести до грешака у испорученом волумену лека те довести пацијента до предозирања. Из свега неведеног, овом приликом молимо наручиоца да размотри дефинисање захтева у погледу стандарда EN1789 за инфузионе пумпе.

Одговор:  Наручилац остаје при свему из услова конкурсне докумантације.

ЗС.

Достављено:

-у омот предмета 4964

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС