Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 2151 – 31 05 JUN 2019

На основу чланова 106-109. Закона о јавним набавкама РС ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15, на даље: Закон), д  о  н  о  с  и  м:

О  Д  Л  У  К  У

о додели уговора

У отвореном поступку јавне набавке добра, медицинска опрема за потребе Војномедицинске академије Београд, предвиђен у Плану набавки Министарства одбране за 2019. годину, на позицијама 1.1.237, 1.1.238. и 1.1.241, ознака из ОРН: 33100000 и 33124120, са укупно 4 партије, редни број 7/ 2019УВЗ, укупне процењене вредности 31,817,486.34 РСД, без ПДВа:

- Одбијају се као неприхватљиве следеће понуде, и то:

  - Понуђача Borf д.о.о. Калуђерица Београд, за партију број 3.

  - Понуђача MD Imaging д.о.о. Београд, за партију број 2.

- Применом критеријума најнижа понуђена цена, а након рангирања понуда, закључи уговор за набавку добра, са привредним друштвима чије понуде немају битних недостатака, одговарајуће су и прихватљиве. и то:

  - Партија број 1.

Привредно друштво AB Trade д.о.о. Београд.

  - Партија број 2.

Привредно друштво Medicom д.о.о. Шабац.

  - Партија број 3.

Привредно друштво Schiller д.о.о. Београд.

  - Партија број 4.

Привредно друштво Makler д.о.о. Београд.

- Одлуку о додели уговора, објавити на Порталу УЈН и интернет страници наручиоца, у року од три дана од дана доношења.

О б р а з л о ж е њ е

На основу захтева за набавку ВМА Београд Иброј 3252-28 и Иброј 3252-29 од 27.03.2019. године, Иброј 3252-31 од 01.04.2019. године и 3252-33 од 02.04.2019. године, а у циљу набавке СнПСа за попуну болнице, неопходно је набавити добра, обликована по следећим партијама:

| РБ Партије | Назив медицинског средства | количина | Укупна процењена вредност (без ПДВа) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ултразвучни апарат (Клиника за ендокринологију ВМА) | 1 | 5,416,666.67 |
| 2 | Ултразвучни апарат (Клиника за неурологију ВМА) | 1 | 5,416,666.67 |
| 3 | Ергонометрија (Клиника за кардиологију и ургентну и интерну медицину) | 1 | 9,240,833.00 |
| 4 | Опрема за ортопедију (Клиника за ортопедску хирургију и трауматологију) | 1 | 11,743,320.00 |

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена, за сваку партију.

Поступак отварања понуда, спроведен у Управи за војно здравство у Београду, улица Црнотравска бр. 17, у присуству комисје, дана 24.05.2019. год, са почетком у 10,30 сати, и завршен истог дана у 11, приликом чега је вођен Записник о отварању понуда Иброј 2151-24.

Отварању понуда присуствовали су и представници понуђача, и то:

| РБ | Понуђач | Представник | Пуномоћје број |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Medicom д.о.о. Шабац | Милош Јовановић | 20.05.2019 |
| 2 | Makler д.о.о. Београд | Василије Вујичић | 3780 |
| 3 | MD Imaging д.о.о. Београд | Марко Јовановић | 233/2019 |
| 4 | Schiller д.о.о. Београд | Владимир Никодијевић | 1902/19 |
| 5 | AB Trade д.о.о. Београд | Сандра Бунић Обрић | Д05-24-01/19 |

Благовремено, тј. до дана 24.05.2019. године, до 10,15 сати, приспеле су понуде:

| дело. број | Назив -шифра понуђача | датум пријема | сат | Број понуде |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2151 - 25 | Borf д.о.о. Калуђерица Београд | 22.05.2019. | 10,55 | 35/2019 |
| 2151 - 26 | Schiller д.о.о. Београд | 23.05.2019. | 13,00 | 1879/19 |
| 2151 - 27 | Medicom д.о.о. Шабац | 24.05.2019. | 9,00 | 1624 |
| 2151 - 28 | AB Trade д.о.о. Београд | 24.05.2019. | 9,15 | П-УЗ-276 |
| 2151 - 29 | MD Imaging д.о.о. Београд | 24.05.2019. | 9,40 | 67/2019 |
| 2151 - 30 | Makler д.о.о. Београд | 24.05.2019. | 9,50 | 3576 |

Након отварања понуда, комисија је констатовала следеће податке из истих, и то:

| РБ Партије | Елементи понуде | П о н у ђ а ч и |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Borf д.о.о. | Schiller д.о.о. | Medicom д.о.о. | AB Trade д.о.о. | MD Imaging д.о.о. | Makler д.о.о. |
| 1 | Вредност без ПДВа | / | / | 5,383,700.00 | 5,196,000.00 | / | / |
|  | Понуда важи | / | / | 90 дана | 90 дана | / | / |
|  | Рок кванти./квалита. | / | / | 60/65 дана | 59/64 дана | / | / |
|  | Гаранција | / | / | 24 месеца | 24 месеца | / | / |
|  | Напомена | / | / | - | - | / | / |
| 2 | Вредност без ПДВа | / | / | 5,394,500.00 | / | 4,980,000.00 | / |
|  | Понуда важи | / | / | 90 дана | / | 90 дана | / |
|  | Рок кванти./квалита. | / | / | 60/65 дана | / | 60/65 дана | / |
|  | Гаранција | / | / | 24 месеца | / | 24 месеца | / |
|  | Напомена | / | / | - | / | - | / |
| 3 | Вредност без ПДВа | 7,500,000.00 | 9,239,280.00 | / | / | / | / |
|  | Понуда важи | - | 90 дана | / | / | / | / |
|  | Рок кванти./квалита. | - | 59/64 дана | / | / | / | / |
|  | Гаранција | - | 24 месеца | / | / | / | / |
|  | Напомена | - | - | / | / | / | / |
| 4 | Вредност без ПДВа | / | / | / | / | / | 11,733,320.00 |
|  | Понуда важи | / | / | / | / | / | 90 дана |
|  | Рок кванти./квалита. | / | / | / | / | / | 60/65 дана |
|  | Гаранција | / | / | / | / | / | 24 месеца |
|  | Напомена | / | / | / | / | / | - |

ЛЕГЕНДА:

|  | Понуда са битним недостацима |
| --- | --- |
|  | Цене су изражене у РСД, без ПДВа |

Комисија за спровођење поступка предметне набавке је извршила стручну оцену достављених понуда према горе наведеној табели, и утврдила следеће:

- Сходно Закону, треба одбити као неприхватљиве следеће понуде, и то:

- Понуду привредног друштва Borf д.о.о. Калуђерица Београд, број 35/2019 од 21.05.2019. године, за партију број 3, јер садржи битне недостатке, тачније нису достављени следећи тражени докази из конкурсне документације, и то:

- Прилог 2 - Образац понуде са спецификацијом и структуром цене са упутством како да се попуни - попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан;

- Прилог 3 - Образац о оцени испуњености услова из члана 75. Закона, са упутством како се доказује испуњеност услова (у случају подношења заједничке понуде односно понуде са подизвођачем, образац фотокопирати, посебно за сваког од понуђача из групе, односно за све подизвођаче);

- Прилог 4 - Изјава о испуњености обавезних услова утврђених у члану 75. став 1 тачке 1) до 4) Закона и конкурсној документацији, потписана од овлашћеног лица и оверена печатом;

- Важеће Решење Агенције за лекове и медицинска средства (АЛИМС) за стављање у промет добра;

- Прилог 5 - Изјава понуђача да су при састављању својих понуда поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде;

- Прилог 6 - Изјава о независној понуди којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима (члан 26. Закона)

- Прилог 7 - Изјава о издавању инструмената обезбеђења испуњења уговорне обавезе:

- Прилог 8 - Модел уговора, попуњен по свим ставкама, оверен печатом и потписан, чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином модела уговора:

- Прилог 9 - Образац трошкова припреме понуде;

- Изјава на сопственом меморандуму, о поседовању сервиса за одржавање понуђене опреме;

- Копије сертификата сервисера о обучености за одржавање понуђене опреме и основа ангажовања;

- Понуду привредног друштва MD Imaging д.о.о. Београд, број 67/2019, за партију број 2, јер је неприхватљива и неодговарајућа. Понуда не испуњава захтеване техничке карактеристике, и то:

- у обрасцу минималних технички карактеристика за Партију 2., дефинисано је следеће: Тачка 25.2 „Linerna sonda visoke rezolucije frekventni opseg od 4 – 13 Mhz( +/-2Mhz) kontaktna površina sonde (footprint) 37mm(+/-5mm) sa minimum 160 elemenata“

За предметну тачку понуђач  је доставио следеће доказе:

Документ DS страна 15 у којој је означен модел линерне сонде: L8-18( i) -RS

Документ PG страна 5 у којој је означен модел линеарна сонде: L8-18( i) -RS

Изјава произвођача доцумент SA у којој је наведен други модел сонде  L8-18-RS

У обрасцу „Детаљне понуде са упутством како да се попуни 6-I-2“, понуђена је линеарна сонда L8-18i-RS (к.бр. H40462LF).

Даљом анализом карактерситка достављених у предметној понуди установљено је да исте не задвољавају захтеване минималне техничке карактерстике, јер је захтеван  фреквентни опсег од 4 -13 Mhz са дозвољеним одступањем (+/-2Mhz), а понуђена је сонда L8-18(i) -RS (означена у документу PG страна 5), где је описан фреквентни оспег у распону од 4,5 do 18 MHz.

Понуђена сонда не испуњава тажене техничке карактеристике јер се не налази у захтеваном фреквентном опсегу.

Понуђена сонда L8-18i - RS се налази у сегменту интраоператвних а не линеарних сонди (документ PG страна 5).

Како понуђена ултразвучна сонда не испуњава тражени минимални опсег са дозвољеним одступањем као и чињенице да је понуђач понудио интраоперативну а не линеарну сонду, наручилац констатује да понуђена ултразвучна сонда не испуњава тражене минималне техничке карактеристике наручиоца.

- Техничком спецификацијом, Наручилац је захтевао, под тачком 22.1- „Softver za kvantitativnu analizu protoka u regiji od interesa kao „quantitative flow analysis“ ili “odgovarajuće”“.

На питање заитересованог лица, у одговору Наручиоца бр. 2151-17 од 17.05.2019. год (тачка 11), прецизно је дефинисано која квантитавна анализа је прихваљтљива у 2D и color dopleru у задатом региону од интереса.

Анализом достављеног доказа за предметну тачку (22.1) односно описа на достављењој изјави  произвођача коју је понуђач доставио понуђено је следеће:

„Ultrasound system Vivid iQ premium supports quantitative analysis package (Q – analysis) for flow quantification in selected sample area (Region of interes)“

Даљим увидом у достављени документ DS страна 9, јасно је описан „quantitative analysis package (Q – analysis)“.

Наручилац констатује да понуђач није доказао да предметни софтвер испуњава квантитатвну анализу протока у колор доплеру у регији од интереса.

- Техничком спецификацијом, Наручилац је захтевао, под тачком 19- „Softver koji obezbeđuje  bolju vizuelizaciju hemodinamike kombinovanjem efekta B moda i color flow dopplera kao High-Res PDI  ili “odgovarajuće”“.
На питање заитересованог лица, у одговору Наручиоца бр. 2151-11 од 14.05.2019. год јасно је дефинисано шта је прихватљив односно одговарајући софтвер и то:

- „Hihg-Res PDI – softver koji obezbeđuje bolju vizuelizaciju  hemodinamike  kombinovanjem efekta B moda i color flow dopplera“

- „Direkcioni odnosno bidirekcioni color power doppler – pokazuje smer protoka power dopplera“

Анализом достављеног доказа понуђача за предметну тачку (документ DS страна 7 и изјава произвођача документ SA), установљено је да није понуђен захтевани  High - Res PDI softver као ни дирекциони, односно bidirekcioni color power doppler који је појашњењем конкурсне документације за наручиоца дефинисан као прихватљив.

У изјави произвођача документ SA, наведено је да понуђени softver „color  angio“ представља еквивалнет за High- Res PDI и bidirekcioni PDI. Анализом достваљеног документа DS na страни 7, предметну  тачку 19 понуђач је доказао обележавањем  „Blood flow imaging i Blood Flow Angio Imaging“. У опису „Blood flow imaging i Blood flow Angio imaging“, нигде се наводи „Direkcioni односно bidirekcioni color power doppler“, као ни softver High-Res PDI

Наручилац констатује да понуђач није доказао да предметни софтвер испуњава захтевану техничку спецификацију.

- Остале достављене понуде су благовремене, немају битних недостатака, одговарајуће су и прихватљиве.

Комисија за спровођење поступка предметне набавке је предложила следеће:

- Да се сходно Закону, одбију као неприхватљиве следеће понуде, и то:

  - понуђача Borf д.о.о. Калуђерица Београд, за партију број 3.

  - понуђача MD Imaging д.о.о. Београд, за партију број 2.

- Да се сходно Закону, применом критеријума најнижа понуђена цена, а након рангирања понуда, закључи уговор за набавку добра, са привредним друштвима чије понуде немају битних недостатака, одговарајуће су и прихватљиве. и то:

  - Партија број 1.

Привредно друштво AB Trade д.о.о. Београд.

  - Партија број 2.

Привредно друштво Medicom д.о.о. Шабац.

  - Партија број 3.

Привредно друштво Schiller д.о.о. Београд.

  - Партија број 4.

Привредно друштво Makler д.о.о. Београд.

Имајући у виду све поменуто, а на основу предлога коју је Комисија за јавну набавку УВЗ дала у извештају, одлучено је као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:

Против ове одлуке може се уложити захтев за заштиту права, у року од 10 дана од дана објављивања на Порталу УЈН. Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, све у складу са одредбама члана 148-167 Закона.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-Портал УЈН

-интернет страница МО