| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Војномедицинска академија бр. 1317-8 од 10.02.2017. годинеоо |  |
| --- | --- |

На основу члана 107 и 108. Закона о јавним набавкама РС („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 1, на даље: Закон), Инструкције Управе за логистику ГШ број 2469-1 од 08.03.2016. године и Оквирног споразума број 3628-236 од 17.06.2016. (даље: Оквирни споразум), доносим:

О  Д  Л  У  К  У

о додели уговора

У поступаку јавне набавке, предвиђеном у Плану набавки Министарства одбране за 2017. годину, на позицији 1.2.33, услуге поправке и одржавања медицинске опреме, Ознака из ОРН: 50400000, број 1317:

- Сходно члану 4. оквирног споразума и члану 39. став 6. Закона, издати наруџбеницу најповољнијем понуђачу ARTEHO Славољуб Митровић из Београда, за набавку услуге поправке ултразвучног апарата производње Siemens, Acuson Antares, s/n: 116796, 1 ком, на употреби у Институту за радиологију, дијагностика 9 у ВМА, према следећим елементима:

Вредност понуде за р-д			              82.000,00 РСД

Вредност понуде за радне сате:30х2.000,00	  60.000,00 РСД

Вредност понуде за радне сате:90х2.000,00	 180.000,00 РСД

Укупна вредност понуде		                        322.000,00 РСД

Понуђач није у систему ПДВ-а.

Начин плаћања:				30 дана од дана завршетка услуге.

Рок реализације: 				21 дан од дана пријема наруџбенице

Гаранција:					12 месеци од дана завршетка услуге.

Услуга подразумева: I Репаратура CPU борда 1. дефектажу квара (20 сати), 2. замена (лемљење) одстрањених елемената новим (6 сати), 3. тестирање рада CPU борда (4 сата), II Репаратура power supplay distribution modula 1. дефектажу квара (24 сата), 2. отварање напајања и одстрањивање изгорелих елемената са њега (8 сати), 3. чишћење борда од остатка паљевине (4 сата), 4. репаратура водова на борду (8 сати), 5. замена (лемљење) одстрањених елемената новим (12 сати), 6. тестирање рада напајања у оптерећеном режиму (8 сати), 7. затварање напајања и пуштање у рад целокупног уређаја (14 сати), 8. тестирање рада целокупног уређаја у свим модовима (8 сати), 9. програмирање уређаја по захтеву корисника (4 сата), 10. замена: switcher трафо (4 ком), мосфет транзистори (4 ком), драјверско управљачко коло (1 ком) и електронски кондензатори (20 ком).

- Одлуку о додели уговора објавити на Порталу УЈН и интернет страници МО, у року од три дана од дана доношења.

О б р а з л о ж е њ е

На основу Оквирног споразума број 3628-236 од 17.06.2016. године (на даље: оквирни споразум), привредним друштвима: MC Company д.о.о. из Београда, SZR ARTEHO Славољуб Митровић из Београда и SZR ARTEHO Радован Јевтић из Београда, упућен је позив за услугу поправке следећег ПСа, на употреби у Институту за радиологију, дијагностика 9 у ВМА, и то:

| РБ | Назив ПСа | Установљена неисправност |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ултразвучни апарат производње Siemens, Acuson Antares, s/n: 116796, 1 ком | Уређај не може да се укључи. Отказ склопа напајања. Потребно је урадити дефектажу и доставити понуду. |

Рок за доставу понуда 25.01.2017. године. Поступак спороведен у Војномедицинској академији у Београду, ул Црнотравска бр. 17, дана 26.01.2017. године са почетком у 08:30 часова.

Благовремено, тј. до дана 25.01.2017. године, приспелa je понудa:

| дело. број | Назив -шифра понуђача | датум пријема | Сат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1317- | ARTEHO Славољуб Митровић | 24.01.2017. | 13:50 |

Комисија је приступила стручној оцени понуда, и констатовала следеће:

- Понуђач ARTEHO Славољуб Митровић из Београда, понуда бр. 010117 од 24.01.2017. године

Вредност понуде за р-д			              82.000,00 РСД

Вредност понуде за радне сате:30х2.000,00	  60.000,00 РСД

Вредност понуде за радне сате:90х2.000,00	 180.000,00 РСД

Укупна вредност понуде		            322.000,00 РСД

Понуђач није у систему ПДВ-а.

Начин плаћања:					30 дана од дана завршетка услуге.

Рок реализације: 				21 дан од дана пријема наруџбенице

Гаранција:					12 месеци од дана завршетка услуге.

Услуга подразумева: I Репаратура CPU борда 1. дефектажу квара, 2. замена (лемљење) одстрањених елемената новим, 3. тестирање рада CPU борда, II Репаратура power supplay distribution modula 4. отварање напајања и одстрањивање изгорелих елемената са њега, 5. чишћење борда од остатка паљевине, 6. репаратура водова на борду, 7. замена (лемљење) одстрањених елемената новим, 8. тестирање рада напајања у оптерећеном режиму, 9. затварање напајања и пуштање у рад целокупног уређаја, 10. тестирање рада целокупног уређаја у свим модовима, 11. програмирање уређаја по захтеву корисника, 12. замена: switcher трафо, мосфет транзистори, драјверско управљачко коло и електронски кондензатори.

Понуђачу ARTEHO Славољуб Митровић из Београда, упућен је сходно члану 93. ЗЈН захтев за појашњење понуде бр. 1317-4 од 31.01.2017. године у коме је тражено да појасните јединичну цену и количину делова за поправку и то: switcher трафо, мосфет транзистори, драјверско управљачко коло и електронски кондензатори?

Понуђач ARTEHO Славољуб Митровић из Београда дана 01.02.2017. године, одговорио је да не зна шта је све од компоненти покварено на CPU борду и power supplay distribution модулу док не почне да поправља.

Оба сета делова платиће 82.000, 00 динара, шта год да буде покварено на напајању и CPU јединици.

На крају завршеног посла доставиће нам списак замењених делова.

Понуђач ARTEHO Славољуб Митровић из Београда, дана 07.02.2017. године одговорио I Репаратура CPU борда 1. дефектажу квара (20 сати), 2. замена (лемљење) одстрањених елемената новим (6 сати), 3. тестирање рада CPU борда (4 сата), II Репаратура power supplay distribution modula 1. дефектажу квара (24 сата), 2. отварање напајања и одстрањивање изгорелих елемената са њега (8 сати), 3. чишћење борда од остатка паљевине (4 сата), 4. репаратура водова на борду (8 сати), 5. замена (лемљење) одстрањених елемената новим (12 сати), 6. тестирање рада напајања у оптерећеном режиму (8 сати), 7. затварање напајања и пуштање у рад целокупног уређаја (14 сати), 8. тестирање рада целокупног уређаја у свим модовима (8 сати), 9. програмирање уређаја по захтеву корисника (4 сата), 10. замена: switcher трафо (4 ком), мосфет транзистори (4 ком), драјверско управљачко коло (1 ком) и електронски кондензатори (20 ком).

Стручни део комисије сложио се са одговором за појашњење понуде.

Предлог Комисије:

На основу значаја ултразвучног апарата производње Siemens, Acuson Antares, s/n: 116796, 1 ком и немогућношћу да се потребе задовоље властитим капацитетима због недостатка потребних делова, а ради стварања услова за континуирано функционисање система логистичке подршке, Комисија за јавну набавку ВМА, након стручне оцене предлаже:

Сходно оквирном споразуму, као најповољнијем понуђачу издати наруџбеницу привредном друштву ARTEHO Славољуб Митровић из Београда, за набавку услуге поправке апарата, на употреби у Институту за радиологију, дијагностика 9 у ВМА, према следећим елементима:

Вредност понуде за р-д			              82.000,00 РСД

Вредност понуде за радне сате:30х2.000,00	  60.000,00 РСД

Вредност понуде за радне сате:90х2.000,00	 180.000,00 РСД

Укупна вредност понуде		            322.000,00 РСД

Понуђач није у систему ПДВ-а.

Начин плаћања:					30 дана од дана завршетка услуге.

Рок реализације: 				21 дан од дана пријема наруџбенице

Гаранција:					12 месеци од дана завршетка услуге.

Услуга подразумева: I Репаратура CPU борда 1. дефектажу квара (20 сати), 2. замена (лемљење) одстрањених елемената новим (6 сати), 3. тестирање рада CPU борда (4 сата), II Репаратура power supplay distribution modula 1. дефектажу квара (24 сата), 2. отварање напајања и одстрањивање изгорелих елемената са њега (8 сати), 3. чишћење борда од остатка паљевине (4 сата), 4. репаратура водова на борду (8 сати), 5. замена (лемљење) одстрањених елемената новим (12 сати), 6. тестирање рада напајања у оптерећеном режиму (8 сати), 7. затварање напајања и пуштање у рад целокупног уређаја (14 сати), 8. тестирање рада целокупног уређаја у свим модовима (8 сати), 9. програмирање уређаја по захтеву корисника (4 сата), 10. замена: switcher трафо (4 ком), мосфет транзистори (4 ком), драјверско управљачко коло (1 ком) и електронски кондензатори (20 ком).

Имајући у виду све поменуто, а на основу предлога коју је Комисија за јавну набавку ВМА дала уз предходно потпуно усаглашене ставове, одлучено је као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:

Против одлуке Наручиоца, понуђач може поднети захтев за заштиту права понуђача, ако сматра да су овом одлуком повређена његова права. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији, непосредно или поштом препоручено са повратницом, у року од 5 дана од дана објаве на Порталу УЈН, а у складу са одговарајућим одредбама ( члан 148-167) Закона о јавним набавкама.

## ДВ								 ЗАСТУПА НАЧЕЛНИКА ВМА

МП		 пуковник

## проф. др Мирослав Вукосављевић

-уз омот предмета