| МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Војномедицинска академија бр. 8614 - 6 од 29.11.2019. године |  |
| --- | --- |

На основу члана 107 и 108. Закона о јавним набавкама РС („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015 1, на даље: Закон), Инструкције Управе за логистику  ГШ ВС број  6224-1 од 18.03.2019. године и Оквирног споразума број 4236-164 од 01.08.2018. године (даље: Оквирни споразум), доносим:

О  Д  Л  У  К  У

о додели уговора

У поступаку јавне набавке, предвиђеном у Плану набавки Министарства одбране за 2019. годину, на позицији 1.2.161, услуге поправке и одржавања медицинске опреме, Ознака из ОРН: 50400000, број 8614:

- Сходно члану 4. оквирног споразума, закључити уговор са понуђачем Tehnovat из Новог Сада, за набавку услуге поправке UPLC/MS система производње Waters tip Acquity SQD са PDA 2998 детектором, s/n: J08SQD369W, на употреби у токсиколошкој лабораторији у ВМА, према следећим елементима:

Укупна вредност дефектаже без ПДВ-а:			4.500,00 РСД

Укупна вредност р/д без ПДВ-а:				1.025.600,00 РСД

Укупна вредност за рад без ПДВ-а:10х1.500,00		15.000,00 РСД

Укупна вредност услуге без ПДВ-а:			1.045.100,00 РСД

Укупна вредност услуге са ПДВ-ом:			1.254.120,00 РСД

Начин плаћања:					30 дана од дана завршетка услуге.

Рок реализације: 					20 дана од дана пријема наруџбенице

Гаранција:						12 месеци од дана завршетка услуге.

- Одлуку о додели уговора објавити на Порталу УЈН и интернет страници МО, у року од три дана од дана доношења.

О б р а з л о ж е њ е

На основу Оквирног споразума број 4236-164 од 01.08.2018. године (на даље: оквирни споразум), привредним друштвима: MC Company д.о.о. из Београда, SZR ARTEHO Радован Јевтић из Београда, Tehnovat из Новог Сада, Medisal d.о.о. из Београда и MD Servis из Пландишта, упућен је позив за услугу поправке следећег ПСа, на употреби у токсиколошкој лабораторији у ВМА, и то:

| РБ | Назив СнПСа | Установљена неисправност |
| --- | --- | --- |
| 1. | UPLC/MS систем производње Waters tip Acquity SQD са PDA 2998 детектором, s/n: J08SQD369W, на употреби у токсиколошкој лабораторији у ВМА. | Апарат je у функционално неисправном стању. Неисправност се манифестује у нестабилном протоку- варирање притиска приликом рада UPLC пумпе, што је последица неисправних једносмерних вентила на пумпи, као и компоненти из PM Kit-a за UPLC пумпу BSM (Binary Solvent Manager), a такође је потребно заменити и делове за SM (Solvent Manager), PM Kit за SM – аутоматски семплер апарата као и PM Kit за PDA 2998 детектор. Потребно је извршити уградњу PM Kit за BSM, P/N: 201000197, PM Kit-a за SM, P/N: 201000174, као и PM Kit-a за PDA детектор 2998, P/N: 201000281. Урадити дефектажу и доставити понуду за поправку апарата. |

Поступак спороведен у Војномедицинској академији у Београду, ул Црнотравска бр. 17, дана 26.11.2019. године са почетком у 11:00 часова.

Отварања понуда спроводи комисија ВМА у саставу:

вс Томислав Швелец, инж.			председник комисије,

вс Радован Раичевић, ВКВ			члан,

зс Александар Лукић			члан,

Благовремено, тј. до дана 26.11.2019. године, приспеле су понуде:

| дело. број | Назив -шифра понуђача | датум пријема | Сат |
| --- | --- | --- | --- |
| 8614 - | Tehnovat из Новог Сада | 26.11.2019. | 09:06 |

__________________________________________________________________________________

Понуђач MEDISAL из Београда је доставио допис од 22.11.2019. године у којем наводе да нису у могућности да одговоре на наш захтев.

Комисија је приступила стручној оцени понуда, и констатовала следеће:

- Понуђач Tehnovat из Новог Сада, понуда бр. 30 од 26.11.2019. године

Укупна вредност дефектаже без ПДВ-а:			4.500,00 РСД

Укупна вредност р/д без ПДВ-а:				1.025.600,00 РСД

Укупна вредност за рад без ПДВ-а:10х1.500,00		15.000,00 РСД

Укупна вредност услуге без ПДВ-а:				1.045.100,00 РСД

Укупна вредност услуге са ПДВ-ом:				1.254.120,00 РСД

Начин плаћања:					30 дана од дана завршетка услуге.

Рок реализације: 				20 дана од дана пријема наруџбенице

Гаранција:					12 месеци од дана завршетка услуге.

Предлог Комисије:

На основу значаја предметног апарата и немогућности да се потребе поправке задовоље властитим капацитетима због недостатка потребних делова, а ради стварања услова за континуирано функционисање система логистичке подршке, Комисија за јавну набавку ВМА, након стручне оцене предлаже:

Сходно оквирном споразуму, закључити уговор са привредним друштвом Tehnovat из Новог Сада, за набавку услуге поправке UPLC/MS система производње Waters tip Acquity SQD са PDA 2998 детектором, s/n: J08SQD369W, на употреби у токсиколошкој лабораторији у ВМА, према следећим елементима:

Укупна вредност дефектаже без ПДВ-а:			4.500,00 РСД

Укупна вредност р/д без ПДВ-а:				1.025.600,00 РСД

Укупна вредност за рад без ПДВ-а:10х1.500,00		15.000,00 РСД

Укупна вредност услуге без ПДВ-а:			1.045.100,00 РСД

Укупна вредност услуге са ПДВ-ом:			1.254.120,00 РСД

Начин плаћања:						30 дана од дана завршетка услуге.

Рок реализације: 						20 дана од дана пријема наруџбенице

Гаранција:							12 месеци од дана завршетка услуге.

Комисија је предлог дала уз претходно потпуно усаглашене ставове.

Имајући у виду све поменуто, а на основу предлога коју је стручна Комисија ООд СЛо ВМА за јавну набавку ВМА дала у свом извештају, одлучено је као у диспозитиву.

ПРАВНА ПОУКА:

Против одлуке Наручиоца, понуђач може поднети захтев за заштиту права понуђача, ако сматра да су овом одлуком повређена његова права. Захтев се подноси Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији, непосредно или поштом препоручено са повратницом, у року од 5 дана од дана објаве на Порталу УЈН, а у складу са одговарајућим одредбама ( члан 148-167) Закона о јавним набавкама.

## АЛ								 НАЧЕЛНИК ВМА

МП		 п  у  к  о  в  н  и  к

## проф. др Мирослав Вукосављевић

Доставити:

- уз омот предмета