Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО 4894-22 25.10.2019

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питање заинтересованог лица

У отвореном поступку јавне набавке добара, Медицински нехемијски потрошни материјал – материјал за стезање, шивење и лигатуре, мрежице - протезе, за потребе војноздравствених установа МО  за 2019. и 2020. годину, са укупно 43 партије, ОРН: 33141125  и 33141120, редни бр. 37/2019 УВЗ, заинтересовано лице је поставило следеће питање:

Питање 1: Везано за партију 1 - у оквиру ове партије на позицијама 17, 24, 27, 29, 32, 33, 34 и 36 навели сте да игла на концу треба да буде ”Trobrida Okrugla cutting”. Молимо вас за појашњење о каквој се игли прецизно ради.

Питање 2: Везано за партију 3 - у оквиру ове партије на позицији 22 навели сте да игла треба да буде ”Trobrida Okrugla cutting”. Молимо вас за појашњење о каквој се игли прецизно ради.

Питање 3: Везано за партију 3 - у оквиру ове партије на позицији 31 навели сте да игла треба да буде ”Trobrida Okrugla taper cut”. Молимо вас за појашњење о каквој се игли прецизно ради.

Питање 4: Везано за партију 8 - У наслову партије навели сте да се ради о концу PGCLA upredeni, sintetski konac sa omotačem (polyglicolide-co-l-lactide/Ca stearat) Tenzioni profil nakon 4 nedelje 25%, kompletna resorpcija 60-70 dana. Предпостављамо да сте у оквиру ове партије мислили на конац PGLA односно да сте начинили штампарску грешку и грешком написали име конца PGCLA уместо PGLA. Молимо вас да ову грешку исправите.

Питање 5: Везано за партију 8 - У наслову партије навели сте да се ради о концу PGCLA upredeni, sintetski konac sa omotačem (polyglicolide-co-l-lactide/Ca stearat) Tenzioni profil nakon 4 nedelje 25%, kompletna resorpcija 60-70 dana. Предпостављамо да је се у оквиру ове дефиниције партије поткрала још једна грешка јер је наведено да се комплетна ресорпција завршава у периоду од 60-70 дана и ако је код највећег броја светских произвођача тај период 56-70 дана. Како комплетна ресорпција конца зависи од великог броја фактора овај период који је дефинисан код већине произвођача као период од 56-70 дана може драстично варирати.

Предлажемо да или укинете овај критеријум или га дефинишете у оквиру шире границе 56-70 дана, а прихватите све понуде чије се време комплетне ресорпције уклапа у тај период.

Питање 6: Везано за партију 11 - овој партији дали сте следећи наслов: ”Polyglicolide acid (PGA), upredeni sintetski, resorptivni konac sa omotačem (Caprolactone Ca stearat). Tenzioni profil nakon 2 nedelje max. 70%, nakon 3 nedelje 50-55% Омотач сваког упреденог односно мултифиламентног конца има улогу ”подмазивача” којим се постиже избегавање такозваног ”тестера ефекта” упредених конаца и нема никакву другу сврху. Не постоји нити један научни рад или студија који потврђују да је било који од омотача који се користе за облагање мултифиламентних конаца супериоран у односу на остале. У том смислу мишљења смо да овај критеријум треба укинути и дозволити и потенцијалним понуђачима који у оквиру свог програма имају конце са неким другачијим омотачем а чија је намена индентична учешће у овој набавци.

Питање 7: Везано за партију 11 – Овој партији дали сте следећи наслов: ”Polyglicolide acid (PGA), upredeni sintetski, resorptivni konac sa omotačem (Caprolactone Ca stearat). Tenzioni profil nakon 2 nedelje max. 70%, nakon 3 nedelje 50-55% Тензиони профил дефинисан у наслову дозвољава само једном понуђачу присутном на нашем тржишту учешће на овој партији. Како је важност подршке рани веома битна у прве две недеље после оперативног захвата,  објективно је закључити да би дефинисање јачег тензионог профила у прве две недеље било у најмању руку пожељно. У том смислу молимо вас да овај критеријум промените тако да тензони профил уместо ”max. 70%” дефинишете као ”min. 70%”. На овај начин омогућили бисте већини на тржишту присутних понуђача да учествују на овој партији.

Питање 8: Везано за партију 1 ставке 20 и 21, да ли је дошло до техничке грешке у партији 1 ставке 20 и 21 где је пропуштено да се наведе да је игла тробрида... као што је већ тражено и у другим ставкама у оквиру исте партије?

Питање 9: Да ли ће Наручилац прихватити понуду уколико се уместо важеће регистрације издате од стране АЛИМС, достави регистрација којој је истекао рок важења заједно са документима који потврђују да се иста налази у процесу продужетка од старне АЛИМС?

Одговори:

- Ради се о тробридој игли или округлој са неким од оштрих врхова ( дијамант, засечени врх као оштрица, taper cut...)

- Ради се о тробридој игли или округлој са неким од оштрих врхова ( дијамант, засечени врх као оштрица, taper cut...)

- Ради се о тробридој игли или округлој taper cut са неким од оштрих врхова ( дијамант, засечени врх као оштрица, taper cut...)

- Наручилац прихвата сугестију заинтесованог лица и у том смислу ће бити измењена конкурсна документација.

- Наручилац је већ иземнио конкурсну документацију и објавио дана 10.10.2019. године на Порталу УЈН и интернет страници МО.

- Конац са омотачем (Caprolactone Ca stearat) производи већина реномираних светских произвођача. Војномедицинска академија користи такве врсте конаца више година. До сада нисмо имали никакве нежељене реакције на пацијентима код којих су коришћени конци са омотачем Caprolactone Ca stearat. Омотач Caprolactone Ca stearat, поред улоге, како сте навели „подмазивача“ има и улогу у спречавању урастања ткива у конац као и ублажавању упалне раакције око страног тела, што је од важности приликом коришћења конца за кожне сутуре у регијама где монофиламентни конци изазивају реакције или неугодан осећај код пацијената. Наручилац остаје при траженој спецификацији.

- Овај тензиони профил у партији 11 у потпуности одговара потребама и захтевима свих хируршких грана. Наручилац остаје при траженој спецификацији.

- Ради се о даклилографској грешци, игла треба да буде тробрида или Okrugla cutting.

- Потврда о  формалној комплетности или документ о процесу регистарције, не значи са сигурношћу да ће средство бити регистовано или регистација продужена. Наручилац остаје при захтеваном услову.

ЗС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС