МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Војномедицинска академија Бр. 6524 - 26 04 AUG 2017

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Војномедицинска академија

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, 128 Мултислајсни скенер, ознака из ОРН: 33111300, редни бр. 228/2017, заинтересована лица су поставила следећа питања:

- „Вашом конкурсном документацијом сте за партију 1 под ставком 1.1. предвидели отвор гентрија од најмање 78cm. Имајући у виду да само један од понуђача поседује поменуту карактеристику уз испуњење свих осталих тражених техничких захтева, као и да захтев нема никакву функционалну предност у погледу дијагностичких процедура које намеравате вршити, предлажемо да измените Ваш захтев у :

1.1.“ Отвор најмање 70cm.”“

- „Молимо Вас да Ваш захтев за партију 1 под тачком 5.2. измените у: “5.2. Broj detektorskih elemenata u jednom redu najmanje 670” имајући у виду да број детекторских елемената не представља, сам по себи функционалну предност и имајући у виду да само један од понуђача поседује поменуту карактеристику уз испуњење свих осталих тражених техничких захтева. Различити произвођачи система за компијутеризовану томографију поседују различите технологије израде детектора, где поједини произвођачи и са мањим бројем детекторских елемената остварују добијање већег број дијагностичких информација који су релевантни са становишта дијагностике. За добијање крајњег оутпут-а - дијагностичких инфомација које корисник добија број дијагностичких елемената није једини параметар који утиче на квалитет и садржину дијагностичких информација - он сам по себи може представљати искључујући фактор који онемогућава нуђење система за компијутеризоану томографију релеваних светских произвођача. Молимо Вас да овај ограничавајући фактор измените у циљу обезбеђења конкуренције у предметном поступку.“

- „Вашом конкурсном документацијом дефинисали сте за партију 1 под тачком 6.3. “Najkraće vreme za jednu punu rotaciju skeniranja (360 stepeni), ne duže od 0,35 sekunde”. Како примљена доза зависи и од других параметара и како, уз ограничење осталих захтева предметни параметар јесте искључујући, молимо Вас да ради обезбеђења конкуренције измените Ваш захтев у: ”Najkraće vreme za jednu punu rotaciju skeniranja (360 stepeni), ne duže od 0,4 sekunde.”“

- „Вашом конкурсном документацијом дефинисали сте за партију 1 под тачком 6.5. “Akvizicija dinamičkih studija sa pokrivenošću do 78mm. Молимо Вас да ваш захтев у циљу обезбеђивања конкуренције у предметном поступку измените у: 6.5 “Akvizicija dinamičkih studija sa pokrivenošću do 80mm”.“

- „Вашом конкурсном документацијом сте за партију 1 под ставком 7.6 дефинисали Капацитет меморије DVD RAM најмање 9.4 GB, Имајући у виду да аквизициона станица не представља примарну базу нарезивања DVD већ робот резачи које поседујете, као и чињеницу да се и са PACS-a који поседујете студије могу архивирати и преносити на друге медије као и дијагностиковати, мишљења смо да овај ограничавајући параметар може изоставити из Ваше конкурсне документације, имајући у виду да неки од водећих светских произвођача не поседују тражену карактеристику у вредности која је тражена. Молимо Вас да Ваш предметни захтев избаците из конкурсне документације.“

- „Вашом конкурсном документацијом сте за партију 1 под ставком 8.2. дефинисали следећу функционалност - "Integrisana baza podataka za klijente najmanje 4TB." Молимо Вас за појашњење ове техничке карактеристике. Да ли под интегрисаном базом података за клијенте подразумевате архиву са DICOM Store SCP функционалношћу, односно PACS функционалношћу? Уколико је одговор потврдан, молимо Вас да ову техничку карактеристику измените тако да гласи "Integrisana baza podataka za klijente za privremeno kratkoročno arhiviranje." или у потпуности искључите из конкурсне документације с обзиром на то да Војномедицинска академија већ располазе са PACS системом за архивирање медицинских прегледа на коју CT систем мозе да архивира прегледе и са које клијенте могу да копирају, учитавају итд претходно архивиране прегледе?“

- „Вашом конкурсном документацијом сте за партију 1 под ставком 8.2. дефинисали следећу функционалност - “Automatska segmentacija Vilisovog kruga za lakšu detekciju malformacija.” Молимо Вас да измените ову функционалност тако да гласи "Automatska segmentacija Vilisovog kruga ili manuelna segmentacija Vilisovog kruga у CT прегледачу за лакшу детекцију малформација" а у циљу обезбеђења конкуренције у предметном поступку.“

- „Вашом конкурсном документацијом сте за партију 1 под ставком 8.2. дефинисали следећу функционалност “4D CT Perfuzija organa. Paket za kalkulacije perfuzije ostalih organa u bilo kojoj osi”.  Молимо Вас да измените ову функционалност тако да гласи “4D CT Perfuzija organa. Paket za kalkulacije perfuzije ostalih organa u aksijalnoj osi” а у циљу обезбеђења конкуренције у предметном поступку.“

- „У тачки 1.7 техничке спецификације за партију 2, Инфузиона (волуметријска) пумпа са могућношћу подешавања брзине апликације лекова наводи се следећи захтев - Sistem za detekciju vazduha u vidu senzora, koji sprečava embolizaciju tokom ubrizgavanja kontrastnog sredstva ili fiziološkog rastvora.

Молимо Вас да измените тражену карактеристику и то тако да гласи "Sistem za detekciju vazduha u vidu senzora, koji sprečava embolizaciju tokom ubrizgavanja kontrastnog sredstva ili fiziološkog rastvora ili funkcionalnost manuelne provere prisustva vazduha u špricu tj sistem ne sme omogućiti pokretanje injekcije sve dok odgovarajući koraci nisu napravljeni i dok operator nije potvrdio da je vizuelno proverio prisustvo vazduha klikom na dugme "Provera prisustva vazduha". Треба напоменути да је пракса показала да врло често аутоматски систем провере присуства ваздуха са сензорима ствара проблеме оператерима у раду, тј. често пријављује постојање присуства ваздуха у шприцу или пацијент цревима иако ваздуха нема и због те грешке ињектор не омогућава убризгавање контраста тј ствара проблеме у раду.“

- „Тачка 6.2. Могућност избора различитих величина пречника скенирања

Обзиром да ....-ов СТ скенер има могућност промене величине реконструисаног видног поља у опсегу од 5-50цм, док је аквизиционо поље константно 50цм (није га могуће мењати у истом опсегу), да ли је за Наручиоца прихватљива могућност неограниченог избора и селекције реконструисаног видног поља, у опсегу од 5 цм до 50цм, тј. Да ли ће понуда бити одговарајућа у том случају?“

- „Под тачком 8.3. дефинисани су напредни алати на дијагностичком радном месту, између осталог и Аутоматска сегментација Вилисовог круга за лакшу детекцију малформација.

Обзиром да ...-ов СТ скенер нема могућност аутоматске сегментације Вилисовог круга већ само мануелне, да ли је за Наручиоца прихватљиво да се из Захтева 8.3. изостави реч „аутоматска“, тако да спорни захтев сада гласи: „сегментација Вилисовог круга за лакшу детекцију малформација?““.

О д г о в о р и:

- Не, наручилац не прихвата предлог заитересованог понуђача и у свему остаје при захтевима конкурсне документације.

- Не, наручилац не прихвата предлог заитересованог понуђача и у свему остаје при захтевима конкурсне документације.

- Не, наручилац не прихвата предлог заитересованог понуђача и у свему остаје при захтевима конкурсне документације.

- Да, прихвата се сугестија заинтересованог лица и у поступку је измена и допуна конкурсне документације.

- Не, наручилац не прихвата предлог заитересованог понуђача и у свему остаје при захтевима конкурсне документације.

- Захтевана карактеристика подразумева независну интегрисану базу података која поже да поседује PACS функционалност.

- Да, прихвата се сугестија заинтересованог лица и у поступку је измена и допуна конкурсне документације.

- Не, наручилац не прихвата предлог заитересованог понуђача и у свему остаје при захтевима конкурсне документације.

- Наручлац је већ извршио измену и допуну конкурсне документације, тачка 1.7. је избрисана из исте.

- Да, прихвата се сугестија заинтересованог лица и у поступку је измена и допуна конкурсне документације.

- Да, прихвата се сугестија заинтересованог лица и у поступку је измена и допуна конкурсне документације.

МС,СО,АЈ

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС