Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 5168 – 19 01 NOV 2018

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, медицинска опрема за формирање Војне болнице 2+ са додатним модулима (опрема за ОП блок, радиологију, ургентну медицину и анестезију), ознака из ОРН: 33100000, редни бр. 12/2018 УВЗ, заинтересованa лицa су поставила следећа питања:

- „У конкурсној документацијина страни 5 од 84 навели сте под тачком 3.2.: Рок и место испоруке: испорука предметних добра биће извршена у складишту Корисника – магацину ВМА Београд, Црнотравска број 17, магацину Војне болнице, Бул др Зорана Ђинђића бб Ниш и магацину ЦВМУ, Северни булевар 1. Београд. Контакт телефони Комисија за пријем и најаву испоруке: у ВМА Београд +381 64 87 43 168, ВБ Ниш +381 18 555 043 и за ЦВМУ Београд +381 66 8715 509.

Како бисмо били у могућности да јасно предвидимо све трошкове, неопходно је да наведете место испоруке за сваку партију појединачно?

- У конкурсној документацији на страни 5 од 84 навели сте под тачком 3.2.: Рок за испоруку (квантитативни пријем), за све партије, не сме бити дужи од 30 дана од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса. Рок за квалитативни пријем, за све партије, не сме бити дужи од 35 дана од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса. Захтевани рок испоруке је непримерено кратак поготово имајући у виду чињеницу да тражите у свим партијама апарате највише класе. Свакако оваквим захтевом драстично ограничавате конкуренцију у поступку јавне набавке.

Молимо Вас да измените наведене захтеве тако да гласе:

Рок за испоруку (квантитативни пријем), за све партије, не сме бити дужи од 60 дана од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса.

Рок за квалитативни пријем, за све партије, не сме бити дужи од 75 дана од дана обостраног потписивања уговора и уплате предвиђеног аванса.

- У конкурсној документацији на страни 6 од 84 навели сте под тачком 3.5.: Испоручилац се обавезује да у року до 7 (седам) дана отклони недостатке у испоруци, констатоване записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, односно његови делови, заменило неисправно и неадекватно добро, о свом трошку. Ако у року до 7 (седам) дана, испоручилац не отклони недостатке код добра или се исти понове, испоручилац  је дужан да неисправно добро замени новим. Захтевани рок је непримерено кратак поготово имајући у виду чињеницу да је у најмање 2 партије (5 и 6) потребно обезбедити посебне дозволе за увоз нове опреме и резервних делова.

Молимо Вас да измените наведени захтев тако да гласи:

Испоручилац се обавезује да у року до 30 (тридесет) дана отклони недостатке у испоруци, констатоване записником, како би се крајњем кориснику испоручила недостајућа добра, односно његови делови, заменило неисправно и неадекватно добро, о свом трошку. Ако у року до 30 (тридесет) дана, испоручилац не отклони недостатке код добра или се исти понове, испоручилац је дужан да неисправно добро замени новим.

- У конкурсној документацији на страни 6 од 84 навели сте под тачком 3.5.: Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 7 (седам) дана од дана пријема писане рекламације. Захтевани рок је непримерено кратак поготово имајући у виду чињеницу да је у најмање 2 партије (5 и 6) потребно обезбедити посебне дозволе за увоз нове опреме и резервних делова.

Молимо Вас да измените наведени захтев тако да гласи: Рок за решавање рекламације, у гарантном року је највише 30 (тридесет) дана од дана пријема писане рекламације.

- У конкурсној документацији на страни 7 од 84 навели сте под тачком 4.2.2.: сертификат произвођача - СЕ изјава о усаглашености CE-Declaration of Conformity, валидирана стандардом IEC 61331-1:2014; за партију број 7.

Молимо Вас да појасните да ли је и за остале партије потребно приложити СЕ сертификат произвођача?

- У конкурсној документацији на страни 37 од 84 у Техничкој спецификацији за партију 5, под тачком 1.6 тражили сте: Могућност брзог моторизованог подешавања позиције уређаја поред пацијента (напред-назад, ротација) путем прекидача на кућишту цеви. Свакако оваквим захтевом драстично ограничавате конкуренцију у поступку јавне набавке.

Молимо Вас да избаците овај захтев и омогућите већу конкуренцију у поступку јавне набавке.

- У конкурсној документацији на страни 37 од 84 у Техничкој спецификацији за партију 5, под тачком 1.10 тражили сте: Екстензија руке цеви мин. 130цм (од центра стуба до фокалшпота цеви). Свакако оваквим захтевом драстично ограничавате конкуренцију у поступку јавне набавке.

Молимо Вас да измените овај захтев и омогућите већу конкуренцију у поступку јавне набавке и то, тако да гласи: Екстензија руке цеви мин. 125цм (од центра стуба до фокалспота цеви).

- У конкурсној документацији на страни 37 од 84 у Техничкој спецификацији за партију 5, под тачком 1.13 тражили сте: Батерија Li-ion, максимално време пуњења 4 сата. Упозоравамо Вас да је питање технологије батерија ствар произвођачког решења и да корисник батерију ни не види и да рад батерије не зависи од тога да ли је она литијум јонска или нека друга. Такође, време пуњења батерије зависи од више фактора, а не само од рендген апарата и пуњача. Такође, неки произвођачи имају више од једног комплета батерија. Произвођач AgfaHealthCare има 2 независна батеријска система: један за покретање апарата и други за вршење експозиције. Свакако оваквим захтевом драстично ограничавате конкуренцију у поступку јавне набавке.

Молимо Вас да избаците овај захтев и омогућите већу конкуренцију у поступку јавне набавке.

- У конкурсној документацији на страни 38 од 84 у Техничкој спецификацији за партију 5, под тачком 3.3 тражили сте: Угао анодног диска мин14i. Сматрамо да је за корисника потпуно небитно колики је угао анодног диска. Такође, сматрамо да већи или мањи угао анодног диска не описује већи или мањи квалитет рендген цеви. Свакако оваквим захтевом драстично ограничавате конкуренцију у поступку јавне набавке.

Молимо Вас да избаците овај захтев и омогућите већу конкуренцију у поступку јавне набавке.

- У конкурсној документацији на страни 38 од 84 у Техничкој спецификацији за партију 5, под тачком 3.5 тражили сте: Дијагонала додатног екрана на кућишту цеви мин 7". Имајући у виду чињеницу да се на самом кућишту апарата тражи екран осетљив на додир, није јасно за шта је потребан још један на 50-100цм од основног. Свакако оваквим захтевом драстично ограничавате конкуренцију у поступку јавне набавке.

Молимо Вас да избаците овај захтев и омогућите већу конкуренцију у поступку јавне набавке.

- У конкурсној документацији на страни 38 од 84 у Техничкој спецификацији за партију 5, под тачком 5.6 тражили сте: Пуњење батерије детектора могуће у уређају и у засебном пуњачу. Сматрамо да је целисходније захтевати већи број батерија него могућност пуњење батерије на апарату. Ако се та једна батерија коју Ви тражите пуни, то значи да корисник нема детектор који на себи има батерију са којом може да ради. Свакако оваквим захтевом драстично ограничавате конкуренцију у поступку јавне набавке.

Молимо Вас да избаците овај захтев и омогућите већу конкуренцију у поступку јавне набавке, или га измените тако да гласи: Пуњење батерије детектора могуће у уређају и у засебном пуњачу или испорука најмање 3 батерије са адекватним пуњачем.

- У конкурсној документацији на страни 38 од 84 у Техничкој спецификацији за партију 5, под тачком 5.8 тражили сте: Време пуњења батерије детектора у засебном пуњачу најдуже 4 сата. Ако обезбедите довољан број батерија брзина буњења Вам неће бити битна. Такође, време пуњења батерије зависи од више фактора, а не само од рендген апарата и пуњача. Свакако оваквим захтевом драстично ограничавате конкуренцију у поступку јавне набавке.

Молимо Вас да избаците овај захтев и омогућите већу конкуренцију у поступку јавне набавке, или га измените тако да гласи: Време пуњења батерије детектора у засебном пуњачу најдуже 4 сата или испорука најмање 3 батерије са адекватним пуњачем.

- У конкурсној документацији на страни 38 од 84 у Техничкој спецификацији за партију 5, под тачком 6.1 тражили сте: Капацитет HDD мин. 500GB. Сматрамо да укупни капацитет HDD-a није техничка карактеристика која описује квалитет рендген апарата. Свакако оваквим захтевом драстично ограничавате конкуренцију у поступку јавне набавке.

Молимо Вас да избаците овај захтев и омогућите већу конкуренцију у поступку јавне набавке.

- У конкурсној документацији на страни 38 од 84 у Техничкој спецификацији за партију 5, под тачком 6.3 тражили сте: Дијагонала главног екрана мин. 19". Сматрамо да величина дијагонале није сама за себе важан фактор већ је важна у комбинацији са распоредом позиција на корисничком интерфејсу апарата. Свакако оваквим захтевом драстично ограничавате конкуренцију у поступку јавне набавке.

Молимо Вас да избаците овај захтев и омогућите већу конкуренцију у поступку јавне набавке, или га измените тако да гласи: Дијагоналаглавногекранамин. 17".

- У конкурсној документацији на страни 38 од 84 у Техничкој спецификацији за партију 5, под тачком 6.4 тражили сте: RAM мин 8GB. Сматрамо да величина RAM меморије није техничка карактеристика која описује квалитет рендген апарата. Свакако оваквим захтевом драстично ограничавате конкуренцију у поступку јавне набавке. Молимо Вас да избаците овај захтев и омогућите већу конкуренцију у поступку јавне набавке.

- У конкурсној документацији на страни 39 од 84 у Техничкој спецификацији за партију 5, под тачком 6.5 тражили сте: Оперативни систем Windows. Свакакода захтевање конкретног решења, конкретног произвођача, у овом случају Microsoft, по Закону о јавним набавкама није дозвољено.

Молимо Вас да избаците овај захтев и омогућите већу конкуренцију у поступку јавне набавке, или га измените тако да гласи: Оперативни систем Windows или еквивалент.

- У конкурсној документацији на страни 39 од 84 у Техничкој спецификацији за партију 5, под тачком 6.9 тражили сте: Приказ дозе за пацијента са слањем на USB /DVD у DICOM формату. Свакако оваквим захтевом драстично ограничавате конкуренцију у поступку јавне набавке. Молимо Вас да избаците овај захтев и омогућите већу конкуренцију у поступку јавне набавке.

- У конкурсној документацији на страни 39 од 84 у Техничкој спецификацији за партију 5, под тачком 6.10 тражили сте: Приказ упарености углова рендгенске цеви и детектора ради контроле угла детектора са приказом на кућишту цеви. Омогућава смањење броја неуспелих експозиција услед неупарености рендгенске цеви и детектора под правим углом. Свакако оваквим захтевом драстично ограничавате конкуренцију у поступку јавне набавке.

Молимо Вас да избаците овај захтев и омогућите већу конкуренцију у поступку јавне набавке.

- У конкурсној документацији на страни 39 од 84 у Техничкој спецификацији за партију 5, под тачком 6.11 тражили сте: Ласерско навођење задатог SID-a .доступна мин. једна дистанца. Свакако оваквим захтевом драстично ограничавате конкуренцију у поступку јавне набавке.

Молимо Вас да избаците овај захтев и омогућите већу конкуренцију у поступку јавне набавке.

- У конкурсној документацији на страни 39 од 84 у Техничкој спецификацији за партију 5, под тачком 6.12 тражили сте: Опција софтверске решетке која притиском на једно дугме омогућава приказ слике као да се ради са решетком (grid-like effect). Омогућава унапредјење брзине рада и унапредјење квалитета слике у општој радиографској техници снимања. Свакако оваквим захтевом драстично ограничавате конкуренцију у поступку јавне набавке.

Молимо Вас да избаците овај захтев и омогућите већу конкуренцију у поступку јавне набавке.“

- „Партија 3 Тачка 3 на страни 30/84

Предлаземо  да тачка 3 на страни гласи: OLED HD  монитор, дијагонале минимум 21" на покретној вештачкој руци, резолуције минимум 1920x1080 piksela.

Образложење:

Сви водећи произвођачи предметне опреме на својим премијум моделима најновије генерације имају OLED мониторе, а потврда наше тврдње се може наћи на сајтовима водећих произвођача предметне опреме. С обзиром да је циљ наручиоца да за предвиђени буџет добије премијум апарат најновије генерације, спуштањем  критеријума за квалитет монитора на LCD монитор, наручилац свесно допушта да буду понуђени апарати који нису најновије генерације. На овај начин неће бити нарусено начело обезбеђивања конкуренције, пошто водећи произвођачи имају ову врсту монитура.

- Партија 3 Тачка 9 на страни 30/84

Предлажемо да тачка 9 гласи: Аутоматска оптимизација слике у 2D моду и спектралног приказа у доплер моду.

Образложење:

Да би се испоштовало начело обезбеђивања конкуренције и омогућила што већа конкуренција – члан 10. ЗЈН, предложили смо корекцију ове тачке.

- Партија 3 Тачка 13 на страни 30/84

Предлаземо да тачка 13 гласи: Уређај поседује метод аквизиције и визуализације који пружа побољшан, реалистичан, приказ анатомских структура помоћу виртуелног извора светлости  - који може да се подешава око целокупног приказа волумена - TrueVue, HD live iли одговарајуће.

Образложење:

Захтев из тачке 13 намеће свим понуђачима да морају имати техничке могућности  за ову врсту аквизиције. С обзиром на предвиђени буџет, не постоји разлог да се овај захтев ограничи само на могућност надоградње, већ мора бити обавезан. Не постоји ни један разлог, да за предвиђени буџет,  наруцилац не захтева да поменути SW буде обавезно испоруцен.

На овај начин неће бити нарушено начело обезбеђивања конкуренције, пошто се од свих потенцијалних понуђача већ захтева да поседују овај SW.

- Партија 3 Тачка 20.3 на страни 32/84

Молимо вас за појашњење захтева наведеног у овој тачки, јер није јасан, а све у циљу достављања исправне понуде.

- Партија 3 Тачка 23 на страни 32/84

Предлажемо да ова тачка гласи : Сонде

Образложење: Фрекфентни опсези сонди треба да буду прецизније дефинисани, јер дефиниција „приближно“ оставља простор за произвољна тумачења.

Предлажемо у складу са претходном констатацијом, имајући у виду ваше захтеве, да фреквентни опсези тражених сонди буду дефинисани на начин како је доле низе написано, и да трансторакална 2D секторска сонда буде матрична.

Образлозење : Матрицна технологија је супериорна у односу на друге технологије израде сонди  (као сто је само singl crystal) , и омогуцава прецизно фокусирање ултразвуцног снопа и у елевационој и азимутној равни, што као крајњи исход има врхунску резолуцију слике. Ова технологија се већ тражи на трансторакалној 2D/3D/4D волуметријској секторској сонди као и на TEE сонди, па не постоји ни један ваљан разлог да се и за 2D трансторакалну сонду не тражи иста технологија, имајуци у виду предвидјени буџет.

- Партија 3  Тачка 23.1 на страни 32/84

Трансторакална 2D матрична секторска (phased array) кардиолошка сонда фреквентног опсега 1-5 MHz ± 0.5 MHz

Тачка 23.2 на страни 32/84

Трансторакална  2D/3D/4D волуметријска секторска сонда фреквентног опсега 1.5–4.5MHz ± 0.5 MHz  са 2500 кристала

Тачка 23.3 на страни 32/84 (грешком означена 23.2 као претходна тачка)

TEE 2D/3D/4D матрична трансезофагеална сонда фреквентног опсега 2.5–8MHZ ± 0.5 MHz

- Тачка 25 на страни 32/84

Предлажемо да тачка 25 гласи: Напредни софтвер заснован на анатомској интелигенцији, који полуаутоматски или аутоматски детектује сегменте и квантификује леву комору и леву преткомору, на основу 3D аквизиције срца. За циљ има убрзавање прегледа код пацијената са хроничним болестима и као резултат даје полуаутоматски или аутоматски следећа мерења (мин. 3 од 5 наведених).

Образложење:

Тачка 25 на начин како је сада дефинисана има дискриминаторски карактер, јер само један произвођач може испунити овако дефинисан захтев.  Прихватањем нашег предлога за измену ове тачке  омогућиће се примена члана 10. ЗЈН – начело обезбедјивања конкуренције и у  том случају више произвођача мозе  испунити овај услов.

- Партија 4  Тачка 3 на страни 34/84

Предлаземо  да тачка 3 на страни гласи: OLED HD монитор, дијагонале минимум 21" на покретној вештачкој руци, резолуције минимум 1920x1080 piksela.

Образложење:

Сви водећи произвођачи предметне опреме на својим премијум моделима најновије генерације имају OLED мониторе, а потврда наше тврдње се може наћи на сајтовима водећих произвођача предметне опреме. С обзиром да је циљ наручиоца да за предвиђени буџет добије премијум апарат најновије генерације, спуштањем  критеријума за квалитет монитора на LCD монитор, наручилац свесно допушта да буду понуђени апарати који нису најновије генерације.

На овај нацин неће бити нарушено начело обезбеђивања конкуренције, пошто водећи произвођачи имају ову врсту монитора.

- Партија 4 Тачка 9 на страни 34/84

Предлажемо да тачка 9 гласи: Аутоматска оптимизација слике у 2D моду и спектралног приказа у доплер моду.

Образложење:

Да би се испоштовало начело обезбеђивања конкуренције и омогућила што већа конкуренција – члан 10. ЗЈН, предложили смо корекцију ове тачке.

- Партија 4 Тачка 13 на страни 34/84

Предлаземо да тачка 13 гласи: Уређај поседује метод аквизиције и визуализације који пружа побољшан, реалистичан, приказ анатомских структура помоћу виртуелног извора светлости  - који може да се подешава око целокупног приказа волумена - TrueVue, HD live или одговарајуће.

Образложење:

Захтев из тачке 13 намеће свим понуђачима да морају имати техничке могућности  за ову врсту аквизиције. С обзиром на предвиђени буџет, не постоји разлог да се овај захтев ограничи само на могућност надоградње, већ мора бити обавезан. Не постоји ни један разлог, да за предвидђени буџет, наруцилац не захтева да поменути SW буде обавезно испоруцен.

На овај начин неће бити нарушено начело обезбеђивања конкуренције, пошто се од свих потенцијалних понуђача већ захтева да поседују овај SW.

- Партија 4 Тачка 20.3 на страни 36/84

Молимо вас за појашњење захтева наведеног у овој тачки, јер није јасан, а све у циљу достављања исправне понуде.

- Партија 4 Тачка 23 на страни 36/84

Предлажемо да ова тачка гласи : Сонде

Образложење: Фрекфентни опсези сонди треба да буду прецизније дефинисани, јер дефиниција „приближно“ оставља простор за произвољна тумачења.

Предлажемо у складу са претходном констатацијом, имајући у виду ваше захтеве, да фреквентни опсези тражених сонди буду дефинисани на начин како је доле низе написано, и да трансторакална 2D секторска сонда буде матрична.

Образлозење: Матрична технологија је супериорна у односу на друге технологије израде сонди (као сто је само singl crystal), и омогућава прецизно фокусирање ултразвуцног снопа и у елевационој и азимутној равни, што као крајњи исход има врхунску резолуцију слике. Ова технологија се већ тражи на трансторакалној 2D/3D/4D волуметријској секторској сонди па не постоји ни један ваљан разлог да се и за 2D трансторакалну сонду не тражи иста технологија, имајуци у виду предвиђени буџет.

Тачка 23.1 на страни 36/84

Трансторакална 2D матрична секторска (phased array) кардиолошка сонда фреквентног опсега 1-5 MHz ± 0.5 MHz.

Тачка 23.2 на страни 36/84

Трансторакална 2D/3D/4D волуметријска секторска сонда фреквентног опсега 1.5–4.5MHz ± 0.5 MHz са 2500 кристала.“

- „За партију број 7, Заштитна радиолошка опрема, у делу број 6-I-4, техничка спецификација, за редни број 1.1 и 1.2 као минималне техничке карактеристике се наводи „Једноделна заштитна кецеља са екв. олова 0,5mm напред и 0,25mm леђа ...“

Молимо Наручиоца да појасни да ли је позади довољна заштита само за горњи део тела-леђа или се подразумева да кецеља позади има исту дужину као и са предње стране (120 и 130cm)?

- На страни 24 конкурсне документације у обрасцу структуре цене, наводи се да је рок за квалитативни пријем најдуже 30 дана. Сматрамо да је за партију (3 и 4) за коју смо заинтересовани да учествујемо, рок испоруке апарата кратак-имајући у виду да се производ који желимо да нудимо производи на другом континенту, сама испорука готовог производа траје око 30 дана + време које је потребно да се апарат креира према корисниковим захтевима, (без да рачунамо дане празника и крај године где су фабрике попунила слотове за нове апарате). Имајући све ово у виду, сматрамо да је по наручиоца најбоље, да се захтев измени и гласи: Рок за квантитативни пријем (најдуже 90 дана), Рок за квалитативни пријем најдуже (95 дана).

О  д  г  о  в  о  р  и:

- На странама 3 и 4 Конкурсне документације, „Прилог 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ“, у тачки 1.3. у колони 3 табеле (Количина/Корисник), прецизиране су укупне количине добара и корисници (место испоруке за сваког корисника дефинисани у даљем тексту конкурсне документације, као и у моделу уговора), што понуђачима јасно даје могућности да предвиде све трошкове.

- Не, Наручилац не може прихватити предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

- Не, Наручилац не може прихватити предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

- Не, Наручилац не може прихватити предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

- Како је и наведено у конкурсној документацији, сертификат произвођача - СЕ изјава о усаглашености CE-Declaration of Conformity, валидирана стандардом IEC 61331-1:2014; неопходно је доставити само за партију број 7.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације, али нисмо мишљења да је небитно за квалитет рендген цеви и слике.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Не, Наручилац не може прихватити предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације, а из разлога да не би дошло до ограничавања конкуренције.

- Не, Наручилац не може прихватити предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације, а из разлога да не би дошло до ограничавања конкуренције.

- Не, Наручилац не може прихватити предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације, а из разлога да не би дошло до ограничавања конкуренције.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Наручилац делимично прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације. Прихвата се предлог да тачка 23 гласи „Сонде“, а не прихвата се предлог да 2D секторска сонда буде матрична, јер је уређај првенствено предвиђен за примену у тресезофагијалној ехокардиографији.

- Наручилац делимично прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације, односно опсези учестаности сонди коригују се на следећи начин, на страни 32/84:

- Тачка 23.1: „Трансторакална 2D матрична секторска (phased array) кардиолошка сонда фреквентног опсега 1-5 MHz (± 0.5 MHz),

- Тачка 23.2: Трансторакална 2D/3D/4D волуметријска секторска сонда фреквентног опсега 1.5- 4.5MHz (± 0.5 MHz) са 2500 кристала или више,

- Тачка 23.2 (грешком означена 23.2 као претходна тачка): Тачка 23.3 TEE 2D/3D/4D матрична трансезофагеална сонда фреквентног опсега 2.5- 7.5MHZ (± 0.5MHz)“.

- Не, Наручилац не може прихватити предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације. Потребно је понудити наведену технику или еквивалент.

- Не, Наручилац не може прихватити предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације, а из разлога да не би дошло до ограничавања конкуренције.

- Не, Наручилац не може прихватити предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације, а из разлога да не би дошло до ограничавања конкуренције.

- Не, Наручилац не може прихватити предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације, а из разлога да не би дошло до ограничавања конкуренције.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације. Прихвата се предлог да тачка 23 гласи „Сонде“ и прихвата се да 2D секторска сонда може да буде матрична јер је уређај првенствено предвиђен за примену у трансторакалној ехокардиографији и опсези учестаности сонди коригују се на следећи начин, на страни 36/84:

- Тачка 23.1: „Трансторакална 2D матрична секторска (phased array) кардиолошка сонда или еквивалентне технологије фреквентног опсега 1-5 MHz (± 0.5 MHz),

- Тачка 23.2: Трансторакална 2D/3D/4D волуметријска секторска сонда фреквентног опсега 1.5–4.5MHz (± 0.5 MHz) са 2500 кристала или више.“

- Да, подразумева се да кецеља позади има исту дужину као и са предње стране.

- Не, Наручилац не може прихватити предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

МП,МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС