Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 5168 – 30 06 NOV 2018

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, медицинска опрема за формирање Војне болнице 2+ са додатним модулима (опрема за ОП блок, радиологију, ургентну медицину и анестезију), ознака из ОРН: 33100000, редни бр. 12/2018 УВЗ, заинтересованa лицa су поставила следећа питања:

„ПАРТИЈА 15 – Опрема за ургентну медицину - апарат за механичку сентилацију/стационарни:

  - Молим вас да ставку IPPV измените тако да гласи: VC-CMV с обзиром на то да је устаљена оваква номенклатура модова вентиклације.

  - Молим вас да ставку 1.2 IPPV – асистирано  измените тако да гласи: VC-AC, с обзиром на то да сви произвођачи релевантне медицинске опреме користе овај назив за тражени режим вентилације.

  - Молим вас да ставку 1.3SIMV, SIMV psupp измените тако да гласи: 1.3SIMV, SIMV supp или адекватно (подршка притиском за спонтане удисаје у режиму вентилацијеSIMV).

  - Молим вас да ставку 1.4 IPPV и SIMV са аутоматском регулацијом протока  ради могућности нерестриктивног дисања болесника (Autoflow) измените тако да гласи 1.4 VC-CMV и SIMV са аутоматском регулацијом протока  ради могућности нерестриктивног дисања болесника (Autoflow), с обзиром на актуелно означавање режима вентилације, устаљено међу призвођачима опреме.

  - Молим вас да ставку 1.5 BIPAP, BIPAP asb измените тако да гласи: 1.5 BIPAP, BIPAP asb или адекватно (подршка притиском за спонтане удисаје у режиму вентилације BIPAP)

  - Молим вас да ставку 1.6 CPAP, CPAP asb измените тако да гласи: 1.6 CPAP, CPAP asb или одговарајуће – подршка притиском за спонтане удисаје у режиму вентилације CPAP

  - Молим вас да карактеристику 1.7 ILV избаците из техноичке спецификације, с обзиром на то да се тражена опција врло ретко користи, и да већ захтевани режими вентилације могу обезбедити неопходну терапију за све врсте пацијената. Такође, на тржишту не постоји вентилатор који би могао да задовљи захтевану карактеристику.

  - Молим вас да ставку 2.1 фреквенција респиратора 1-100/мин, опција 0-150/мин измените тако да гласи 2.1 фреквенција респиратора 2-80/мин. Овај опсег подешавања фреквенције респиратора има најширу клиничку примену, и већина произвођача присутних на тржишту може да понуди уређај са предложеним карактеристикама.

  - Молим вас да ставку 2.2 време инспиријума 0.1 до 10 секунди измените тако да гласи: 2.2 време инспиријума 0.2 до 10 секунди.

Предложена вредност незнатно одступа од претходно захтеване карактеристике, и не утиче на могућност примене респиратора у лечењу пацијената.

  - Молим вас да ставку 2.3 респираторни волумен 10 мл до 2 литра измените тако да гласи: 2.3 респираторни волумен 20 мл до 2 литра

Најмањи респираторни волумен се применјује само код неонатуса, и неопходан је само за породилишта, за примену код специфичне категорије пацијената, и нема примену у лечењу деце и одраслих пацијената

  - Молим вас да ставку 2.4 инспираторни проток: 6-120 литара/мин измените тако да гласи: 2.4 инспираторни проток: 250 литара/мин; апарат мора имати сопствени погон за компримовани ваздух - турбину која може да обезбеди захтевани инспираторни проток како би се пацијентима обезбедила довољна количина гаса за дисање у сваком тренутку и у сваком режиму вентилације. Турбина за снабдевање компримованим ваздухом је неопходна уколико се респиратор користи током интрахоспиталног транспорта пацијената.

  - Молим вас да ставку 2.5 инспираторни притисак: 0-95 mbar измените тако да гласи: 2.5 инспираторни притисак: 1-99 mbar, с обзиром на то да инспираторни притисак од 0 mbar нема клиничку примену.

  - Молим вас да ставку 2.7 асистенција притиском: 0-95 mbar измените тако да гласи: 2.7 асистенција притиском: 0-50 mbar. Подршка притиском се примењује код пацијената који имају одређени степен способности да самостално дишу, па је у највећем броју случајева довољна минимална подршка притиском као помоћ пацијенту за бржи опоравак. Самим тим високе вредности притиска којим се подржава спонтано дисање немају примену.

  - Молим вас да карактеристику 2.8 осетљивост окидача: 0.3-15 1/min измените тако да гласи: 2.8 осетљивост окидача: 0.3-15 1/min Минимална осетљивост окидача има примену код пацијената са најмањим респираторним волуменом тј. код неонатуса, док код одраслих пацијената и деце нема примену.

  - Молим вас да карактеристику: 3.1 апарат треба да врши мониторинг и пнказ следећих вентилационих параметара: притисак (и то: вршни притисак, притисак платоа, средњи притисак, PEEP, минимални притисак), респираторни волумен (и то: респираторни волумен у инспиријуму, респираторни волумен у експиријуму и волумен подршке дисањем), минутни волумен (и то: минутни волумен спонтаног дисања и минутни волумен цурења), концентрација 02, фреквенција (и то: укупна фреквенција, фреквенција спонтаног дисања, фреквенција мандаторног дисања), резистанса, комплијанса, температура гаса болесника.

Измените тако да гласи:

3.1 апарат треба да врши мониторинг и пнказ следећих вентилационих параметара: притисак (и то: вршни притисак, притисак платоа, средњи притисак, PEEP), респираторни волумен (и то: респираторни волумен у инспиријуму, респираторни волумен у експиријуму и волумен спонтаног дисања), минутни волумен (и то: укупан минутни волумен и минутни волумен спонтаног дисања), инспираторна концентрација О2, фреквенција (и то: укупна фреквенција, фреквенција спонтаног дисања), резистанса, комплијанса, температура гаса болесника.

  - Молим вас да ставку 6. апарат треба да има могућност приказа следећих заиворених кривих: притисак (алвеоларни) -запремина проток - притисак, запремина - проxок. притисак (у трахејама) - запремина проток - притисак (у трахејама), запремина - концентрација CО2 измените тако да гласи: 6. апарат треба да има могућност приказа следећих затворене криве – петље  Притисак-Волумен (P-V), с обзиром да је то петља која се најчешће у пракси анализира, и већина произвођача нуди такав приказ на својим уређајима.

  - Молим вас да карактеристику 7. апарат мора да обезбеди и мерење и израчунавање следећих вентилационих параметара: брзи плитки индеx дисања (RSB), негативна удисајна сила (NIF), унутрашњи PEEP, заостали волумен и мерење оклузионог притиска P.O.I измените тако да гласи: 7. апарат мора да обезбеди мерење параметра: брзи плитки индеx дисања (RSB)

  - Молим вас да ставку 8. екран треба да буде величине 15 inča са обрнутним дугметорн и површмом осетљивом на додир измените тако да гласи: 8. екран треба да буде величине 12 инча, осетљив на додир и поред тога треба да постоји обртно дугме за контролу и управљање апаратом

За приказ захтеваних параметараје дисплеј величине 12 инча оптималне величине, а такође се на овај начин обезбеђује већа конкурентност у поступку набавке апарата.

  - Молим вас да ставку 9. екран треба да може да се конфигурише при чему конфигурисани модови могу да се сачувају избаците из техничке спецификације, како бисте омогућили што већем броју понуђача да понуде своју опрему.

  - Молим вас да ставку 10. екран треба да поседује мени „Help" којл кориснику олакшава интерактивну проверу апарата приликом старта и помоћ приликом избора модова вениилације избаците из техничке спецификације, како бисте омогућили што већем броју понуђача да понуде своју опрему. Тражена карактеристика није стандардна опција код већине произвођача.

  - Молим вас да ставку 11. Аларми које апарат мора да поседује: минутна веутилација, фреквенција спонтаног дисања, респираторна запремина, притисак у дисајним путевима, апнеа аларм измените тако да гласи: 11. Аларми које апарат мора да поседује: минутна веутилација, фреквенција дисања, респираторна запремина, притисак у дисајним путевима, апнеа аларм. Алаарми за наведене параметре су стандардни код већине произвођача респиратора, и обезбеђују задовољавајући комфор у раду са апратом.

  - Молим вас да ставку 12. Апарат мора да поседује могућност софлверске надоградње следећим опцијама измените тако да гласи: 12. Апарат мора да поседује следеће опције:

  - Молим вас да ставку 12.2 даљинска контрола рутинских клиничких функција избаците из спецификације.

  - Молим вас да ставку 12.4 MMV, MMV Psupp мод вентилације измените тако да гласи: 12.4 MMV, MMV Psupp мод вентилације или одговарајуће – подршка притиском за спонтане удисаје у режиму вентилације ММV.

  - Молим вас да ставку 12.5 PLV мод вентилације измените тако да гласи: 12.5 PCV (притиском контролисани) модови вентилације: PC-AC, PC-BIPAP, што представља стандард за модерне респираторе, и сви произвођачи могу понудити ову карактеристику.

  - Молим вас да ставку 12.6 аутоматска компензација тубуса у свим модовима вентилације измените тако да гласи: 12.6 аутоматска компензација тубуса. Како компензација тубуса није неопходна у свим модовима вентилације, већ само код појединих модова, када постоје спонтани удисаји пацијента.

  - Молим вас да ставку 12.7 позив сестри измените тако да гласи: 12.7 прикључак за тастер за позив сестри.

  - Молим вас да ставку 14. Апарат треба даје на колицима са четири точка, од којих се два могу закочити измените тако да гласи: 14. Апарат треба даје на колицима са четири точка, од којих се барем два могу закочити.

  - Молим вас да ставку 15. Апарат мора да буде испоручен са свим припадајућим деловима и  конекцијама (сет  црева за пацијента, сет црева за повезивање са централним разводом гасова, руком – сталком који носи пацијент црева и осталим потребним прибором измените тако да гласи: 15. Апарат мора да буде испоручен са свим припадајућим деловима и  конекцијама (сет  црева за пацијента, црево за повезивање са централним разводом гасова за О2, руком – држачем пацијент црева и осталим потребним прибором.

  - ПАРТИЈА 17 – МОБИЛНИ АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ - Опрема за анестезију - мобилни апарат за анестезију

Карактеристика 18 гласи:

Дисајни систем треба да је компактан, са запремином до 2,7 лит., предвиђен за рад при ниском протоку и користи вишекратни CQ2 апсорбер канистер при раду.

С обзиром на то да је је апарат за анестезију намењен за Војну болницу Ниш, и да у тој болници не постоји централни развод гасова, једини апарат који у тим условима може да ради јесте апарат са електрично погоњеним вентилатором.

Да ли се подразумева да понуђени апарат мора да поседује електрично погоњен вентоилатор?“

  - „Партија 3, Тачка 20.3 на страни 32

Молимо вас за додатно појашњење захтева наведеног у тачки након измене и допуне конкурсне документације, јер нам и даље није у потпуности јасан, а све у циљу достављања понуде.

  - „Партија 4, Тачка 20.3 на страни 36

Молимо вас за додатно појашњење захтева наведеног у тачки након измене и допуне конкурсне документације, јер нам и даље није у потпуности јасан, а све у циљу достављања понуде“.

  - „У упутству понуђачима како да сачине понуду на страни 6/84 и страни 17/84, наручилац је дефинисао инструмент обезбеђења озбиљности понуде 1 бланко соло меницу са меничним овлашћењем на износ од 3% вредности понуде без пдв.

Молимо да се наручилац изјасни да ли је уместо менице, могуће доставити и банкарску гаранцију за озбиљност понуде на исти износ и под истим условима, и са роком важења колико је и важност понуде (90 дана). Напомињемо и то да је банкарска гаранција ефикаснији инструмент обезбеђења од менице тј.повољнији по наручиоца.

  - У упутству понуђачима како да сачине понуду на страни 17/84, наручилац је дефинисао инструмент обезбеђења за испуњење уговорених обавеза бланко сопствену меницу са меничним овлашћењем у износу 10% вредности уговорае без пдв.

Молимо да се наручилац изјасни да ли је уместо менице, могуће доставити и банкарску гаранцију за испуњење уговорних обавеза на исти износ и под истим условима, и са роком важења до истека гарантног рока.

  - „Партија 7, да ли треба понудити кецељу која има заштиту комплтено и у предњем делу и у леђном делу- КАПУТ, или је потребно понудити једноделну кецељу која има комплетну заштиту само напред и делимичну заштиту само у леђном делу, од леђног дела струка до доле је без заштите?“

  - „За партију број 6- Покретни рендген апарат са „Ц“ луком, захтевали сте минимални гарантни рок од 12 месеци. Имајући у виду да стандардни гарантни рок за ову врсту опреме износи 24 месеца, као и да су опредељена значајна средства за ову партију, да ли је за наручиоца прихватљиво да измени овај захтев тако да гласи „Минимални гарантни рок за партију 6, Покретни рендген апарат са „Ц“ луком, износи 24 месеца?

  - За партију број 6- Покретни рендген апарат са „Ц“ луком, под тачком 5.1 захтевали сте „Димензије детектора мин.20х 20цм“. Обзиром да се захтева детектор квадратног облика, молимо наручиоца за појашњење да ли се захтева да и приказ слике на монитору буде квадратног облика (не округлог као код светлосног појачивача слике), што подразуменва потпуно коришћење панела?“

О  д  г  о  в  о  р  и:

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Не, Наручилац не може прихватити предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Не, Наручилац не може прихватити предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Не, Наручилац не може прихватити предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

- Не, Наручилац не може прихватити предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Не, Наручилац не може прихватити предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

- Не, Наручилац не може прихватити предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

- Не, Наручилац не може прихватити предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације, допуном спецификације и формирањем партије број 18.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Не, Наручилац не може прихватити предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

- Не, Наручилац не може прихватити предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

- Да, треба понудити кецељу која има заштиту комплтено и у предњем делу и у леђном делу.

- Не, Наручилац не може прихватити предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

- Да, Наручилац ће понуду оценити као прихватљиву, дакле може се понудити приказ слике на монитору и округлог облика, стим да је слика без дисторзије тј. произведена флет панел детектором. Наведено се односи на појашњење техничке спецификације, и у том смислу се неће вршити измене и допуне конкурсне документације.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС