Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 5168 – 36 08 NOV 2018

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, медицинска опрема за формирање Војне болнице 2+ са додатним модулима (опрема за ОП блок, радиологију, ургентну медицину и анестезију), ознака из ОРН: 33100000, редни бр. 12/2018 УВЗ, заинтересовано лице је поставило следеће питање:

- „У јавном позиву за подношење понуда стоји да „Крајњи рок за подношење понуда је 12.11.2018. године до 10 сати. С обзиром да је 12.11 државни празник, Дан примирја у Првом светском рату, и стога је нерадни дан, молим вас да нам потврдите да ли је рок за подношење понуда уствари 13.11 до 10 сати?“

- „За Партију 16; под ставком један Суви стерилизатор загревања од 0-1800с. Суви стерилизатори раде у опсегу мин +100с од амбијеталне температуре. Молимо Вас да извршите измену и да карактеристика буде: у опсегу загревања од мин +100с више од амбијеталне температуре па до 1800с и више (савремени стерилизатори иду и до 2500с) а корисник сам бира температуре на којој врши стерилизацију.

- За Партију 16; под ставком осам Прозор од специјалног сталка за лак преглед узорака. Код стерилизатора за употребу у медицини се користи прозор са вратима. Прозор на вратима се користи само код инкубатора у стандардној варијанти. Може се поручити и суви стерилизатор који има врата са прозором, аки то доста поскупљује апарат, а сама функционалност апарата се не мења. Молимо Вас да бриштете ставку осам.

- За Партију 16; молимо Вас да размотрите измену рока испоруке апарата 30 дана. С обзиром да је крај године и да се испорука извршава у истом периоду, а већина апарата се увози, произвођачи истих не гарантују испоруку увозницима у задатом периоду и долазимо у ситуацију да је немогуће испоштовати задати рок испоруке. Предлажемо да рок испоруке продужите на 45 радних дана по потисивању уговора“.

- „У одговорима на питања заинтересованих лица Бр. 5168 - 19 од 1. новембра 2018. На захтев заинтересованоог лица из питања број 26. прихватили сте захтев заинтересованог лица и изменили сте тачке конкурсне докумнетације 23.1, 23.2, 23.3. техничке спецификације за партију 3 страна 32 конкурсне докумнетације. Овом изменом сте нехотично извршили ограничење конкуренције потпуно непотребно. Наиме ради се врхунском кардиолошком апарату. Од укуно 4 произвђачз оваквих апарата сваки од њих има у понуди: само једну 2Д трансторакалну сонду за примену на одраслима, само једну 2Д/ЗД/4Д трансторакалну сонду и само једну 4Д трансезофагеану сонду. Самим тим аргумент заинтересованог лица да: „Фрекфентни опсези сонди треба да буду прецизније дефинисани, јер дефиниција „приближно" оставља простор за произвољна тумачења", нема никакво реално утемељење. Сигурно је да је сваки од четри произвођача ових уређаја оптимизовао фреквентне опсеге сонди тако да добије најбољи могући квалитет слике. У том смислу како не би било накнадног ограничења конкуренције да ли прихватате да или вратите оригиналну формулацију захтева под тачкама 23, 23.1, 23.2, 23.3 или да измените тачке 23.1 до 23.3 тако да гласе:

- Тачка 23.1: „Трансторакална 2D матрична секторска (phased array) кардиолошка сонда фреквентног опсега 1-5 MHz (± 1 MHz),

- Тачка 23.2: Трансторакална 2D/3D/4D волуметријска секторска сонда фреквентног опсега 1.5-4.5MHz (± 1 MHz) са 2500 кристала или више,

- Тачка 23.2 (грешком означена 23.2 као претходна тачка): Тачка 23.3 TEE 2D/3D/4D матрична трансезофагеална сонда фреквентног опсега 2.5- 6.5MHZ (± 1 MHz).

- У одговорилла на питања заинтересованих лица Бр. 5168 - 19 од 1. новембра 2018. На захтев заинтересованооглица из питања број 32. прихватили сте захтев заинтересованог лица и изменили сте тачке конкурсне докумнетације 23.1, 23.2 техничке спецификације за партију 4 страна 32 конкурсне докумнетације. Овом изменом сте нехотично извршили ограничење конкуренције потпуно непотребно. Наиме ради се врхунском кардиолошком апарату. Одукуно4 произвђача оваквихапарата сваки од њих има у понуди: само једну 2Д трансторакалну сонду за примену на одраслима и само једну 2Д/ЗД/4Д трансторакалну сонду. Самим тим аргумент заинтересованог лица да: „Фрекфентни опсези сонди треба да буду прецизније дефинисани, јер дефиниција „приближно" оставља простор за произвољна тумачења", нема никакво реално утемељење. Сигурно је да је сваки од четри произвођача ових уређаја оптимизовао фреквентне опсеге сонди тако да добије најбољи могући квалитет слике. У том смислу како не би било накнадног ограничења конкуренције да ли прихватате да или вратите оригиналну формулацију захтева под тачкама 23, 23.1, 23.2или да измените тачке 23.1 и 23.2 тако да гласе:

- Тачка 23.1: „Трансторакална 2D матрична секторска (phased array) кардиолошка сонда фреквентног опсега 1-5 MHz (± 1 MHz),

- Тачка 23.2: Трансторакална 2D/3D/4D волуметријска секторска сонда фреквентног опсега 1.5-4.5MHz (± 1 MHz) са 2500 кристала или више.“

- „Партија 15, ставка 2.7; Да ли прихватате апарат који има асистенцију притиском од 0-90mbar, јер је разлика врло мала у односу на тражено?

- Партија 15, ставка 12.4; Да ли прихватате апарат који не поседује MMV, MMV Psupp вентилационе модуле?

- Партија 17, ставка 10.1; Да ли прихватате да се уместо autoflow мода, понуди еквивалентан мод PRVT (Pressure regulated volume target)? Да ли прихватате да се уместо SIMV PCV мод понуди одговарајући синхронизовани мод PRVT (Pressure regulated volume target) који прелази у контролисани, мандаторни мод уколико нема синхронизације/тригера од стране пацијента?

- Партија 17, ставка 11; Молимо Наручиоца да дефинише шта је подразумевао под „Поседује процедуру/рутину за брзи опоравак плућа (на пример након интубације)?

- Партија 17, ставка 13; да ле прихватате PEEP у опсегу 4-20 што има већина анестезијских машина и што је сасвим довољно за оптималан рад?“

- „Партија 18; Да ли прихватате апарат за анестезију који има уграђен компресор за погон вентилатора?

- Партија 18; Минималан инспираторни проток: минимално 150I/min. Молимо Вас да ову ставку измените тако да гласи: Минималан инспираторни проток: минимално 120I/min.

- Партија 18; Да ли је прихватљиво да се понуди дисајни систем запремине 2,85 литара, будући да је то незнатно одступање?

- Партија 18; У ставци 2 тражили сте да апарат поседује минимум две фиоке. Да ли је прихватљиво да апарат поседује једну већу фиоку?“

- „Партија 5; под тачком 1.12. тражили сте: Тежина уређаја maх 400kg. Молимо Вас да избаците овај захтев и омогућите већу конкуренцију у поступку јавне набавке.

- Партија 5; под тачком 4.3. тражили сте: Dodatna automatska filtracija min. 0.2 mmCu у зависности од APR (Anatomical Programed Radiography) подешавања. Није јасно зашто тражите баш такав начин филтрације поготово јер сте у тачки 4.1. омогућили да се понуди мануелни колиматор, АУТОМАТСКА филтрација није могуча на мануелном колиматору. Молимо Вас да избаците овај захтев и омогућите већу конкуренцију у поступку јавне набавке.

О  д  г  о  в  о  р  и:

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна „Позива за подношење понуда“ објављеног 11.10.2018. године, у коме ће рок за доставу понуда бити померен за 14.11.2018. године до 9 сати.

- Наручилац делимично прихвата предлог заинтересованог понуђача и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације, односно суви стерилизатор опсега од 00с до 1800с и више, где 0 степени подразумева почетну вредност са које креће загревање приликом укључивања стерилизатора и на крају се враћа када је искључен.

- Наручилац делимично прихвата предлог заинтересованог понуђача и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације, односно тачка 8 гласи: „Пожељно је да стерилизатор има стаклени прозор на вратима за лак преглед узорака“, али ће бити прихватљива и понуда за модел стерилизатора који нама прозор.

- Не, Наручилац не прихвата предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

- Не, Наручилац не прихвата предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

- Не, Наручилац не прихвата предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Не, Наручилац не прихвата предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Не, Наручилац не прихвата предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Не, Наручилац не прихвата предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

СР,МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС