Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 1723 – 13 09 APR 2019

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У поступку јавне набавке мале вредности добра, операциони сто, за потребе Војне болнице Нови Сад, ОРН: 33192230, редни бр. 2/ 2019УВЗ, заинтересовано лице је поставило следеће питање:

- „РБ ставке 3: Предлажемо напајање на 220V и пуњиве батерије које омогућавају аутономију стола за минимално 60 операција (једна радна недеља).

- РБ ставке 5: Предлажемо сто носивости минимално 500кг.

- РБ ставке 10: Да ли ће бити прихватљив сто са могућношћу меморисања 8 различитих позиција стола и жичаним пуњењем даљинског управљача?

- РБ ставке 11: Предлажемо сто са подешавањем висине у распону од 580-1.100mm.

- РБ ставке 13: Да ли ће бити прихватљив сто чији је Тренделенбург нагиб минимално 30/45°?

О  д  г  о  в  о  р  и:

- Не, Наручилац не прихвата предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

- Не, Наручилац не прихвата предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Не, Наручилац не прихвата предлог заинтересованог понуђача и остаје у свему при елементима из конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата предлог заинтересованог лица и у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

МС

ПО ОВЛАШЋЕЊУ НАЧЕЛНИКА

п    у    к    о    в    н    и    к

др сци.вет.мед. Радивоје Анђелковић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС