Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 2151 – 11 14 MAY 2019

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, медицинска опрема за потребе Војномедицинске академије Београд, са укупно 4 партије, ОРН: 33100000 и 33124120, редни бр. 7/ 2019УВЗ, заинтересовано лице је поставило следећa питањa:

- „Партија 1

Тачка 5 захтева се: Интегрисана пуна QWERTY тастатура осветлјена или са позадинским осветлјењем која се извлачи из оперативне табле за мање заузеће простора

Уколико је проблем заузеће простора онда и тастатура интегрисана на touch-screen има исту улогу. Сходно томе предлажемо измену да гласи: Интегрисана пуна QWERTY тастатура осветлјена или са позадинским осветлјењем која се извлачи из оперативне табле или интегрисана на тоуцх сцреен-у, за мање заузеће простора.

- Партија 1

Тачка 6 захтева се: Минимално 15 тастера на оперативној табли (не на тастатури) се може програмирати по желји корисника

Да ли је за наручиоца под оперативном таблом прихватљив и touch screen ekran, који је саставни део контролног панела ( оперативне табле)?

- Партија 1

Тачка 11 захтева се: Максимална дубина скенирања у Б моду, минимално 40 цм

С’обзиром да наручилац није захтевао абдоминалну сонду ( која једина може да испуни овај захтев) предлжемо измену тачке тако да гласи: Максимална дубина скенирања у Б моду, минимално 30 цм

- Партија 1.

Тачка 12 захтева се: Истовремени приказ у реалном времену слике у Б-моду и колор доплер слике у формату једна поред друге и једна испод друге.

Предлажемо минималну измену карактеристике: Истовремени приказ у реалном времену слике у Б-моду и колор доплер слике у формату једна поред друге.

- Партија 1.

Тачка 16 захтева се: Минимално 192 хардверска трансмитера

Да ли за наручиоца прихватиљиво мин. 4.000.000 дигитално процесних канала – јер произвођач није у тех. Спец.апарата прецизирао број хардверских трансмитера?

- Партија 1.

Тачка 28 захтева се: Програм за еластографију на обе понуђене сонде са приказом уживо криве компресије и могућношћу мерења односа трвдоће две регије

Да ли је прихватљиво за наручица мин. измена тако да гласи: Програмо за еластографију типа Страин на мин. једној понуђеној линеарној сонди

- Партија 1.

Тачка 26 захтева се: Могућност надоградње за скенирање са контрастима

Да ли је за наручиоца прихватиљва измена тако да гласи: Могућност надоградње за скенирање са контрастима у дужини снимања од мин. 10 минута

Тачка 30 захтева се: Могућност зумирања (увећања слике) пре и после замрзавања

Да ли је за наручиоца прихватиљва измена тако да гласи: Могућност зумирања (увећања слике) пре и после замрзавања мин. 14x.

- Партија 1.

Тачка 29 захтева се: Апарат мора имати технику поболјшања приказа игле приликом биопсије (навести име технике)

Апарат који је предмет набавке није мобилни (као што је наведено у мин. Карактеристикама) да би се користио за у салама за потребе биопсије, те стога молимо да зе овај елиминаторан захтев избрише.

- Партија 1.

Тачка 33 захтева се: Могућност надоградње „Shear Wave“ еластографијом на бар једној понуђеној сонди. Да ли је прихватљива измена И да гласи: Могућност надоградње апарата „Shear Wave“ еластографијом

- Партија 1.

Тачка 36 захтева се: Цине меморија минимум 900 MB

Да ли је за наручиоца прихватљиво цине меморија минимум 900 MB или мин. 2000 фрејмова?

- Партија 1.

Тачка 44 захтева се: Могућност приклјучења бипланарних конвекс/конвекс и конвекс/линеар и лапароскописких сонди

Како је намена апарата на одељењу ендокрине, где нема потребе за овим сондама,молимо да се предметни  захтев изостави.

- Партија 1.

Тачка 45 захтева се: Линеарна сонда за мека ткива опсега радних фреквенција 7,0-12,0 MHz или ширег, ширине видног полја минимум 58 мм са минимално 192 кристална елемента

Да ли је за наручиоца прихватљива измена тако да гласи: Линеарна сонда за мека ткива опсега радних фреквенција 5,0-12,0 MHz или ширег, ширине видног полја минимум 50 мм са миннимално 192 кристална елемента

- Партија 1.

Тачка 46 захтева се: Линеарна сонда за мека ткива опсега радних фреквенција 9,0-14,0 MHz или ширег, ширине видног полја мање од 40 мм са минимално 192 кристална елемента

Да ли је за наручиоца прихватљива измена тако да тачка 46 гласи: Линеарна сонда за мека ткива опсега радних фреквенција 3,0-12,0 MHz или ширег, ширине видног полја мање од 40 мм са минимално 160 кристална елемента?

- Партија 1.

Тачка 13 захтева се: Динамички опсег система, минимално 210 dB

Да ли је за наручиоца прихватљива измена:  Динамички опсег система, минимално 270 dB?

- Партија 1.

Тачка 1 захтева се: Интегрисани колор LCD или TFT монитор високе резолуције дијагонале мин. 21,5”, на вешташкој руци и са могућношћу померања у свим смеровима.

Наручилац није дефинисао колики је угао под којим је монитор могуће глетати (View Angle). Да ли је за наручиоца прихватљива измена тако да тачка 1 гласи: Интегрисани колор LCD или TFT монитор високе резолуције дијагонале мин. 21,5” (inča), на вешташкој руци и са могућношћу померања у свим смеровима, са углом гледања (View Angle) од минимално 178 степени.

- Партија 1.

Тачка 14 захтева се: Максимални број слика у секунди у Б моду минимално 500 fps

Да ли је за наручиоца прихватљива измена:  Максимални број слика у секунди у Б моду минимално 1.500 fps?

- Партија 2

Тачка 1 захтева се: Портабилни ултразвучни апарат

Како је наручилац навео, у питању је портабилни УЗ апарат али није дефинисано време рада апарата без пуњења. Предлажемо измену тако да гласи: Портабилни ултразвучни апарат са батеријом која омогућава мин. 45 минута рада без напајања из мреже

- Партија 2

Тачка 2 захтева се: Колица за портабилини апарат која морају поседовати минимум 3 конектора за сонде и додатну пуњиву батерију која омогућава мин. 3,5 сата рада без напајања из мреже

Да ли је за наручиоца прихватљива измена тако да гласи: Колица за портабилини апарат која морају поседовати минимум 3 конектора за сонде?

- Партија 2

Тачка 3 захтева се: Интегрисани 15“ LCD монитор високе резолуције, минимум 1024x768

Да ли је за наручиоца прихватљива минимална измена тако да гласи: Интегрисани 15“ LCD монитор високе резолуције?

- Партија 2

Тачка 4 захтева се: Тежина апарата са батеријом максимално 5,5 кг.

С’обзиром да уз апарат, наручилац набавља И колица, предлажемо минималну измену карактеристике: Тежина апарата максимално 7.5 кг.

- Партија 2

Тачка 5 захтева се: Интегрисани SSD диск

Предлажемо минималну измену карактеристике: Интегрисани hard disk.

- Партија 2

Тачка 6 захтева се: Максимална дубина приказа минимум 33 цм (зависно од сонде)

С’обзиром да предмет набавке није абдоминална сонда, која једина може да испуни захтев, предлажемо минималну измену карактеристике тако да гласи: Максимална дубина приказа минимум 30 цм (зависно од сонде).

- Партија 2

Тачка 8 захтева се: Алфанумеричка тастатура

Да ли је за наручиоца прихватљива измена тако да гласи: Алфанумеричка тастатура QWERTY са позадинским осветљењем у поуној величини?

- Партија 2

Тачка 11 захтева се: Аутоматска оптимизација ткивне слике, "Ауто Тиссуе Оптимизатион" (ATO) или одговарајуће.

Апарат који је предмет набавке није кардиолошки, који треба да поседује ову функцију, те стога молимо да зе овај елиминаторан захтев избрише.

- Партија 2

Тачка 16.3 захтева се: Линеарне са 4 тастера чије функције корисник може према својим потребама конфигурисати.

Да ли је за наручиоца прихватиљво да систем подржава ножни прекидач, који може да има 3 функције?

- Партија 2

Тачка 19 захтева се: Софтвер који обезбеђује бољу визуелизацију хемодинамике комбиновањем ефеката B-moda и Color Flow Dopplera као "High-Res PDI" или одговарајуће

Да ли је за наручиоца прихватљив дирекциони цолор поwер допплер? Који поседује бољу визуелизацију спорих протока?

- Партија 2

Тачка 21 захтева се: Софтвер за поређење и фузију меморисаних слика са живом сликом уз аутоматско подешавање параметара скенирања као "Follow-up Tool with fusion" или одговарајуће.

Како су пацијенти раличите телесне масе и конституције, сматрамо да аутоматско подешавање апраметара са предходним пацијентом не може да се примени у свакодневном раду. Сходно томе предлажемо оумену тако да гласи: Софтвер за поређење меморисаних слика са живом сликом као "Follow-up Tool with fusion" или одговарајуће.

- Партија 2

Тачка 10 захтева се: Технологија просторног компоновања слике из више различитих углова, као Compaund, CrossXBeam, Sono CT или одговарјућа.

Да ли је за наручиоца прихватљива измена тако да гласи: Технологија просторног компоновања слике из више различитих углова, као Compaund, CrossXBeam, Sono CT или одговарјућа која ради истовремено са Tissue Harmonic-om?

- Партија 2

Тачка 23.1 захтева се: DICOM 3.0 /Encrypted DICOM

Да ли је за наручиоца прихватљива мин. измена тако да тачка гласи: DICOM format?

- Партија 2

Тачка 24 захтева се: Улазно/излазни прикључци: HDMI, LAN, 7 USB конектора (3 на конзоли, 4 на колицима).

Да ли је за наручиоца прихватљиво мин.измена И да гласи Улазно/излазни прикључци: DVI-I или HDMI, USB конектори?

- Партија 2

Тачка 25.1 захтева се: Секторска сонда за TCD прегледе фреквентни опсег од 1,5 – 4 MHz (+/- 0,5 MHz), угао скенирања минимум 120°.

Да ли је за наручиоца прихватљива мин. измена: Секторска сонда за ТЦД прегледе фреквентни опсег од 1,5 – 4 MHz (+/- 1 MHz), угао скенирања минимум 90°?

- Партија 2

Тачка 25.2 захтева се: Линеарна сонда високе резолуције са четири програмабилна тастера фреквентни опсег од 4 - 13 MHz (+/- 0,5 MHz) контактна површина сонде (фоотпринт) 10 x 45 mm (+/- 5 mm).

Да ли је за наручиоца прихватљива мин. измена: Линеарна сонда високе резолуције фреквентни опсег од 4 - 13 MHz (+/- 2 MHz) контактна површина сонде (footprint) 45 mm (+/- 5 mm)?

- Партија 2

Тачка 16 захтева се: Систем подржава следеће типове сонди:

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се постојећем списку сонди додају још И сонде произведене у single crystal или матричној технологији (мин. 2 сонде), тако да нпр. Тачка 16.5 гласи: Single crystal или маричне сонде, мин. 2 ознаке сонди)?“

- „Партија 2, Питање број 1. се односи на техничку карактериситку број 3.

Да ли је за наручиоца прихватљива измена која се односи на захтевану резолуцију интегрисаног монитора са минимум 1024x768 на 1920x1080, а с обзиром да премијум поратбилни апарати данас поседују овакве мониторе Full HD резолуције?

- Партија 2,Питање број 2. се односи на техничку карактеристику број 4.

4. Тежина апарата са батеријом максимално 5,5 кг

Предлажемо наручиоцу да дозволи повећање тежине максимално 10% и да овај захтев промени на начин:

4. Тежина апарата са батеријом максимално 5,5кг (дозвољено одступање макисмално 10%)

На тај начин би наручилац испунио своју објективну потребу да портабилни апарат буде лаган јер повећање од 10% износи само 0,5 кг веће тежине.

- Партија 2, Питање број 3. односи се на техничку карактеристику број 7.:

''Минимум 8 фокусних тачака ( зависно од сонде)''

Молимо наручиоца да се овај захтев преформулише на минимум 4 фокусне тачке, зато што се у практичном раду никад не користе више од 2 фокусне тачке. Приликом коришћења већег броја фокусних тачака истовремено, долази до успоравања рада апарата и значајног губитка квалитета клиничког приказа, зато предлажемо следећу измену:

7. ''Минимум 4 фокусних тачака (зависно од сонде)''

Прихватањем ове измене, наручилац би поступио по члану 10. ЗЈН који прописује да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што већу конкуренцију, и по члану 71. који прописује да су прихватљиве оне карактеристике које суштински задовољавају објективне потребе наручиоца.

Партија 2, Питање број 3 се односи на техничку карактеристику број 16.3 и 25.2 тј захтева се да понуђена линеарна сонда на себи има 4 конфигурабилна тастера.

С'обзиром да је у питању искључива карактеристика само једног произвођача, молимо да се брисањем овог захтева који се односи на линеарну сонду, да поседује на себи 4 тастера, омогући, да учешће у поступку узму и други произвођачи премијум портабилних апарата.

- Партија 2, Питање број 4 се односи на тачку 19., коју цитирамо:

19. ''Софтвер који обезбеђује бољу визуелизацију хемодинамике комбиновањем ефекта Б-мода и колор flow доплеара као ’’High-Res PDI’’ или одговарајуће''

С обзиром да назив наведен за ову методу, користи један произвођач, молимо наручиоца за појашњење, да ли се Bidirekcioni Power Dopler,  који приказује смер протока Power Dopler-a, сматра одговарајућим, или се захтева да постоји други софтвер који на комбинује приказ у Б-моду са колор flow доплером?

- Партија 2, Питање број 5 се односи на карактеристике број 21

21. ''Софтвер за поређење и фузију мемориссних слика са живом сликом уз аутоматско подешавање  парамеата скенирања као ''Folllow-up Tool with fusion’’ или одговарајуће''

С обзиром, да је у питању искњучива техничка карактеристика само једног призвођача, молимо да се брисањем овог захтева омогући, да учешће узму и други произвођачи премијум портабилних апарата.

- Партија 2, Питање број 6 се односи на карактеристику број 22.1., која може да се надогради на апарат, а не набавља се са апаратом у текућем поступку:

22.1. С обзиром, да је у питању искључива техничка карактеристика само једног произвођача, молимо да се брисањем овог захтева омогући, да учешће у поступку узму и други произвођачи премијум портабилних апарата.

- Партија 2, Питање број 7 се односи на карактеристику број 22.2., која може да се надогради на апарат, а не набавља се са апаратом у текућем поступку:

22.2. Софтвер за аутоматско мерење интима-медијалног комплекса као ''Auto IMT’’ или одговарајуће. С обзиром да је наведени софтвер уобичајен за коришћење у пракси за тип прегледа, за који се апарат набавља, преслажемо наручиоцу да овај софтвер уврсти као обавезан за текућу јавну набавку, а не само као опцију на коју се апарат може надоградити.

- Партија 2, Питање бр 8 се односи на тачку број 24. где се захтева укупно 7 конектора USB.

Сматрамо да се објективне потребе наручиоца могу у потпуности задовољити са 6 конектора УСБ. Зато предлажемо да се ова тачка преформулише на начин:

24. Улазно/излазни прикључци: HDMI, LAN, 6 USB конектора ( 2 на конзоли и 4 на колицима)

- Партија 2, Питање број 9 се односи на тачку 25.1. Секторкса сонда за TCD прегледе

25.1. Секторска сонда за TCD прегледе

-фреквентни опсег од 1,5-4МHz ( +/- 0,5 MHz)

-угао скенирања минимум 120°

Молимо наручиоца да, с обзиром на потрену за премијум ултразвучним уређајем, прецизно одреди квалитет ове сонде кроз захтев да буде напредног типа израде кристала ( signal crystal или matrix) с обзиром, да ће се предметна сонда користити за транскранијалне прегледе, за које је врло битна снага и пенетрација коју сонда постиже.

Такође указујемо, да је тражени угао скенирања на овој сонди од 120 степени минимум, искључива карактеристика само једног произвођача и да сви остали светски произвођачи имају угао скенирања на секторској сонди од 90 степени.

Зато предлажемо наручиоцу, да се тачка 25.1. преформулише на следећи начин:

25.1 Секторска сонда за TCD прегледе signal crystal ili matrix типа израде кристала

-фреквентни опсег од 1,5-4МHz ( +/- 0,5 MHz)

-угао скенирања минимум 90°.“

О  д  г  о  в  о  р  и:

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 5 тако да гласи: Integrisana puna QWERTY tastatura osvetlјena ili sa pozadinskim osvetlјenjem koja se izvlači iz operativne table ili integrisana na touch screen-u, za manje zauzeće prostora.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 6 тако да гласи: Minimalno 15 tastera na operativnoj tabli (ne na tastaturi) ili na Touch-Screen ekranu, se može programirati po želјi korisnika.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 11 тако да гласи: Maksimalna dubina skeniranja u B modu, minimalno 30cm.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 12 тако да гласи: Istovremeni prikaz u realnom vremenu slike u B-modu i kolor dopler slike u formatu jedna pored druge i/ili jedna ispod druge.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 16 тако да гласи: Minimalno 192 hardverska transmitera ili aparat sa min. 4.000.000 digitalno procesnih kanala.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 28 тако да гласи: Programo za elastografiju tipa Strain na min. jednoj ponuđenoj linearnoj sondi.

- Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације, односно брисање тачке 29.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 33 тако да гласи: Mogućnost nadogradnje aparata „Shear Wave“ elastografijom.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 36 тако да гласи: Cine memorija minimum 900 MB ili min. 2000 frejmova.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације, односно брисање тачке 44.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 45 тако да гласи: Linearna sonda za meka tkiva opsega radnih frekvencija 5,0-12,0 MHz ili šireg, širine vidnog polјa minimum 50 mm sa minnimalno 192 kristalna elementa.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 46 тако да гласи:  Linearna sonda za meka tkiva opsega radnih frekvencija 3,0-12,0 MHz ili šireg, širine vidnog polјa manje od 40 mm sa minimalno 160 kristalna elementa.

- Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији.

- Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији.

- Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 1 тако да гласи: Portabilni ultrazvučni aparat sa baterijom koja omogućava min. 45 minuta rada bez napajanja iz mreže.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 2 тако да гласи: Kolica za portabilini aparat koja moraju posedovati minimum 3 konektora za sonde.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 3 тако да гласи: Integrisani 15“ LCD monitor visoke rezolucije.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 4 тако да гласи: Težina aparata maksimalno 7.5 kg.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 5 тако да гласи: Integrisani hard disk.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 6 тако да гласи: Maksimalna dubina prikaza minimum 30 cm (zavisno od sonde).

- Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације, односно брисање тачке 11.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 16.3 тако да гласи: Linearne sa 4 tastera ili nožni prekidač sa 3 funkcije čije funkcije korisnik može prema svojim potrebama konfigurisati.

- За наручиоца је под ’’одговарајућем’’ прихватиљво да се понуди дирекциони „color power doppler“.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 21 тако да гласи: Softver za poređenje memorisanih slika sa živom slikom kao "Follow-up Tool with fusion" ili odgovarajuće.

- Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 23.1 тако да гласи: DICOM format.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 24 тако да гласи: Ulazno/izlazni priključci: DVI-I ili HDMI, USB konektori.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 25.1 тако да гласи: Sektorska sonda za TCD preglede frekventni opseg od 1,5 – 4 MHz (+/- 1 MHz), ugao skeniranja minimum 90°.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 25.2 тако да гласи: Linearna sonda visoke rezolucije frekventni opseg od 4 - 13 MHz (+/- 2 MHz) kontaktna površina sonde (footprint) 45 mm (+/- 5 mm).

- Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији.

- Кроз одговоре на питања, Наручилац је кориговао карактеристику број 3. Све што се понуди боље/више од захтеваних минмалних техничких карактеристика биће прихваћено.

- Кроз одговоре на питања, Наручилац је кориговао карактеристику број 4. Све што се понуди боље/више од захтеваних минмалних техничких карактеристика биће прихваћено.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 7 тако да гласи: Минимум 4 фокусних тачака (зависно од сонде).

Кроз одговоре на питања, Наручилац је кориговао карактеристике број 16.3 и 25.2. Све што се понуди боље/више од захтеваних минмалних техничких карактеристика биће прихваћено.

- Кроз одговоре на питања, Наручилац је кориговао карактеристику 19. За наручиоца је под ’’одговарајућем’’ прихватиљво да се понуди „Bidirekcioni Power Dopler“.

- Кроз одговоре на питања, Наручилац је кориговао карактеристику број 21. Све што се понуди боље/више од захтеваних минмалних техничких карактеристика биће прихваћено.

- Не, Наручилац не прихвата предлог заитересованог лица и остаје при својим минимални карактеристикама за тачку 22.1. Према доступним подацима са којима наручилац располаже, тачку 22.1 могу да испуне више поризвођача премиум портабилних ултразвучних апарата.

- Наручилац остаје при својим минимални карактеристикама за тачку 22.2. Све што се понуди боље/више од захтеваних минмалних техничких карактеристика биће прихваћено.

- Кроз одговоре на питања, Наручилац је кориговао карактеристику број 24. Све што се понуди боље/више од захтеваних минмалних техничких карактеристика биће прихваћено.

- Кроз одговоре на питања, Наручилац је кориговао карактеристику број 25.1. Све што се понуди боље/више од захтеваних минмалних техничких карактеристика биће прихваћено.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС