Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 1974 – 24 17 MAY 2019

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, медицинска опрема за формирање Војне болнице 2+ са додатним модулима, са укупно 38 партија ОРН: 33100000, редни бр. 3/ 2019УВЗ, заинтересовано лице је поставило следећa питањa:

- „За Партију 1: На страни 28-Техничка карактеристика ставка 12 стоји: Ширина стола без шина 520 - 540 мм, ширина стола са шинама максимално 600 мм.

Већа ширина операционог стола је предност, а не недостатак и већина реномираних светских произвођача своје нове моделе операционих столова прилагођава потреби за оперисањем пацијената са повећаном тежином и гојазних пацијената. Молимо Вас да дозволите учешће понуђачима који нуде и операциони сто веће ширине од наведене, те да конкурсну документацију измените тако да тражена техничка карактеристика, ставка 12 гласи: Ширина стола без шина 520 - 600 мм, ширина стола са шинама максимално 650 мм?

- За артију 1: На страни бр. 28/104 – Тражена техничка карактеристика, ставка 17 стоји: „Могућност меморисања 10 положаја“

Како бисте омогућили учешће већем броју понуђача и испоштовали Закон о јавним набавкама, члан 10, Начело обезбеђивања конкуренције, молим да ову тражену техничку карактеристику бришете. Меморисани положаји самом хирургу нису од  великог значаја, јер је свака процедуре за сваког хирурга и за сваког пацијента другачија и захтева другачији положај стола.

- За артију 1: На страни бр. 28/104 – Тражена техничка карактеристика, ставка 25 стоји:

„Нагињање наставка за ноге на доле 90° и више, на горе 80° и више, на електрохидраулично подешавање у класичном или реверзном положају“

Нагињање наставка за ноге не горе од 80º и више је карактеристика операционог стола која се изузетно ретко, готово никада, не користи. Самим тим, већина реномираних произвођача операционих столова не испуњава ову карактеристику. ако бисте омогућили учешће већем броју понуђача и испоштовали Закон о јавним набавкама, члан 10, Начело обезбеђивања конкуренције, молимо да тажену техничку карактеристику прилагодите, тако да већи број понуђача може да је испуни, те да гласи:

Нагињање наставка за ноге на доле 90° и више, на горе 35° и више, на електрохидраулично подешавање у класичном или реверзном положају.

- За артију 1: На страни бр. 28/104 – Тражена техничка карактеристика, ставка 30 стоји:

„Екстензиони сегмент 1 ком“

Молимо наручиоца да појасни да ли се овом каркатеристиком захева да се уз операциони сто испоручи ортопедски екстензиони наставак или се захтева екстензиони сегмент којим би се повећала дужина лежне плоче.

- За Партију 2: На страни бр. 30/104 – Тражена техничка карактеристика, ставка 3 стоји:

„Комора стерилизатора четвртастог попречног пресека.“

Различити произвођачи нуде различита решења за облик стерилизационе коморе. Сам облик коморе стерилизатора не утиче на квалитет опреме. Стога Вас молимо да ову карактеристику измените тако да гласи:

„Комора стерилизатора четвртастог или цилиндричног попречног пресека.

- За Партију 2: На страни бр. 31/104 – Тражена техничка карактеристика, ставка 12 стоји:

„Индикатори: светлосни и звучни за крај циклуса и грешку у циклусу"

Како бисте омогућили у чешће већемо броју понуђача и испоштовали Закон о јавним набавкама, члан 10, Начело обезбеђивања конкуренције, молимо да дозволите учешће и понуђачима који нуде стони стерилизатор који има само светлосни или само звучни индикатор за крај циклуса и грешке у циклусу. Молимо да измените документацију тако да ова карактеристика гласи:

„Индикатори: светлосни и/или звучни за крај циклуса и грешку у циклусу.

- За Партију 2: На страни бр. 31/104 – Тражена техничка карактеристика, ставка 14 стоји:

„Инсталисана снага: 2,2 кW"

Молимо да измените ову карактеристику тако да гласи "Инсталисана снага: маx 3кW". Разлика у инсталисаној снази није велика и не утиче битно на квалитет уређаја, а овом изменом би се омогућило учешће већем броју понуђача.

- За Партију 2: На страни бр. 31/104 – Тражена техничка карактеристика, ставка 17 стоји:

„Материјал носеће конструкције и оплате уређаја: АИСИ 304 (Ч4580)"

Конструкција и оплата стоног стерилизатора израђене од нерђајућег челика не утичу на перформансе стоног стерилизатора, а значајно утичу на повећање цене истог. Стога смо мишљења да ову карактеристику треба брисати.

- За Партију 2: На страни бр. 31/104 – Тражена техничка карактеристика, ставка 18 стоји:

"Димензије апарата: сса. 526x570x485мм” (ширина x дубина x висина)

Молимо наручиоца да појасни да ли је прихватљиво понудити уређај димензија: 445x600x465 мм (ширина x дубина x висина).

- За Партију 2: 31/104 – Тражена техничка карактеристика, ставка 20 стоји:

„Алуминијумска перфорина тацна... 3 ком“

Да  ли је за наручиоца прихватљиво да се испоруче 3 ком перфорисаних тацни израђених од нерђајућег челика, које су, свакако, квалитетније од алуминијумских?

- За Партију 2: На страни бр. 31/104 – Тражена техничка карактеристика, стоји: „Машина за прање, дезинфекцију и сушење медицинског материјала, 4 нивоа, непролазна 1 ком“, док на страни бр. 32/104 – Тражена техничка карактеристика бр. 19 стоји:

„Број врата: 2 ком. – Пролазни тип машине“

Молимо наручиоца да измени конкурсну документацију тако да буде јасно који тип машине се тражи пролазни или непролазни.

- За Партију 7: На страни бр. 45/104 – Тражена техничка карактеристика, Инструментарски сто, ставка 1.1 стоји: „Колица за инструменте са две плоче од нерђајућег челика, димензије 90x58x98/140цм“

Молимо наручиоца да појасни димензије колица. Да ли је распоред димензија дужина x ширина x висина и да ли 98/140 цм означава прихватљиви распон тражене димензије или се захтевају колица која имају могућност прилагођавања димензије од 98-140 цм?

- За Партију 7: На страни бр. 46/104 – Тражена техничка карактеристика, стоји: „4 Судопера за прање хируршких инструмената 1 ком“ и „4.1 хируршки умиваоник од инокса. Димензија (дxв) 120x30 цм.

Молимо наручиоца да појасни да ли је предмет набавке судопера за прање хируршких инструмената или хируршки умиваоник, што су два различита предмета.

- За Партију 7: На страни бр. 46/104 – Тражена техничка карактеристика, стоји: „4.1 хируршки умиваоник од инокса. Димензија (дxв) 120x30 цм.

Молимо наручиоца да дефинише и трећу димензију траженог добра.

- За Партију 7: На страни бр. 46/104 – Тражена техничка карактеристика, 5 Метални лавор са носачем стоји: „5.1 посуде од инокса на сталку. Метална конструкција постоља пластифицирана у белој боји. Две посуде од инокса, димензије сталка: 598 X 500 X 805 мм. Дупле посуде од нерђајућег челика на сталку доступне у продаји“

Молимо наручиоца да појасни шта значи реченица „Дупле посуде од нерђајућег челика на сталку доступне у продаји“

- За Партију 7: На страни бр. 46/104 – Тражена техничка карактеристика, 7 Гинеколошки прегледни сто са комплет наставцима, ставка 7.2 стоји: „Димензије: дужина: 62x85x39 цм по секцији, ширина: 68цм, висина: 78цм“

Молимо наручиоца да изврши измену тражене техничке карактеристике тако да дозволи одређени распон, односно одступања у димензијама. Овако прецизно дефинисане димензије очигледно фаворизују само једног понуђача што се коси са Законом о јавним набавкама, члан 10, Начело обезбеђивања конкуренције.

О  д  г  о  в  о  р  и:

- Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији. Операциони сто није планиран за баријатријску хирургију.

- Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији. У операционим салама, се раде операције из свих грана хирургије тако да меморисање положаја пацијената за операције убрзава процес рада.

- Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији. Као што је и наведено у питању, поменути положај се ретко користе али су у неким ситуацијама неопходни.

- Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији. Ради се о екстезионом сегменту којим се повећава дужина самог операционог стола.

- Наручилац остаје при свом захтеву. Дефинисањем коморе парног стерилизатора са четвртастим попречним пресеком Наручилац је обезбедио максимално искоришћење коморе уз минималне трошкове. Наиме, коморе четвртастог попречног пресека немају тзв. неискоришћену зону, тј. тотална запремина коморе једнака је корисној запремини коморе. Тиме се обезбеђује максимално искоришћење коморе, а самим тим и минимални утрошак потребних медија за рад апарата. Код комора кружног попречног пресека увек има неискоришћеног простора (описана кружница око квадрата) и тиме се непотребно повећава утрошак потребних медија у односу на комору са четвртастим попречним пресеком.

- Наручилац остаје при свом захтеву. Претпостављамо да заинтересовани понуђач мисли на стр.30/104, ставка 12. Дефинисањем аудио и визуелног аларма, Наручилац обезбеђује апсолутну контролу рада апарата од стране надлежног техничара. Чак и у случају да техничар није поред апарата и да може визуелно да утврди постојање аларма, постоји аудио аларм који ће упозорити техничара о постојању одређеног проблема у раду апарата. Наручилац је истраживањем тржишта установио да готово сви произвођачи опреме за термални третман имају обе врсте аларма - и визуелни и аудио аларм.

- Претпостављамо да заинтересовани понуђач мисли на стр.30/104, ставка 14.

Наручилац прихвата предлог потенцијалног понуђача и извршиће измену конкурсне документације, тако да дозвољена инсталисана снага буде до 3кW.

- Наручилац остаје при свом захтеву. Дефинисањем нерђајућег челика као материјала Наручилац је имао у виду услове у којима ће апарат радити. Управо имајући у виду те услове и предвиђени век експлоатације апарата, Наручилац је дефинисао нерђајући челик као материјал који може да испуни те услове и да тиме обезбеди максимално искоришћење апарата.

- Наручилац прихвата предлог потенцијалног понуђача и извршиће измену конкурсне документације дефинисањем „спољних димензија апарата маx. 550x600x500 мм (ширина x дубина x висина)“

- Наручилац прихвата предлог потенцијалног понуђача који је у складу са одабиром материјала носеће конструкције и оплате уређаја, и извршиће измену конкурсне документације, тако да буде омогућена испорука и тацни од неђајућег челика, тј. „перфорирана тацна, материјал алуминијум или нерђајући челик, ком 3“.

- Наручилац је направио техничку грешку приликом дефинисања предметне техничке карактеристике и извршиће измену конкурсне документације, тако да на стр. 32, тачка 19 гласи „Број врата: 1 ком - непролазни тип машине“

- Да, распоред димензија јесте дужина x ширина x висина 90x58x98/140цм. 98/140цм није опциона висина, већ обзиром да се траже две плоче (полице) потребно је да једна буде на висини 98цм, а друга на 140цм. Наручилац ће прихватити одступања димензија самих плоча (полица) ±15%.

- Потребна је хирушка судопера, а не умиваоник.

- Наручилац је направио техничку грешку приликом дефинисања предметне техничке карактеристике и извршиће измену конкурсне документације Трећа димензија, тј. ширина је 40цм (страна 43/104 пречишћеног текста конкурсне документације).

- Реченица „Дупле посуде од нерђајућег челика на сталку доступне у продаји.“ се односи на доступност набавке истих посуда и касније на тржишту, али без сталка.

- Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији, а због простора којим располажемо (контејнер), потреба хирурга и организације рада у гинеколошкој сали.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС