Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 2151 – 170 17 MAY 2019

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, медицинска опрема за потребе Војномедицинске академије Београд, са укупно 4 партије, ОРН: 33100000 и 33124120, редни бр. 7/ 2019УВЗ, заинтересовано лице је поставило следећa питањa:

- „Партија 1: Тачка 6. тражених техничких карактеристика

Programibilni tasteri (Hot keys) se kod nekih proizvođača nalaze upravo na tastaturi te ovaj zahtev ima eliminatorni karakter. Broj takvih tastera takođe varira od proizvođača do proizvođača. Predlažemo da preformulišete zahtev na sledeći način:

“Programibilni tasteri koji se po želji korisnika mogu programirati”

- Партија 1: Тачка 16. тражених техничких карактеристика

Broj digitalnih procesnih kanala i broj transmitera ne definišu jednoznačno beam former sistema. Proizvođači koriste različite formule za određivanje broja digitalnih kanala a pri odašiljanju signala se koristi multipleksiranje. Predlažemo da preformulište zahtev na sledeći način:

“Beam former sa minimalno 128 hardverskih procesnih kanala”

- Партија 1: Тачке 33. и 34. тражених техничких карактеристика

Fusion Imaging i Shear Wave Elastografija kao mogućnost nadogradnje eliminišu najveći broj potencijalnih ponuđača. Predlažemo brisanje oba zahteva.

- Партија 1: Тачка 40. тражених техничких карактеристика

Predlažemo da preformulišete zahtev na sledeći način:

“Standardna PC mrežna konekcija”

- Партија 1: Тачка 44. тражених техничких карактеристика

Predlažemo da preformulišete zahtev na sledeći način:

“Mogućnost dogradnje funkcijama koje posudeje DICOM 3.0”

- Партија 1: Тачка 46. тражених техничких карактеристика

Izmenama od 14.05.2019. zahtevate sondu 3-12MHz (umesto sonde 9-14MHz) sa najmanje 160 elemenata. Tom izmenom direktno dajete prednost potencijalnom ponuđaču koji je izmenu zahtevao. Sondu sa 160 i nekoliko kristala u opsegu od 3-12MHz ima samo on. Predlažemo da preformulišete zahtev na sledeći način:

“Linearna sonda za meka tkiva opsega radnih frekvencija 3,0-12,0MHz ± 2MHz širine vidnog polja manje od 40mm sa minimalno 128 kristalnih elemenata”

- Партија 2: Тачке 12. и 13.

ACO i ASO (ili odgovarajuće) potvrđuju tvrdnju iz prethodne rečenice. Predlažemo da se obe tačke preformulišu na način kako je to definisano u partiji 1 a odnosi se na automatsku optimizaciju tj.: “Automatska optimizacija u B i dopler (PW/CW) modu rada”

- Партија 2: Тачка 21.

Kao i prethodne dve ima eliminatorni karakter. Predlažemo brisanje ovog zahteva.

- Партија 1: питање се односи на техничку карактеристику број 5.

Da li je za naručioca prihvatljiva izmena koja se odnosi na integrisanu punu QWERTY tastaturu koja se izvlači iz operativne table, a što se obrazlaže manjim zauzećem prostora, da bude formulisana na način:

“Integrisana puna QWERTY tastatura osvetljena ili sa pozadinskim osvetljenjem na operatvnoj tabli ili integrisana na touch screen-u.”

S obzirom da se ovde radi prvenstveno o dizajnerskom rešenju različitih proizvođača, zauzeće prostora koje je prouzrokovano integrisanom QWERTY tastaturom je minimalno, s obzirom na male dimenzije same tastature.

Прихватањем ове измене, наручилац би поступио по члану 10. ЗЈН који прописује да је наручилац дужан да у поступку јавне набавке омогући што већу конкуренцију, и по члану 71. који прописује да су прихватљиве оне карактеристике, које суштински задовољавају објективне потребе наручиоца.

- Партија 1: У тачки 33. наручилац захтева да апарат има могућност надоградње са “Shear Wave” еластографијом.

Предлажемо наручиоцу да ову могућност надоградње елиминише из свог захтева, зато што ова врста еластографије има клиничку примену само на конвексној сонди приликом прегледа јетре, а при томе се конвексна сонда не купује у расписаној јавној набавци.

- Партија 2. Питање се односи на карактеристику број 22.1., која може да се надогради на апарат, а не набавља се са апаратом у текућем поступку:

22.1. Softver za kvantitativnu analizu protoka u regiji od interesa kao “Quantitive Flow Analysis” ili odgovarajuće.

Молимо наручиоца, да нам прецизно објасни какав је софтвер у питању, односно шта он тачно подразумева. Такође молимо наручиоца, да наведе још неки назив овог софтвера који се иначе користи, пошто је наведени назив заштићено име само једног произвођача.

- Изменама и допунама конкурсне документације број 2151-12 од 14.05.2019. сте изменили техничке карактеристике за партију 1 и то на следећи начин:

Тачка 45 је гласила: “Linearna sonda za meka tkiva opsega radnih frekvencija 7,0-12,0 MHz ili šireg, širine vidnog polja minimum 58mm sa minimalno 192 kristalna elementa”

Тачка 45 сада гласи: “Linearna sonda za meka tkiva opsega radnih frekvencija 5,0 - 12 MHz ili šireg, širine vidnog polja minimum 50mm sa minimum 192 kristalna elementa”

Овом изменом сте ограничили конкуренцију у смислу фреквентног опсега сонде и понуђачи који су оригиналном спецификациом могли да понуде апарат сада то нису у могућности.

Ако је циљ измена био да се омогући већа конкуренција понуђача да ли прихватате да се тачка 45 измени тако да гласи: “Linearna sonda za meka tkiva opsega radnih frekvencija 7,0 -12,0 MHz ili šireg, širine vidnog polja minimum 50mm sa minimalno 192 kristalna elementa”, ili su frekventni opsezi sonde okvirni i nisu eliminatorni?

- Изменама и допунама конкурсне документације број 2151-12 од 14.05.2019. сте изменили техничке карактеристике за партију 1 и то на следећи начин:

Тачка 46 је гласили: “Linearna sonda za meka tkiva opsega radnih frekvencija 9,0-14,0 MHz ili šireg, širine vidnog polja manje od 40mm sa minimalno 192 kristalna elementa”

Тачка 46 сада гласи: “Linearna sonda za meka tkiva opsega radnih frekvencija 3,0-12,0 MHz ili šireg, širine vidnog polja manje od 40mm sa minimalno 160 kristalna elementa”

Овом изменом сте ограничили конкуренцију у смислу фреквентног опсега сонде и овакав опсег уопште није одговарајући за прегледе у ендокринологији и понуђачи који су оригиналном спецификацијом могли да понуде апарат сада то нису у могућности.

Ако је циљ измена био да се омогући већа конкуренција понуђача да ли прихватате да се тачка 46 измени тако да гласи: “Linearna sonda za meka tkiva opsega radnih frekvencija 8,0-12,0 MHz ili šireg, širine vidnog polja manje od 40mm sa minimalno 160 kristalna elementa”, ili su frekventni opsezi sonde okvirni i nisu eliminatorni?

- Партија 1: Тачка 15, захтева се: Maksimalni broj slika u sekundi u kolor dopler modu  minimalno 350 fps.

Да ли је за анручиоца прихватљива минимална измена да тачка 15 гласи: Maksimalni broj slika u sekundi u kolor dopler modu  minimalno 220 fps

- Партија 1: Тачка 21 захтева се: Neka od naprednih  kolor dopler tehnika za bolјi prikaz sporih protoka bez prelivanja: B-flow, Advanced Dynamic Flow, Clarify ili ekvivalent. Ne priznaje se direkcioni „Power” dopler.

Да ли је за наручиоца прихватиљиво да се изврши измена и да тачка 21 гласи: Neka od naprednih  kolor dopler tehnika za bolјi prikaz sporih protoka bez prelivanja: B-flow, Advanced Dynamic Flow, Clarify ili ekvivalent, ne priznaje se direkcioni „Power” dopler ili automatska optimizacija Doppler protoka u realnom vremenu ( optimizacija color box-a, bazne linije, prozora uzrokovanja (SV)). Na ovaj način korisink definiše tačku 21 koja mu pomaže u svakodnevnom radu na jedan od opsianih načina.

- Партија 1: Тачка 33. захтева се: Mogućnost nadogradnje aparata „Shear Wave“ elastografijom

S’obzirom da se „Shear Wave“ elastografija koristi uglavnom na abdominalnim sonda, a kako one nisu predmet nabavke uz ovaj aparat, predlažemo naručiocu da se zhatev koriguje i da glasi: Mogućnost nadogradnje aparata 4D linearnom sondom? На овај начин се постиже исти/бољи квалитет апарата, само са опцијом која у перспективи више одговара кориснику.

- Партија 1: Тачка 34. захтева се: Mogućnost nadogradnje programom za Fuzioni imidžing

С обзиром да се Фузиони имиџинг користи у радиологији, а како је предметни УЗ апарат намењен ендокрини, предлажемо измену ове тачке у: Mogućnost nadogradnje aparata sa min. 2 sonde u single crystal i/ili matričnoj tehnologiji. На овај начин се постиже исти/бољи квалитет апарата, само са опцијом која у перспективи више одговара кориснику.

- Партија 1: Да ли је за наручиоца прихватљиво да се тачка 3 за партију 1 допуни и да гласи: Operativna tabla podesiva po visini i rotaciji (min 45° od centra) sa pozadinskim osvetlјenjem taster.

- Да ли је за наручиоца пихватљиво да се тачка 7 допуни и гласи: Visoka pokretlјivost aparata, maksimalne težine 100 kg, sa 4 rotirajuća točka, ne portabl koncepta

- Партија 1: Тачка 4 захтева се: Kontrolni LCD monitor (minimalna dijagonala 10 inča) osetlјiv na dodir integrisan u operativnu tablu aparata za brži pristup funkcijama aparata i merenjima.

Да ли је за наручиоца прихватљива измена да ова тачка гласи: Kontrolni LCD monitor (minimalna dijagonala 12 inča) osetlјiv na dodir integrisan u operativnu tablu aparata za brži pristup funkcijama aparata i merenjima. Више произвођача поседује тоуцх сцреен панел од 12’’ а пружа кориснику бољу прегледност и расподед команди на њему.

- Партија 1: Тачка 8 захтева се: Minimalno 3 aktivna konektora za sonde (ne računajući konenktor za "pencil" sonde) i svaka od ponuđenih sondi se može povezati na svaki konektor, elektronski izbor sondi. Да ли је за наручиоца прихватљива измена да ова тачка гласи:  Minimalno 4 aktivna konektora za sonde (ne računajući konenktor za "pencil" sonde) i svaka od ponuđenih sondi se može povezati na svaki konektor, elektronski izbor sondi. Више произвођача поседује 4 активна конектора, а пружа кориснику већи комфор у будућности приликом набвке додатних сонди.

- Партија 1: Тачка 13 захтева се: Dinamički opseg sistema, minimalno 210 dB

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се тачка коригује и гласи: Dinamički opseg sistema, minimalno 280 dB. Више произвођача поседује предложени динамички опсег па самим тим, Ви као корисинк можете да добијете само квалитетнији апарат.

- Партија 1: Тачка 14 захтева се: Maksimalni broj slika u sekundi u B modu minimalno 500 fps

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се тачка коригује и гласи: Broj slika u sekundi u B modu minimalno 1800 fps. Више произвођача поседује предложени „frame rate“ па самим тим, Ви као корисинк можете да добијете само квалитетнији апарат.

- Партија 1: Тачка 46 захтева се: Linearna sonda za meka tkiva opsega radnih frekvencija 3,0-12,0 MHz ili šireg, širine vidnog polјa manje od 40 mm sa minimalno 160 kristalna elementa

Да ли је за наручиоца прихватљиво да се коригује и гласи: Linearna sonda za meka tkiva opsega radnih frekvencija 5,0-18,0 MHz ili šireg, širine vidnog polјa manje od 40 mm sa minimalno 288 kristalna elementa. Више произвођача поседује предложени фрекветни опсег, самим тим корисинк може да добије квалитетнију сонду у односу на предложену.

- Партија 2: Да ли је за наручиоца прихватиљво да се тачка 17 допуни са: Obavezni modovi koje sistem mora da poseduje: Anatomski M Mod

- Партија 2: Да ли је за наручиоца прихватиљиво да се тачка 20 допуни и гласи: Baza pacijenata (sa min. 500 GB prostora) sa podacima.

- Партија 2: Да ли је за наручиоца прихватиљво да се тачка 23 допуни са: Konkcijom: Slanje podataka bežičnim putem.

- Партија 2: Да ли је прихватљиво да апарат подржава надоградњу на 4D TEE сонду?

- Партија 2: Да ли је прихватљиво да апарат подржава надоградњу на интраоперативну сонду?

- Партија 2: Имајући у виду намену сонде, а и буџет са којим располаже, предлажемо кориснику да узме у разматрање да сонда за TCD прегледе буде напредне технологије (single crystal ili matrične), тако да тачка 25.1 гласи: Sektorska sonda za TCD preglede (single crystal ili matrične tehnologije) frekventni opseg od 1,5 – 4 MHz (+/- 1 MHz), ugao skeniranja minimum 90°.

- Партија 2: Тачка 25.2 захтева се: Linearna sonda visoke rezolucije frekventni opseg od 4 - 13 MHz (+/- 2 MHz) kontaktna površina sonde (footprint) 45 mm (+/- 5 mm).

Сматрамо да је ширина сонда која може да иде од 40 до 50мм велика за потребе наручиоца – који треба да ради васкуларне прегеде. Сходно томе предлажемо минималну измену, са којом корисник добија ужу сонду и лакшу за каротидне прегледе, тако да тачка гласи: „Linearna sonda visoke rezolucije frekventni opseg od 4 - 13 MHz (+/- 2 MHz) kontaktna površina sonde (footprint) 37 mm (+/- 5 mm) sa min. 160 elemenata“

О  д  г  о  в  о  р  и:

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 6 тако да гласи: Programibilni tasteri koji se po želji korisnika mogu programirati (na tastaturi ili na touch screen-u).

- Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији. Предложена карактеристика значајно умањује квалитет апарата, те стога нема прмене за ову тачку. Наручилац је на јасан начин поставио минималне карактеристике да било која од два захтева (хардверска трансмитера или дигитално процесних канала) се испуне, сматра прихватљивим.

- Наручилац ће кориговати тачке 33. и 34. на начин да се задржи квалитет апарата и његових могућности.

- Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији. Сви апарати новије генерације поседују захтевану карактеристику.

- Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији (тачка 44 је избрисана, 43 се односи на креирање извештаја и шатмапње).

- Наручилац извршити корекцију спецификације за тачку 46. на начин да се задржи квалитет апарата и његових могућности.

- За Наручиоца је под ’’одговарајућем’’ прихватљива аутоматска оптимизација у Б и доплер (PW/CW) моду рада.

- Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији. Корисинк има потребу за овом могућношћу, тако да може да пореди слике пацијента – тренутну са предхнодном, која је сачувана у арихви апарата, за одређене пацијенте који треба да се прате.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 5 тако да гласи: Aparat poseduje tastaturu za unos teksta.

- Наручилац извршити корекцију спецификације за тачку 33. на начин да се задржи квалитет апарата и његових могућности.

- Наведени софтвер служи за квантификацију и процену васкуларизација, планирање третмана и праћење тока болести у 2D и цолор допплеру – у задатом региону од интереса.

За Наручиоца поред наведене/предложене карактеристике, биће прихватљиве и друге технологије од различитих произвођача које садрже квантификацију у регији од интереса у 2D и цолор допплер моду.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 45 тако да гласи: “Linearna sonda za meka tkiva opsega radnih frekvencija 5,0 - 12 MHz (+/-  2 MHz), širine vidnog polja minimum 50mm sa minimum 192 kristalna elementa”.

- Наручилац извршити корекцију спецификације за тачку 46. на начин да се задржи квалитет апарата и његових могућности.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 15 тако да гласи: „Maksimalni broj slika u sekundi u kolor dopler modu  minimalno 220 fps“.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 21 тако да гласи: „Neka od naprednih  kolor dopler tehnika za bolјi prikaz sporih protoka bez prelivanja: B-flow, Advanced Dynamic Flow, Clarify ili ekvivalent, ne priznaje se direkcioni „Power” dopler ili automatska optimizacija Doppler protoka u realnom vremenu (optimizacija color box-а, bazne linije, prozora uzrokovanja (SV)“.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 33 тако да гласи: „Mogućnost nadogradnje aparata 4D linearnom sondom.“

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 34 тако да гласи: „Mogućnost nadogradnje aparata sa min. 2 sonde u single crystal i/ili matričnoj tehnologiji.“

- Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији.

- Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 4 тако да гласи: „Kontrolni LCD monitor (minimalna dijagonala 12 inča) osetlјiv na dodir integrisan u operativnu tablu aparata za brži pristup funkcijama aparata i merenjima“.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 8 тако да гласи: „Minimalno 4 aktivna konektora za sonde (ne računajući konenktor za "pencil" sonde) i svaka od ponuđenih sondi se može povezati na svaki konektor, elektronski izbor sondi“.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 13 тако да гласи: „Dinamički opseg sistema, minimalno 280 dB“.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 14 тако да гласи: „Broj slika u sekundi u B modu minimalno 1800 fps“.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 46 тако да гласи: „Linearna sonda za meka tkiva opsega radnih frekvencija 5,0-18,0 MHz ili šireg, širine vidnog polјa manje od 40 mm sa minimalno 160 kristalna elementa.“

- Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији.

- Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији.

- Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације и додаје нову тачку: „Aparat je moguće nadogradtiti na 4D TEE sondu“.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације и додаје нову тачку: „Aparat je moguće nadogradtiti na intraoperativnu sondu“.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 25.1 тако да гласи: „Sektorska sonda za TCD preglede (single crystal ili matrične tehnologije) frekventni opseg od 1,5–4 MHz (+/- 1 MHz), ugao skeniranja minimum 90°“.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације у тачки 25.2 тако да гласи: „Linearna sonda visoke rezolucije frekventni opseg od 4-13 MHz (+/- 2 MHz) kontaktna površina sonde (footprint) 37 mm (+/- 5 mm) sa min. 160 elemenata“.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС