Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 2151 – 21 22 MAY 2019

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, медицинска опрема за потребе Војномедицинске академије Београд, са укупно 4 партије, ОРН: 33100000 и 33124120, редни бр. 7/ 2019УВЗ, заинтересовано лице је поставило следећa питањa:

- „Партија 2: Изменом техничких карактеристика за портабилни ултразвучни апарат за неурологију, које су објављене на Порталу ЈН дана 17.05.2019. године, су на питање једног потенцијалног понуђача, измењене карактеристике линеарне сонде, које су описане у тачки 25.2 техничке спецификације, на начин да је контактна површина сонде дефинисана да буде 37мм уз дозвољено одступање од ±5мм. С обзиром да ће се наведена линеарна сонда користити за васкуларне прегледе каротиде и др., сматрамо да почетна предвиђања димензија сонде од 37мм прилагођена само понуђачу који је наведено питање поставио, и да је потребно дозволити учешће и оним понуђачима премиум ултразвучних апарата који за пар милиметара премашују на овај начин дефинисану димензију footprint-a.

Због тога предлажемо наручиоцу да тачку 25.2 техничке спецификације формулише на начин: Linearna sonda visoke rezolucije frekventni opseg od 4-13 MHz (+/- 2 MHz) kontaktna površina sonde (footprint) 40 mm (+/- 5 mm) ili širina vidnog polja sonde (FoV) manja od 40mm, sa min. 160 elemenata.

Сматрамо да би на овај начин наручилац прецизно дефинисао своје објективне потребе, да линеарна сонда својом величином на најбољи начин одговара врсти прегледа који се обављају, а без непотребне дискриминације потенцијалних понуђача.

- Партија 2: Следеће питање се односи на новододату техничку карактеристику број 27., која може да се надогради апарат, а не набавља се са апаратом у текућем поступку: Aparat je moguće nadogradtiti „na 4D TEE sondu“

Предлажемо наручиоцу да, с обзиром да се портабилни ултразвучни апарат набавља за потребе Клинике за неурологију, овако дефинисану техничку карактеристику елиминише зато што се 4Д трансезофагијална сонда користи искључиво за преглед срца. С обзиром, да је из описа секторске сонде коју наручилац набавља, јасно да наручилац има објективну потребу за премијум потрабилним ултразвучним апаратом, постављањем захтева за могућу надоградњу 4Д сонде, наручилац сужава конкуренцију супротно одредбама ЗЈН.“

- Партија 1, образац 6-I-4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке): Техничка спецификација тачка 4. Kontrolni LCD monitor (minimalna dijagonala 12 inča) osetlјiv na dodir integrisan u operativnu tablu aparata za brži pristup funkcijama aparata i merenjima.

Да ли је за наручиоца прихватљиво да контролни LCD монитор буде дијагонале 10“?

Сугеришемо наручиоцу да би прихватањем предложене измене омогућили учешће више понуђача. Тражена измена не утиче на квалитет слике и дијагностичке могућности ултразвучног апарата.

- Партија 1; Техничка спецификација тачка 13. „Динамички опсег система минимално 280 dB“. Да ли је за наручиоца прихватљиво да динамички опсег система буде минимално 256 dB? Уз остале тражене карактеристике апарата (192 хардверска канала), ова промена захтева од 24 dB, не би утицала на квалитет самог уређаја, а омогућила би учешће више понуђача. Уобичајено је да апарати средње и високе класе имају око 250 dB, а апарати у премијум класи преко 300 dB, тако да је ултразвук који има 280 dB, прилично специфичан.

- Партија 1: Да ли наручилац у тачки 28. захтева еластографију са квантификацијом, тј. индексом мерења еластичности посматране промене у штитној жлезди у односу на околно ткиво? Сугеришемо наручиоцу да је пожељно да оваква функција постоји на једној од понуђених линеарних сонди.

Наши предлози неће смањити могућност конкуренције нити на било који начин умањити квалитет траженог апарата.

О  д  г  о  в  о  р  и:

- Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији за тачку 25.2. Tражена сонда је предвиђена за рад са каротидама али и за друге васкуларне прегледе  где је неопходно да сонда буде што ужа (чак и мања од 37 мм – због мањих анатомских регија) али је наручилац због конкуретности дозволио минимална одступања која су прихватљива за корисника и његов свакодевни рад са новим апаратом и сондом.

- Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији. Наручилац је дефинисао минималне техничке карактеристике како би реализовао решење који поседује максималне перформансе/могућности. У циљу набавке што квалитетнијег и бољег решења, наручилац је дефинисао минималне техничке карактеристике, сходно својим реалним потребама, а које понуђени апарат мора да задвољи. 4Д ТЕЕ сонда, није одлика само једног произвођача, већ напротив, овако описану карактеристику (без додатних техничких детаља) може испунити више светских произвођача премиум портабилних апарата.  Предмет набавке је портабилни УЗ са секторском  тј. кардиолошком сондом, која има своју примену и у случајевима ванредних ситуација (квара кардио апарата, великог броја пацијената итд.) за рад у операционим салама где се свакодневно обављају хитне, сложене и неодложне процедуре. Поред могућности надоградње на 4Д ТЕЕ сонду, наручилац је техничком спецификацијом захтевао и интраоперативну сонду у складу са својим потребама а за рад у операционим салама. Из свега наведеног а све у прилог квалитету портабилног апарата и његове потенцијалне примене као и испуњењу реалних потреба, наручилац остаје при својим захтевима.

- Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији. Кроз одговоре на питања, Наручилац је кориговао карактеристику, акт број 2151-17 од 17.05.2019. године.

- Не, Наручилац остаје при условима наведеним у конкурсној документацији. Кроз одговоре на питања, Наручилац је кориговао карактеристику, акт број 2151-17 од 17.05.2019. године.

- Наручилац је тачком 28. Дефинисао следеће: „Program za elastografiju tipa Strain na min. jednoj ponuđenoj linearnoj sondi“. Све што Наручилац није дефинисао конкурсном документацијом, а потенцијални понуђач понуди боље/више од захтеваних минмалних техничких карактеристика биће прихваћено.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС