Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 3946 – 18 16 AUG 2019

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, медицинска опрема за потребе Војномедицинске академије Београд, са укупно 7 партија, ОРН: 33100000, редни бр. 25/ 2019УВЗ, заинтересовано лице је поставило следећa питањa:

- „У техничкој спецификацији за партију један на страни 25/59 ставка 7.1 гласи: „Greda sa leve strane je opremljena jedinicom za snabdevanje proizvedenom od esktrudiranog aluminijuma u obliku kolone.“

Да ли је наручиоцу прихватљиво да греда са леве стране буде опремљена јединицом за ношење инфузионе опреме и сукције израђену од нерђајућег челика?

- У техничкој спецификацији за партију један на страни 25/59 ставка 7.2 гласи: „Kolona je na obrtnoj ruci dužine minimum 400mm koja omogućuje pravilno pozicioniranje u prostoru.“

Да ли је наручиоцу прихватљиво да јединица за ношење инфузионе опреме и сукције да поседује обртну руку која омогућује правилно позиционирање у простору? Овом изменом се не губи функција самог система за инфузију.

- У техничкој спецификацији за партију један на страни 25/59 ставка 7.5 гласи: „Kolona sa 3 strane je opremljena panelima za instalaciju medicinskih gasova, vakuuma, jake i slabe struje.“

Да ли је наручиоцу прихватљиво да на левој страни буде опремљена прикључцима за медицинске гасове, јаку и слабу струју која се налазе на греди?

- У техничкој спецификацији за партију један на страни 25/59 ставка 7.6 гласи: „Sa frontalne strane kolone se nalaze dve integrisane frontalne vertikalne sine (25x10) koje mogu da nose police, nosace za infuziju kao i drugu opremu.“

Да ли је наручиоцу прихватљиво да обрише ставку 7.6 с обзиром на чињеницу да је греда већ опремљена носачима инфузије и сукције те фронталне шине не би могле да буду у функцији?

- У техничкој спецификацији за партију један на страни 26/59 захтевана је испорука плафонског система за подизање пацијентата. Ради се о веома комплексном систему који представља посебно медицинско средство које није у директној вези са плафонским стативом за интензивну негу који је предмет. Системи за ношење пацијената се пројектују тако да покривају више кревета у оквиру једне интензивне неге, односно није неопходно да сваки кревет има свој систем за подизање пацијената. Такође, овакви системи захтевају комплексне техничке услове које није могуће сагледати конкурсном документацијом већ детаљним увидом у бетонску конструкцију објекта, положај осталих инсталација итд, што би значило скидање спуштених плафона на већем делу интензивне неге уз привремено исељавање пацијената. Такође вам напомињемо да плафонски систем за подизање пацијентата поред своје комплексности има и значајну финансијску вредност те га није могуће испоручити у оквиру процењене вредности која је предвиђена за партију 1.

С обзиром на горе наведено молимо вас да из техничке спецификације обришете услове од 13 до 17.4.“

- Партија 6: Монитор стандардни са централом. Ставка 7: Интегрисани USB портови, минимум 6 за везивање тастатуре, миша, штампача, бар-код читача или других периферија. Да ли је прихватљиво да се понуди монитор који поседује 4 USB порта?

О  д  г  о  в  о  р:

- Не, Наручилац не прихвата сугестију заинтересованог лица и у свему остаје при условима наведеним у конкурсној документацији.

- Не, Наручилац не прихвата сугестију заинтересованог лица и у свему остаје при условима наведеним у конкурсној документацији.

- Не, Наручилац не прихвата сугестију заинтересованог лица и у свему остаје при условима наведеним у конкурсној документацији.

- Не, Наручилац не прихвата сугестију заинтересованог лица и у свему остаје при условима наведеним у конкурсној документацији.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

- Да, Наручилац прихвата сугестију заинтересованог лица и, у том смислу ће бити извршена измена и допуна конкурсне документације.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС