Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ УПРАВА ЗА ВОЈНО ЗДРАВСТВО Бр. 3946 – 13 12.08.2019.00

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12, 14/2015 и 68/15),

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Управа за војно здравство

Доставља одговоре на питања заинтересованих лица

У отвореном поступку јавне набавке добра, медицинска опрема за потребе Војномедицинске академије Београд, са укупно 7 партија, ОРН: 33100000, редни бр. 25/ 2019УВЗ, заинтересовано лице је поставило следећa питањa:

У партији број 3: Кревет болеснички за интензивну негу са 4 мотора;

Као минимална техничка карактеристика се наводи:

1. „Димензија кревета (спољне) 1000мм ± 20 мм x  2200мм ± 20 мм“ –

Да ли је дозвољено понудити кревет које има спољне димензије (са подигнутим бочним страницама) од 1030mm?

2. „Минимално подешавања висине лежеће основе (без душека) у распону од 350 мм до 910 мм, односно минималан распон 560 мм“ –

Да ли је дозвољено понудити кревет који има минимално подешавање висине лежеће основе (без душека) у распону од 390mm do 760mm?

3. „Димензије лежеће плоче: 870 мм x 2000 мм“ –

Да ли је дозвољено понудити кревет који поседује димензије лежеће плоче од 860mm x 1950mm?

4. „Укупна дужина лежеће плоче укључујући екстензију интгрисану у рам кревета мин. 2280 мм“ Да ли је дозвољено понудити кревет чија је укупна дужина лежеће плоче са екстензијом 2170mm?

Наиме, сматрамо да димензије кревета не могу бити од пресудног значаја за клинику за анестезиологију и интензивну терапију, јер првенствено у истој има довољно места да би се направила нека толеранција у виду малих одступања у захтеваним димензијама. Такође, познато је да најтеже пацијенте не лече кревети, нити су димензије битне за добробит тешких пацијената, већ те пацијенте лече искусни и реномирани доктори са клинике, као и помоћно медицинско особље, коме ће рад са пацијента свакако бити олакшан јер ће кревет у сваком случају имати све захтеване функције на електрични погон.

На даље:

5. „Минимална тежина самог кревета без додатне опреме 160 kg.“ – да ли ћете прихватити кревет чија је тежина без додатне опреме 130kg.

6. „Безбедно радно оптерећење (SWL) минимум 260 kg“ – да ли ћете прихватити кревет чије је безбедно радно оптерећење (SWL) 250kg?

7. „Могућност подешавања сегмента горњег дела ногу помоћу елeктромотора у минималном распону од 0° до 40°“ – Да ли ћете прихватити да се понуди кревет чије је подешавање сегмента горњег дела ногу од 0° до 35°, што је свакако у захтеваном распону.

8. „Поседује двострано орјентисане контролне панеле у страницама код главе пацијента. Поседују прегледни LCD екран и одређеним функцијама – различитим могућностима за пацијента (унутрашња страна) и особље (спољашња страна)“ – Како би били сигурни да ћемо Вам понудити одговарајуће добро, јел можете само да нам потврдите да команде у страницама код главе пацијента требају бити  2 са спољне стране, и 1 са унутрашње стране (код пацијента), јер је и таква препорука EU да са унутрашње стране пацијента постоји једна команда, како пацијенти не би истовремено притискали две команде и довели до кратког споја или већег квара. Такође захтевате да добро поседује LCD екран, да ли ћете прихватити и кревет који поседује све функције јасно обележене (подешавање леђног наслона, ногу, висине, TR/Atr).

9. „Контролни панел за медицинско особље (сестрински панел) који омогућава управљање свим функцијама кревета са посебно издвојеним тастерима за електични КПР и Тренделенбург и индикатором напуњености батерије  и меморијским тастером. Меморијским тастером се ограничавају различите позиције према потребама пацијента.“ – Да ли под меморијским тастерима подразумевате различите функције кревета као нпр (кардиолошка столица, прегледни положај, шок положај)? Да ли је одговарајуће ако се понуди кревет који поседује такве меморијске тастере, као и посебно издвојене тастере за селективно закључавање функција код пацијената?

О  д  г  о  в  о  р и :

1.Прихвата се сугестија заинтересованог лица и у том смислу биће извршена измена техничке спецификације конкурсне документације.

2.Крајњи корисник остаје при захтеваним техничким карактеристикама конкурсне документације из следећих разлога: Захтевана висина је неопходна због великог броја интервенција и манипулаија који се изводе на пацијентима у болесничкој постељи у јединици хируршке интензивне неге а које временски могу дуже трајати. Нижа висина од захтеване изискује претерано повијање (нагнутост и неприродан положај) особља које ради са пацијентима и дискомфорт у раду. Посебно напомињемо да постојећи кревети у јединици интензивне неге, а који су максималне висине 910мм, пружају неопходне услове за рад особља.

3.Прихвата се сугестија заинтересованог лица и у том смислу биће извршена измена техничке спецификације конкурсне документације.

4.Прихвата се сугестија заинтересованог лица и у том смислу биће извршена измена техничке спецификације конкурсне документације.

5.Крајњи корисник остаје при захтеваним техничким карактеристикама конкурсне документације из следећих разлога: Захтевана минимална тежина од 160кг пружа већу стабилност кревета при раду око пацијента, из разлога што су лакши кревети нестабилнији, склони померању, као и да потенцијално могу да угрозе пацијента и опреме око пацијента.

6.Прихвата се сугестија заинтересованог лица и у том смислу биће извршена измена техничке спецификације конкурсне документације.

7.Прихвата се сугестија заинтересованог лица и у том смислу биће извршена измена техничке спецификације конкурсне документације.

8.Крајњи корисник остаје при захтеваним техничким карактеристикама конкурсне документације из следећих разлога: С обзиром да се пацијенти због превенције декубитуса постављају у леви и десни бочни положај на свака 4 сата током дана, неопходно је да кревет поседује двострано оријентисане контролне панеле у страницама код главе пацијента (и спољња и унутрашња страна).

9. Уколико понуђено добро испуњава све захтеване техничке карактеристике конкурсне документације, могуће је да уз исте понуди и опцију издвојених тастера за селективно закључавање функција.

У вези са напоменом да пацијента не лече кревети већ искусни реномирани доктори, обавештавамо да су изнете напомене паушалне и без упоришта у клиничкој пракси.

МС

## Н   А   Ч   Е   Л   Н   И   К

б р и г а д н и  г е н е р а л

др сци.мед. Угљеша Јовичић

Достављено:

-уз омот предмета

Објављено:

-на Порталу Управе за јавне набавке

-на интернет страници МО РС