## Sheet1
Partija broj | Naziv i opis sredstva | Jed. mere | Količina ukupno | Naziv ponuđenog dobra, proizvođač, kataloški broj | Jedinična cena bez PDV-a | PDV u % | Jedinična cena са PDV-ом | Cena partije bez PDV-a | Cena partije sa PDV-om
1 | Sistem za tromboaspiraciju za endovaskularni tretman akutnog ishemijskog moždanog udara koji se sastoji od: - vodič katetera sa izrazito fleksibilnim vrhom, unutrašnji dijametar 0,088”, radna dužina 80 i 90cm spoljašnji distalni dijametar 8F, pravi i MP, distalna savitljiva zona dužine 4cm, - vodič mikrokateter dužine do 160cm, promer unutrašnjeg lumena minimum 0,025" i distalnog promera najviše 2,6F, - reperfuzioni kateter distalnog unutrašnjeg promera od 0,035", 0,041", 0,064" i 0,068", - kompatibilni separator, - aspiracione cevi i nesterilni potrošni materijal kompatibilan sa aspiracionom pumpom | kom | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Vodič kateter hibridne mrežaste konstrukcije, sa 5 različitih segmenata fleksibilnosti, 20cm dugim distalnim poliuretanskim setom fleksibilnih segmenata, dužine 90 ili 100cm spoljašnjeg dijametra 5F ili 6F sa različitim oblicima distalnog dela | kom | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Hibridna mikrovodič žica veličine 0,012" i 0,014" sa radioopaknim vrhom od 30mm, dužine 200 do 210cm i mekanim vrhom od 25 do 35cm. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika | kom | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Hidrofilni mikrokateter za intrakranijalnu embolizaciju, distalnog dijametra od 1,9 do 2,1F dužine 150 do 160cm, sa različitim oblicima distalnog dela. Dimenzije i oblik po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Spirale od platine za intrakranijalnu embolizaciju, za početno formiranje "rama" (framing) u veličinama 10 i 18, promera petlji od 2 do 24mm i dužina spirala od 2 do 68cm. Brzina otpuštanja manja od 1s, sa uređajem za elektromehaničko otpuštanje. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika. | kom | 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Spirale od platine, za ispunjavanje intrakranijalnih aneurizmi (filling), pokrivene hidrofilnim polimerom sa slobodnom ekspanzijom polimera 3-11 puta, promera petlji od 1,5 do 10mm, dužina spirala od 1 do 30cm. Brzina otpuštanja manja od 1s, sa uređajem za elektromehaničko otpuštanje. Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika | kom | 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Nitinolski samošireći intrakranijalni stent promera 2,5-5,5mm dužine 12 do 75mm sa mogućnošću repozicioniranja kod otvorenog stenta do 90% dužine, sa odgovarajućim mikrokateterom za njegovo postavljanje sa najmanjim unutrašnjim promerom 0,021", 0,025" i 0,028". Dimenzije po zahtevu krajnjeg korisnika | kom | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | Tečno embolizaciono sredstvo u vidu etilen vinil alkohola (EVOH) rastvorenog u DMSO, za embolizaciju intrakranijalnih AV malformacija | kom | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
9 | Mikrokateter za intrakranijalnu embolizaciju sa tri radioopakna markera na vrhu koji je odvojiv dijametra 1,2F ili 1,5F ukupne dužine 165cm ili 180cm, sa vodič žicom 0,007". | kom | 6 |  |  |  | 0 | 0 | 0
10 | Sistem za mehaničku ekstrakciju tromba sa trenutnim uspostavljanjem protoka krvi, kod akutnog ishemijskog moždanog udara, dijametara 4 do 6mm i dužina 15 do 30mm koji sadrži i kompatibilni mikrokateter i vodič kateter sa balonom dijametra 6F ili 8F. | kom | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0