## RUKAVICE
Редни број | Наѕив и опис средства | Јединица мере | ВМА | ВБ Ниш | ВБ Нови Сад | Укупно | jed. Cena bez PDV | Ukupna vrednost vrednost bez Pdv-a 2020+2021 |  | Med. sredstvo (DA/NE) | Rešenje ALIMS-a | Rok sterilnosti/upotrebe - NA DAN SVAKE ISPORUKE | Rok isporuke | Назив понуђеног добра, произвођач, каталошки број или одговарајућа ознака | Јединична цена без ПДВ-а | ПДВ (у %) | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна вредност партије без ПДВ-а | Укупна вредност партије са ПДВ-ом
Partija 1: | Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne AQL 1.0
1 | Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne, veličina 6,5 | par | 4000 |  |  | 4000 | 69 | 276000 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425* (li?no zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 1.0, nivo proteina po Modified Lowry testu <30?g/g i otpornost na hemikalije NaOH-40% nivo 6 (sertifikat nezavisne laboratorije), anatomski oblikovana, dužina rukavice min. 290mm, debljina na prstima min. 0,21mm, sila kidanja min. 15N, rukavica sa unutrašnje strane presvu?ena poliuretanom ili silikonom, rub na manžetni presvu?en lepljivim slojem, sterilisane gama zracima, indikator sterilnosti na kutiji | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne, veličina 7 | par | 10000 |  |  | 10000 | 69 | 690000 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425* (li?no zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 1.0, nivo proteina po Modified Lowry testu <30?g/g i otpornost na hemikalije NaOH-40% nivo 6 (sertifikat nezavisne laboratorije), anatomski oblikovana, dužina rukavice min. 290mm, debljina na prstima min. 0,21mm, sila kidanja min. 15N, rukavica sa unutrašnje strane presvu?ena poliuretanom ili silikonom, rub na manžetni presvu?en lepljivim slojem, sterilisane gama zracima, indikator sterilnosti na kutiji | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne, veličina 7,5 | par | 13000 |  |  | 13000 | 69 | 897000 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425* (li?no zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 1.0, nivo proteina po Modified Lowry testu <30?g/g i otpornost na hemikalije NaOH-40% nivo 6 (sertifikat nezavisne laboratorije), anatomski oblikovana, dužina rukavice min. 290mm, debljina na prstima min. 0,21mm, sila kidanja min. 15N, rukavica sa unutrašnje strane presvu?ena poliuretanom ili silikonom, rub na manžetni presvu?en lepljivim slojem, sterilisane gama zracima, indikator sterilnosti na kutiji | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne, veličina 8 | par | 13000 |  |  | 13000 | 69 | 897000 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425* (li?no zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 1.0, nivo proteina po Modified Lowry testu <30?g/g i otpornost na hemikalije NaOH-40% nivo 6 (sertifikat nezavisne laboratorije), anatomski oblikovana, dužina rukavice min. 290mm, debljina na prstima min. 0,21mm, sila kidanja min. 15N, rukavica sa unutrašnje strane presvu?ena poliuretanom ili silikonom, rub na manžetni presvu?en lepljivim slojem, sterilisane gama zracima, indikator sterilnosti na kutiji | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne, veličina 8,5 | par | 14000 |  |  | 14000 | 69 | 966000 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425* (li?no zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 1.0, nivo proteina po Modified Lowry testu <30?g/g i otpornost na hemikalije NaOH-40% nivo 6 (sertifikat nezavisne laboratorije), anatomski oblikovana, dužina rukavice min. 290mm, debljina na prstima min. 0,21mm, sila kidanja min. 15N, rukavica sa unutrašnje strane presvu?ena poliuretanom ili silikonom, rub na manžetni presvu?en lepljivim slojem, sterilisane gama zracima, indikator sterilnosti na kutiji | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne, veličina 9 | par | 2000 |  |  | 2000 | 69 | 138000 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425* (li?no zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 1.0, nivo proteina po Modified Lowry testu <30?g/g i otpornost na hemikalije NaOH-40% nivo 6 (sertifikat nezavisne laboratorije), anatomski oblikovana, dužina rukavice min. 290mm, debljina na prstima min. 0,21mm, sila kidanja min. 15N, rukavica sa unutrašnje strane presvu?ena poliuretanom ili silikonom, rub na manžetni presvu?en lepljivim slojem, sterilisane gama zracima, indikator sterilnosti na kutiji | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3864000 | [8 empty] | Укупно за партију 1 | 0 | 0
Partija 2: | Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne, AQL 0,65.
1 | Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne, veličina 6,5 | par | 2500 |  |  | 2500 | 48 | 120000 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 0.65, nivo proteina po Lowry testu <10?g/g, nivo specifi?nih alergenih proteina <0.05?g/g, nivo endotokina <0,01eu/ml (sertifikat nezavisne laboratorije), mikrohrapava površina na prstima, anatomski oblikovana, sa urolanim rubom, debljina na dlanu 0,19-0,23mm, sila kidanja min. 12N, rukavica sa unutrašnje strane presvu?ena sinteti?kim slojem | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne, veličina 7 | par | 13000 |  |  | 13000 | 48 | 624000 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 0.65, nivo proteina po Lowry testu <10?g/g, nivo specifi?nih alergenih proteina <0.05?g/g, nivo endotokina <0,01eu/ml (sertifikat nezavisne laboratorije), mikrohrapava površina na prstima, anatomski oblikovana, sa urolanim rubom, debljina na dlanu 0,19-0,23mm, sila kidanja min. 12N, rukavica sa unutrašnje strane presvu?ena sinteti?kim slojem | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne, veličina 7,5 | par | 13000 |  |  | 13000 | 48 | 624000 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 0.65, nivo proteina po Lowry testu <10?g/g, nivo specifi?nih alergenih proteina <0.05?g/g, nivo endotokina <0,01eu/ml (sertifikat nezavisne laboratorije), mikrohrapava površina na prstima, anatomski oblikovana, sa urolanim rubom, debljina na dlanu 0,19-0,23mm, sila kidanja min. 12N, rukavica sa unutrašnje strane presvu?ena sinteti?kim slojem | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne, veličina 8 | par | 13000 | 5000 |  | 18000 | 48 | 864000 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 0.65, nivo proteina po Lowry testu <10?g/g, nivo specifi?nih alergenih proteina <0.05?g/g, nivo endotokina <0,01eu/ml (sertifikat nezavisne laboratorije), mikrohrapava površina na prstima, anatomski oblikovana, sa urolanim rubom, debljina na dlanu 0,19-0,23mm, sila kidanja min. 12N, rukavica sa unutrašnje strane presvu?ena sinteti?kim slojem | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne, veličina 8,5 | par | 16000 |  |  | 16000 | 48 | 768000 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 0.65, nivo proteina po Lowry testu <10?g/g, nivo specifi?nih alergenih proteina <0.05?g/g, nivo endotokina <0,01eu/ml (sertifikat nezavisne laboratorije), mikrohrapava površina na prstima, anatomski oblikovana, sa urolanim rubom, debljina na dlanu 0,19-0,23mm, sila kidanja min. 12N, rukavica sa unutrašnje strane presvu?ena sinteti?kim slojem | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Rukavice, hirurške, od latex-a, bez talka, sterilne, veličina 9 | par | 2000 |  |  | 2000 | 48 | 96000 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 0.65, nivo proteina po Lowry testu <10?g/g, nivo specifi?nih alergenih proteina <0.05?g/g, nivo endotokina <0,01eu/ml (sertifikat nezavisne laboratorije), mikrohrapava površina na prstima, anatomski oblikovana, sa urolanim rubom, debljina na dlanu 0,19-0,23mm, sila kidanja min. 12N, rukavica sa unutrašnje strane presvu?ena sinteti?kim slojem | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 3096000 | [8 empty] | Укупно за партију 2 | 0 | 0
Partija 3: | Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne AQL 1.5
1 | Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 6 | par | 500 |  |  | 500 | 24 | 12000 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo)EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 1.5, nivo proteina po Lowry testu <28?g/g, nivo endotokina <0,1eu/ml (sertifikat nezavisne laboratorije), mikrohrapava površina na prstima, anatomski oblikovana, sa urolanim rubom, debljina na dlanu min. 0,14mm (jednostruko), sila kidanja min. 9N, blago talkirana,sterilisana gama zracima,indikator sterilnosti na kutiji | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 6,5 | par | 1500 |  |  | 1500 | 24 | 36000 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo)EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 1.5, nivo proteina po Lowry testu <28?g/g, nivo endotokina <0,1eu/ml (sertifikat nezavisne laboratorije), mikrohrapava površina na prstima, anatomski oblikovana, sa urolanim rubom, debljina na dlanu min. 0,14mm (jednostruko), sila kidanja min. 9N, blago talkirana,sterilisana gama zracima,indikator sterilnosti na kutiji | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 7 | par | 2500 |  |  | 2500 | 24 | 60000 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo)EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 1.5, nivo proteina po Lowry testu <28?g/g, nivo endotokina <0,1eu/ml (sertifikat nezavisne laboratorije), mikrohrapava površina na prstima, anatomski oblikovana, sa urolanim rubom, debljina na dlanu min. 0,14mm (jednostruko), sila kidanja min. 9N, blago talkirana,sterilisana gama zracima,indikator sterilnosti na kutiji | DA | DA |  | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 7,5 | par | 5000 | 9500 |  | 14500 | 24 | 348000 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo)EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 1.5, nivo proteina po Lowry testu <28?g/g, nivo endotokina <0,1eu/ml (sertifikat nezavisne laboratorije), mikrohrapava površina na prstima, anatomski oblikovana, sa urolanim rubom, debljina na dlanu min. 0,14mm (jednostruko), sila kidanja min. 9N, blago talkirana,sterilisana gama zracima,indikator sterilnosti na kutiji | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 8 | par | 5000 | 9500 |  | 14500 | 24 | 348000 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo)EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 1.5, nivo proteina po Lowry testu <28?g/g, nivo endotokina <0,1eu/ml (sertifikat nezavisne laboratorije), mikrohrapava površina na prstima, anatomski oblikovana, sa urolanim rubom, debljina na dlanu min. 0,14mm (jednostruko), sila kidanja min. 9N, blago talkirana,sterilisana gama zracima,indikator sterilnosti na kutiji | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 8,5 | par | 2500 | 4000 |  | 6500 | 24 | 156000 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo)EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 1.5, nivo proteina po Lowry testu <28?g/g, nivo endotokina <0,1eu/ml (sertifikat nezavisne laboratorije), mikrohrapava površina na prstima, anatomski oblikovana, sa urolanim rubom, debljina na dlanu min. 0,14mm (jednostruko), sila kidanja min. 9N, blago talkirana,sterilisana gama zracima,indikator sterilnosti na kutiji | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 9 | par | 500 |  |  | 500 | 24 | 12000 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo)EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 1.5, nivo proteina po Lowry testu <28?g/g, nivo endotokina <0,1eu/ml (sertifikat nezavisne laboratorije), mikrohrapava površina na prstima, anatomski oblikovana, sa urolanim rubom, debljina na dlanu min. 0,14mm (jednostruko), sila kidanja min. 9N, blago talkirana,sterilisana gama zracima,indikator sterilnosti na kutiji | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 972000 | [8 empty] | Укупно за партију 3 | 0 | 0
Partija 4: | Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne AQL 0,65
1 | Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 6 | par | 500 |  |  | 500 | 42 | 21000 | CE znak, , Deklaracija o konformitetu, Finalna kontrola AQL 0,65, Nivo proteina po Modified Lowry testu manje od 30 mg/g (sertifikat nezavisne laboratorije), Anatomski oblikovane, Duzina rukavica min. 285mm, Debljina na prstima min. 0,235mm, Sila kidanja min. 19N, Rub na manzetni prav, Sterilisane gama zracima, Indikator sterilnosti na kutiji | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 6,5 | par | 1500 |  |  | 1500 | 42 | 63000 | CE znak, , Deklaracija o konformitetu, Finalna kontrola AQL 0,65, Nivo proteina po Modified Lowry testu manje od 30 mg/g (sertifikat nezavisne laboratorije), Anatomski oblikovane, Duzina rukavica min. 285mm, Debljina na prstima min. 0,235mm, Sila kidanja min. 19N, Rub na manzetni prav, Sterilisane gama zracima, Indikator sterilnosti na kutiji | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 7 | par | 2500 |  |  | 2500 | 42 | 105000 | CE znak, , Deklaracija o konformitetu, Finalna kontrola AQL 0,65, Nivo proteina po Modified Lowry testu manje od 30 mg/g (sertifikat nezavisne laboratorije), Anatomski oblikovane, Duzina rukavica min. 285mm, Debljina na prstima min. 0,235mm, Sila kidanja min. 19N, Rub na manzetni prav, Sterilisane gama zracima, Indikator sterilnosti na kutiji | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 7,5 | par | 2500 |  |  | 2500 | 42 | 105000 | CE znak, , Deklaracija o konformitetu, Finalna kontrola AQL 0,65, Nivo proteina po Modified Lowry testu manje od 30 mg/g (sertifikat nezavisne laboratorije), Anatomski oblikovane, Duzina rukavica min. 285mm, Debljina na prstima min. 0,235mm, Sila kidanja min. 19N, Rub na manzetni prav, Sterilisane gama zracima, Indikator sterilnosti na kutiji | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 8 | par | 7500 |  |  | 7500 | 42 | 315000 | CE znak, , Deklaracija o konformitetu, Finalna kontrola AQL 0,65, Nivo proteina po Modified Lowry testu manje od 30 mg/g (sertifikat nezavisne laboratorije), Anatomski oblikovane, Duzina rukavica min. 285mm, Debljina na prstima min. 0,235mm, Sila kidanja min. 19N, Rub na manzetni prav, Sterilisane gama zracima, Indikator sterilnosti na kutiji | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 8,5 | par | 2500 |  |  | 2500 | 42 | 105000 | CE znak, , Deklaracija o konformitetu, Finalna kontrola AQL 0,65, Nivo proteina po Modified Lowry testu manje od 30 mg/g (sertifikat nezavisne laboratorije), Anatomski oblikovane, Duzina rukavica min. 285mm, Debljina na prstima min. 0,235mm, Sila kidanja min. 19N, Rub na manzetni prav, Sterilisane gama zracima, Indikator sterilnosti na kutiji | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
7 | Rukavice, hirurške, od latex-a, blago talkirane, sterilne, veličina 9 | par | 500 |  |  | 500 | 42 | 21000 | CE znak, , Deklaracija o konformitetu, Finalna kontrola AQL 0,65, Nivo proteina po Modified Lowry testu manje od 30 mg/g (sertifikat nezavisne laboratorije), Anatomski oblikovane, Duzina rukavica min. 285mm, Debljina na prstima min. 0,235mm, Sila kidanja min. 19N, Rub na manzetni prav, Sterilisane gama zracima, Indikator sterilnosti na kutiji | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 735000 | [8 empty] | Укупно за партију 4 | 0 | 0
Partija 5: | Rukavice, hirurške, od poliizoprena, bez latex-a, bez pudera, sterilne.
1 | Rukavice, hirurške, od poliizoprena, bez latex-a, bez pudera, sterilne, veličina 6.5 | par | 1500 |  |  | 1500 | 149.2 | 223800 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo)EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3PPEIII, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 0,65, nivo alergenih proteina <0,05mg/g, nivo endotokina <0,01eu/ml (sertifikat nezavisne laboratorije), anatomski oblikovana, debljina na dlanu min. 0,18-0,23mm , sila kidanja min. 9N, mikrohrapava povrsina na prstimarukavice sa unutrasnje strane presvucena sintetickim slojem, ,indikator sterilnosti na kutiji | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Rukavice, hirurške, od poliizoprena, bez latex-a, bez pudera, sterilne, veličina 7 | par | 500 |  |  | 500 | 149.2 | 74600 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo)EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3PPEIII, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 0,65, nivo alergenih proteina <0,05mg/g, nivo endotokina <0,01eu/ml (sertifikat nezavisne laboratorije), anatomski oblikovana, debljina na dlanu min. 0,18-0,23mm , sila kidanja min. 9N, mikrohrapava povrsina na prstimarukavice sa unutrasnje strane presvucena sintetickim slojem, ,indikator sterilnosti na kutiji | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Rukavice, hirurške, od poliizoprena, bez latex-a, bez pudera, sterilne, veličina 7,5 | par | 500 |  |  | 500 | 149.2 | 74600 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo)EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3PPEIII, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 0,65, nivo alergenih proteina <0,05mg/g, nivo endotokina <0,01eu/ml (sertifikat nezavisne laboratorije), anatomski oblikovana, debljina na dlanu min. 0,18-0,23mm , sila kidanja min. 9N, mikrohrapava povrsina na prstimarukavice sa unutrasnje strane presvucena sintetickim slojem, ,indikator sterilnosti na kutiji | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Rukavice, hirurške, od poliizoprena, bez latex-a, bez pudera, sterilne, veličina 8 | par | 500 |  |  | 500 | 149.2 | 74600 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo)EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3PPEIII, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 0,65, nivo alergenih proteina <0,05mg/g, nivo endotokina <0,01eu/ml (sertifikat nezavisne laboratorije), anatomski oblikovana, debljina na dlanu min. 0,18-0,23mm , sila kidanja min. 9N, mikrohrapava povrsina na prstimarukavice sa unutrasnje strane presvucena sintetickim slojem, ,indikator sterilnosti na kutiji | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Rukavice, hirurške, od poliizoprena, bez latex-a, bez pudera, sterilne, veličina 8,5 | par | 500 |  |  | 500 | 149.2 | 74600 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo)EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3PPEIII, deklaracija o konformitetu, finalna kontrola AQL 0,65, nivo alergenih proteina <0,05mg/g, nivo endotokina <0,01eu/ml (sertifikat nezavisne laboratorije), anatomski oblikovana, debljina na dlanu min. 0,18-0,23mm , sila kidanja min. 9N, mikrohrapava povrsina na prstimarukavice sa unutrasnje strane presvucena sintetickim slojem, ,indikator sterilnosti na kutiji | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 522200 | [8 empty] | Укупно за партију 5 | 0 | 0
Partija 6: | Pregledne rukavice od sintetičkog materijala Nitrila, bez latexa, bez talka, nesterilne.
1 | Pregledne rukavice od sintetičkog materijala Nitrila, bez latexa, bez talka, nesterilne, veličina S | kom. | 100000 | 50000 | 20000 | 170000 | 3.9 | 663000 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, PPE standard, kategorija III (zaštitna rukavica), otporna na infektivne agense ASTM-F1671,deklaracija o konformitetu, nalepnica sertifikovanog tela za usaglašavawe li?ne zaštitne opreme, finalna kontrola AQL 1.5, (sertifikat nezavisne laboratorije), dužina rukavice min. 240mm, debljina na prstima (dvostruko) min 0,14mm, debljina na dlanu (dvostruko) min.0,12mm, debljina na manzetni (dvostruko) min.0,10mm, sila kidanja min. 6N, rukavica sa unutrašnje strane hlorisana | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Pregledne rukavice od sintetičkog materijala Nitrila, bez latexa, bez talka, nesterilne, veličina M | kom. | 150000 | 170000 | 50000 | 370000 | 3.9 | 1443000 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, PPE standard, kategorija III (zaštitna rukavica), otporna na infektivne agense ASTM-F1671,deklaracija o konformitetu, nalepnica sertifikovanog tela za usaglašavawe li?ne zaštitne opreme, finalna kontrola AQL 1.5, (sertifikat nezavisne laboratorije), dužina rukavice min. 240mm, debljina na prstima (dvostruko) min 0,14mm, debljina na dlanu (dvostruko) min.0,12mm, debljina na manzetni (dvostruko) min.0,10mm, sila kidanja min. 6N, rukavica sa unutrašnje strane hlorisana | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pregledne rukavice od sintetičkog materijala Nitrila, bez latexa, bez talka, nesterilne, veličina L | kom. | 150000 | 170000 | 50000 | 370000 | 3.9 | 1443000 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, PPE standard, kategorija III (zaštitna rukavica), otporna na infektivne agense ASTM-F1671,deklaracija o konformitetu, nalepnica sertifikovanog tela za usaglašavawe li?ne zaštitne opreme, finalna kontrola AQL 1.5, (sertifikat nezavisne laboratorije), dužina rukavice min. 240mm, debljina na prstima (dvostruko) min 0,14mm, debljina na dlanu (dvostruko) min.0,12mm, debljina na manzetni (dvostruko) min.0,10mm, sila kidanja min. 6N, rukavica sa unutrašnje strane hlorisana | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Pregledne rukavice od sintetičkog materijala Nitrila, bez latexa, bez talka, nesterilne, veličina XL | kom. | 150000 | 15840 |  | 165840 | 3.9 | 646776 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, PPE standard, kategorija III (zaštitna rukavica), otporna na infektivne agense ASTM-F1671,deklaracija o konformitetu, nalepnica sertifikovanog tela za usaglašavawe li?ne zaštitne opreme, finalna kontrola AQL 1.5, (sertifikat nezavisne laboratorije), dužina rukavice min. 240mm, debljina na prstima (dvostruko) min 0,14mm, debljina na dlanu (dvostruko) min.0,12mm, debljina na manzetni (dvostruko) min.0,10mm, sila kidanja min. 6N, rukavica sa unutrašnje strane hlorisana | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Pregledne rukavice od sintetičkog materijala Nitrila, bez latexa, bez talka, nesterilne, za rukovanje medicinskim otpadom, veličina L | kom. | 100000 |  |  | 100000 | 3.9 | 390000 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, PPE standard, kategorija III (zaštitna rukavica), otporna na infektivne agense ASTM-F1671,deklaracija o konformitetu, nalepnica sertifikovanog tela za usaglašavawe li?ne zaštitne opreme, finalna kontrola AQL 1.5, (sertifikat nezavisne laboratorije), dužina rukavice min. 240mm, debljina na prstima (dvostruko) min 0,14mm, debljina na dlanu (dvostruko) min.0,12mm, debljina na manzetni (dvostruko) min.0,10mm, sila kidanja min. 6N, rukavica sa unutrašnje strane hlorisana | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Pregledne rukavice od sintetičkog materijala Nitrila, bez latexa, bez talka, nesterilne, za rukovanje medicinskim otpadom, veličina XL | kom. | 100000 |  |  | 100000 | 3.9 | 390000 | CE znak, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, PPE standard, kategorija III (zaštitna rukavica), otporna na infektivne agense ASTM-F1671,deklaracija o konformitetu, nalepnica sertifikovanog tela za usaglašavawe li?ne zaštitne opreme, finalna kontrola AQL 1.5, (sertifikat nezavisne laboratorije), dužina rukavice min. 240mm, debljina na prstima (dvostruko) min 0,14mm, debljina na dlanu (dvostruko) min.0,12mm, debljina na manzetni (dvostruko) min.0,10mm, sila kidanja min. 6N, rukavica sa unutrašnje strane hlorisana | DA | DA | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 4975776 | [8 empty] | Укупно за партију 6 | 0 | 0
Partija 7: | Rukavice, polietilenske, nesterilne.
1 | Rukavice polietilenske za jednokratnu upotrebu | kom. | 420000 |  |  | 420000 | 0.35 | 147000 | CE znak | NE | NE | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
147000
Partija 8: | Rukavice za rad u laboratoriji za rastvaranje citostatika
1 | Rukavice nitrilne, sterilne, bez talka, za rad sa citostaticima,vel 8, | par | 1200 |  |  | 1200 | 140 | 168000 | Kvalitet sredstava treba da bude u skladu sa specifi?nom terapijom za koju je namenjen (citotoksi?na): proizvod mora da bude testiran I sertifikovan kao PPE III (li?na zaštitna oprema ) -sertifikat na engleskom jeziku kategorija III) Sistem kontrole kvaliteta u skladu sa EN ISO 21171:2006. o testirane u skladu sa EN 374-3 2003, testirano u skladu sa ASTM D 6978-05,bezbednost kat IIi , finalna kontrola AQL 0.65, duzina rukavice minimalno 300mm | NE | NE | min. 50% deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
168000
Partija 9: | Pregledne rukavice od sintetičkog materijala Nitrila, bez latexa, bez talka, nesterilne, za rad sa citostaticima.
1 | Pregledne rukavice od sintetičkog materijala Nitrila, bez latexa, bez talka, nesterilne, za rad sa citostaticima., veličina S | kom. | 80000 |  |  | 80000 | 7.8 | 624000 | CE znak, deklaracija o konformitetu, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, PPE standard kategorija III (zastitne rukavice),medicinsko sredstvo kategorijaI,otporna na infektivne agenseASTM-F1671, finalna kontrola AQL 1.5, (sertifikat nezavisne laboratorije), duzina rukavice minimum 250mm, debljina na prstima (jednostruko) min 0,155mm,debljina na dlanu (jednostruko) min 0,12 mm, debljina na manzetni (jednostruko) min 0,10mm, sila kidanja min 11N, rukavica sa unutrasnje strane hlorisana,hrapava spoljasnja povrsina,bez Tiurama,otporne na citostatike | DA | DA | min. 50 % deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Pregledne rukavice od sintetičkog materijala Nitrila, bez latexa, bez talka, nesterilne, za rad sa citostaticima., veličina M | kom. | 100000 |  |  | 100000 | 7.8 | 780000 | CE znak, deklaracija o konformitetu, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, PPE standard kategorija III (zastitne rukavice),medicinsko sredstvo kategorijaI,otporna na infektivne agenseASTM-F1671, finalna kontrola AQL 1.5, (sertifikat nezavisne laboratorije), duzina rukavice minimum 250mm, debljina na prstima (jednostruko) min 0,155mm,debljina na dlanu (jednostruko) min 0,12 mm, debljina na manzetni (jednostruko) min 0,10mm, sila kidanja min 11N, rukavica sa unutrasnje strane hlorisana,hrapava spoljasnja povrsina,bez Tiurama,otporne na citostatike | DA | DA | min. 50 % deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Pregledne rukavice od sintetičkog materijala Nitrila, bez latexa, bez talka, nesterilne, za rad sa citostaticima., veličina L | kom. | 100000 |  |  | 100000 | 7.8 | 780000 | CE znak, deklaracija o konformitetu, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, PPE standard kategorija III (zastitne rukavice),medicinsko sredstvo kategorijaI,otporna na infektivne agenseASTM-F1671, finalna kontrola AQL 1.5, (sertifikat nezavisne laboratorije), duzina rukavice minimum 250mm, debljina na prstima (jednostruko) min 0,155mm,debljina na dlanu (jednostruko) min 0,12 mm, debljina na manzetni (jednostruko) min 0,10mm, sila kidanja min 11N, rukavica sa unutrasnje strane hlorisana,hrapava spoljasnja povrsina,bez Tiurama,otporne na citostatike | DA | DA | min. 50 % deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Pregledne rukavice od sintetičkog materijala Nitrila, bez latexa, bez talka, nesterilne, za rad sa citostaticima., veličina XL | kom. | 50000 |  |  | 50000 | 7.8 | 390000 | CE znak, deklaracija o konformitetu, EEC 93/42, 2016/425 (li?no zaštitno sredstvo) EN 455-1,2,3, EN 374-1,2,3, PPE standard kategorija III (zastitne rukavice),medicinsko sredstvo kategorijaI,otporna na infektivne agenseASTM-F1671, finalna kontrola AQL 1.5, (sertifikat nezavisne laboratorije), duzina rukavice minimum 250mm, debljina na prstima (jednostruko) min 0,155mm,debljina na dlanu (jednostruko) min 0,12 mm, debljina na manzetni (jednostruko) min 0,10mm, sila kidanja min 11N, rukavica sa unutrasnje strane hlorisana,hrapava spoljasnja povrsina,bez Tiurama,otporne na citostatike | DA | DA | min. 50 % deklarisanog roka proizvođača | isporuka celokupno ugovorenih količina u roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora |  |  |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | 2574000 | [8 empty] | Укупно за партију 9 | 0 | 0