ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ КОЈЕ ПОНУЂЕНО ДОБРО МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ И ЕЛЕМЕНТИ ТЕХНИЧКЕ ПОДРШКЕ

Упутство за попуњавање обрасца 6 - I - 4 (техничке карактеристике које понуђено добро мора да поседује и елементи техничке подршке)

Понуђач је у обавези да попуни образац 6 - I - 4 тако што попуњава могуће две колоне из обрасца и то:

- колону «да ли испуњава тражену карактеристику ДА/НЕ» у којој уписује «да» ако испуњава или «не» ако не испуњава тражену техничку карактеристику и,

- колону «локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача» у којој уписује број стране на којој је маркирао (подвукао) тражену техничку карактеристику или наводи «изјава» ако је испуњавање тражене техничке карактеристике доказао оригиналном изјавом произвођача.

ПАРТИЈА 2

6 - I - 4

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

| ТРАЖЕНА ТЕХНИЧКА КАРАКТЕРИСТИКА (табелу обавезно попунити) |  |  |  | Количина у комадима | Да ли испуњава тражену каракте-ристику ДА/НЕ | Локација где се тачно налази у проспектној и техничкој спецификацији или изјави произвођача/ инозаступника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LC-MS/MS Течни хроматограф са трипл квадрополним масеним детектором и ПДА детектором |  |  |  |  |  |  |
| Parametar |  | Tražene karakteristike |  |  |  |  |
| Tip LC pumpe |  | Binarna ili kvaternarna sa mogućnošću mešanja dva do četiri rastvarača |  |  |  |  |
| Opseg protoka LC pumpe |  | Od 0,1 do minimalno 2 mL/min u koracima od 0,001 ml/min ili manje |  |  |  |  |
| Radni pritisak |  | ≥ 1000 bar |  |  |  |  |
| Preciznost protoka |  | ≤ 0.07% RSD |  |  |  |  |
| Tačnost protoka |  | ≤ ±1% |  |  |  |  |
| Mogućnost rada sa gradijentom protoka |  | Da |  |  |  |  |
| Tačnost gradijenta |  | ≤ 0.5% |  |  |  |  |
| Vakuum degaser |  | Da, sa najmanje 4 linije |  |  |  |  |
| Opseg radnog pritiska u autosampleru |  | Ekvivalentan pritiscima pumpe |  |  |  |  |
| Opseg zapremina injektovanja autosamplera |  | Od 1 μL ili manje do minimalno 50 μL |  |  |  |  |
| Preciznost injektovanja |  | < 1 % RSD |  |  |  |  |
| Kapacitet autosamplera |  | Min 90 viala od 12 x32 mm (1,5 ili 2 ml) |  |  |  |  |
| Carry over |  | < 0.01 % |  |  |  |  |
| Temperaturni opseg autosamplera |  | 4-35°C ili bolje |  |  |  |  |
| Bezbednost i održavanje |  | ispiranje autosamplera mobilnom fazom, kontinuirano praćenje korišćenja instrumenta, funkcija upozoravanja korisnika da se dostižu zadati limiti |  |  |  |  |
| Temperatura termostata za kolonu |  | 5°С до 80°С ili bolje |  |  |  |  |
| Tip masenog analizatora |  | Tripl-kvadrupol |  |  |  |  |
| Jonizacioni izvori |  | ESI |  |  |  |  |
| MS/MS osetljivost, ESI+ jonizacija |  | S/N ≥ 5000:1 za 1 pg reserpina (tranzicija 609 195) |  |  |  |  |
| Opseg masa |  | minimalni opseg m/z od 10 do 2000 |  |  |  |  |
| Brzina promene polariteta jonskog izvora |  |  | ≤ 50 ms |  |  |  |
| Rezolucija masa |  |  | ≤ 0.7 Da |  |  |  |
| Stabilnost masa |  |  | ≤ 0.1 Da tokom min 12h |  |  |  |
| Brzina skeniranja |  |  | ≥ 10 000 Da/s |  |  |  |
| Vreme zadržavanja u MRM načinu rada (dwell time) |  |  | ≤ 3 ms |  |  |  |
| Detektorski sistem |  |  | Konverziona dinoda visoke energije sa elektron ili fotomultiplikatorom |  |  |  |
| Vakuumski sistem |  |  | Minimum jedna turbomolekularna pumpa sa eksternom mehaničkom pumpom |  |  |  |
| Opcija programiranja |  |  | Promene polariteta u vremenskim segmentima Kontinuirano menjanje polariteta tokom cele metode |  |  |  |
| Načini rada |  |  | Minimum Full scan, SIM i MRM mod |  |  |  |
| PDA detektor |  |  | Minimum 190-800 nm sa odgovarajućom analitičkom ćelijom, |  |  |  |
| Tačnost talasnih dužina |  |  | ±1 nm ili bolje |  |  |  |
| Šum |  |  | 10 µAU ili bolje |  |  |  |
| Generator azota |  |  | Generator N2 sa kompresorom za vazduh |  |  |  |
| Tip računara |  |  | Desktop PC, koji može da podrži kontrolni i akvizicioni sistem |  |  |  |
| Monitor |  |  | min 22” |  |  |  |
| Štampač |  |  | Laserski, crno-beli, brzina štampe min 30 str/min |  |  |  |
| DVD RW |  |  | Da |  |  |  |
| Kontrolni i akvizicioni sistem |  |  | Softverska kontrola tečnog hromatografa, masenog spektrometra i PDA detektora Kvantifikacija i kreiranje izveštaja Automatski razvoj metoda sa MRM Automatska kalibracija masa Automatska konfirmacija MRM Ion Ratio Softver mora da ima data baze sa kompletnim parametrima metode, dinamičkim MRM i trigerovanim MRM tranzicijama, retencionim vremenima i MS spektrima za najmanje 1500 forenzičkih komponenti (za MS detektor) Kompjuterska biblioteka sa najmanje 1500 UV spektara lekova, psihoaktivnih supstanci i njihovih metabolita za PDA detector |  |  |  |
| Garantni rok |  |  | najmanje 24 meseca |  |  |  |

П    О    Н    У    Ђ    А    Ч

У _________________					______________________

дана  ______________					(штампано име и презиме)

______________________

(пун потпис)

МП

(читак отисак печата)