СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ

ПАРТИЈА 1 : еталонирање еталона и кондензатора

| Редни број | НАЗИВ, КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЗАХТЕВИ |
| --- | --- |
| 1 | Комплет ваздушних водова, General Radio, 0900-9452, фреквенцијског опсега од DC до 8,5 GHz, VSWR<(1,0005+0,0002·f (GHz)): - 900LZ-3, с/б 351, - 900LZ-5, с/б 444, - 900LZ-6, с/б 405, - 900LZ-7Н, с/б 481, - 900LZ-10, с/б 419, - 900LZ-15, с/б 451 и - 900LZ-30, с/б 526 Провере које је потребно извршити приликом еталонирања: - Одређивање С-параметара водова у 4 тачке: (2, 4, 6 и 8) GHz Захтев за мерну несигурност: TUR>1 ДИМЕНЗИЈЕ: (400х280х100) mm; 5,2 kg нето НАПОМЕНА: Ваздушни водови и микроталасни завршетци се налазе у истој оригиналној дрвеној кутији. |
| 2 | Микроталасни завршеци, General Radio, фреквенцијског опсега од DC до 8,5 GHz: 900-WO4 (open), с/б 353 900-WN4(short), 900-WR110, с/б 618 900-WR120, с/б 859 900-WR150, с/б 819 и 900-W100, с/б 433 Номинални VSWR: - ∞ за 900-WO4 (open), - 0 за 900-WN4(short), - 1,1 за 900-WR110, с/б 618 - 1,2 за 900-WR120, с/б 859 - 1,5 за 900-WR150, с/б 819 и Провере које је потребно извршити приликом еталонирања: - Одређивање коефицијента рефлексије у 4 тачке: (2, 4, 6 и 8) GHz Захтев за мерну несигурност: TUR>1 ДИМЕНЗИЈЕ: (400х280х100) mm; 5,2 kg нето НАПОМЕНА: Ваздушни водови и микроталасни завршетци се налазе у истој оригиналној дрвеној кутији. |
| 3 | Кондензатори и калемови - Кондензатор мерни фиксни reference standard capacitor General Radio 1408A фиксне капацитивности од 10 pF на 1 kHz. Еталонирати у 2 краја на температури (23±1) ºC: 10 pF, 1 kHz Мерна несигурност иста или боља од: за 10pF: 1 µF/F - Кондензатор мерни фиксни reference standard capacitor General Radio 1408A са фиксне капацитивности од 100 pF на 1 kHz. Еталонирати у 2 краја на температури (23±1) ºC: 100 pF, 1 kHz Мерна несигурност иста или боља од: за 100pF: 1 µF/F НАПОМЕНА: кондензатори капацитивности 10 pF и 100 pF су смештени у једно кућиште. - Калем индуктивни мерни standard inductor General Radio 1482B 100μH на 1 kHz Еталонирати у 2 краја на температури (23±1) ºC: 100 μH, 1 kHz Мерна несигурност иста или боља од: 300 μH/H - Калем индуктивни мерни standard inductor General Radio 1482E 1mH на 1 kHz Еталонирати у 2 краја, 3 краја на температури (23±1) ºC: 1 mH, 1 kHz Мерна несигурност иста или боља од: 200 μH/H - Калем индуктивни мерни standard inductor General Radio 1482H 10mH на 1 kHz Еталонирати у 2 краја, 3 краја на температури (23±1) ºC: 10 mH, 1 kHz Мерна несигурност иста или боља од: 200 μH/H - Калем индуктивни мерни standard inductor General Radio 1482L 100mH на 1 kHz Еталонирати у 2 краја, 3 краја на температури (23±1) ºC: 100 mH, 1 kHz Мерна несигурност иста или боља од: 200 μH/H - Калем индуктивни мерни standard inductor General Radio 1482P 1 H на 1 kHz Еталонирати у 2 краја, 3 краја на температури (23±1) ºC: 1 H, 1 kHz Мерна несигурност иста или боља од: 200 μH/H - Калем индуктивни мерни standard inductor General Radio 1482T 10 H на 1 kHz Еталонирати у 2 краја, 3 краја на температури (23±1) ºC: 10 H, 1 kHz Мерна несигурност иста или боља од: 200 μH/H Наведени еталони транспортују се у 2 сандука и то: - Сандук бр. 1 димензије (48х48х33 cm) укупне тежине 29 kg - Сандук бр. 2 димензије (48х48х33 cm) укупне тежине 33 kg |
| 4 | Ослабљивач, микроталасни Weincshel PA-2, с/б 122 са N (f) конекторима. Еталон за микроталасно слабљење мерног опсега од 0 dB до140 dB на фреквенцији 30 MHz. Захтеви за еталонирање: - Еталонирање слабљења у 20 тачака: 0 dB до 100 dB (корак 5 dB) - Еталонирање коефицијента рефлексије или коефицијента стојећег таласа у 20 тачака: 0 dB до 100 dB (корак 5 dB) Захтеви за мерну несигурност: - мерна несигурност слабљења иста или боља од 0,075 dB - мерна несигурност коефицијента стојећег таласа иста или боља од 0,02 Димензије паковања еталона (ДхШхВ): једна кутија (53х38х33) cm, тежина 12,6 kg |
| 5 | РФ трансфер еталон TEGAM F1135A, с/б 2715, са двоструким ватметром, Weinschel 1806, с/б 111, фреквенцијског опсега од 10 MHz до 26,5 GHz, и опсега нивоа од 10 μW до 25 μW. Провере које је потребно извршити приликом еталонирања: - Фактор еталонирања, - Коефицијент рефлексије или стојећег таласа и - Провера разделника снаге у склопу система TEGAM F1135A Фреквенције на којима је потребно одредити фактор еталонирања: - 10 МHz - 100 MHz: корак 10 МHz - 100 МHz - 2 GHz: корак 50 МHz - 2 GHz - 4 GHz: корак 100 МHz - 4 GHz - 18 GHz: корак 200 МHz - 18 GHz - 26 GHz: корак 1 GHz - и у тачки 26,5 GHz Мерна несигурност боља или једнака: - за фактор еталонирања (calibration factor): 1,5 % до 18 GHz и до 4 % од 18 GHz до 26,5 GHz - за коефицијент стојећег таласа (VSWR) 0,02 Димензије паковања еталона (ДхШхВ), 2 кутије: - за Weinschel 1806 (70x65x30) cm, тежина 11 kg - за Tegam F1135A (60x40x25) cm, тежина 4 kg |

ПАРТИЈА 2: еталонирање рефлектоетарског моста

| Редни број | НАЗИВ, КАРАКТЕРИСТИКЕ И ЗАХТЕВИ |
| --- | --- |
| 1 | Дирекциони мост рефлектоетарски, HP 85027B, с/б 2522A01567, APC 3.5mm, са прибором за калибрацију Scalar Open/Short 85037-60001, фреквенцијског опсега од 10 MHz до 26,5 GHz. Провере које је потребно извршити приликом еталонирања: - Одређивање повратних губитака (Return loss) или коефицијента рефлексије (SWR) у мерним тачкама: - 10 МHz - 100 MHz: корак 10 МHz - 100 МHz - 1 GHz: корак 100 МHz - 1 GHz - 26,5 GHz: корак 1 GHz - Одређивање директивности у мерним тачкама: - 10 МHz - 100 MHz: корак 10 МHz - 100 МHz - 1 GHz: корак 100 МHz - 1 GHz - 26,5 GHz: корак 1 GHz - Провера динамичког опсега на 50 MHz - у мерним тачкама oд 0 dBm до -40 dBm, корак 1 dB Мерна несигурност боља или једнака: - за коефицијента рефлексије 0,04, - за директивност 0,05 dB (линеарна) и - за динамички опсег 0,1 dB. Димензије паковања еталона (ДхШхВ):(28х20х8) cm, тежина 1,3 kg |

- НАПОМЕНА:

- Еталонирања се могу извршити само у Националним метролошким институтима за мерења и еталонирања која се налазе у Анексу Ц (Annex C) базе података CIPM MRA или у метролошким лабораторијама које раде у складу са стандардом ISO/IEC 17025:2017, а акредитоване су од националних акредитационих тела потписника EA MLA.

- Издата уверења о еталонирању морају бити у складу са захтевима стандарда ISO/IEC 17025:2017.

- Примопредаја еталона је у просторијама Сектора за метрологију. Приликом предаје и пријема мерне опреме врши се квантитативни и квалитативни пријем (односно предаја). Након пријема опреме са еталонирања, проверу функционалне исправности еталона извршиће МЛ-02 уз присуство понуђача. Уколико се установи да еталон није функционално исправан, понуђач мора обезбедити поправку истог и поновно еталонирање о свом трошку.