|  |  | Чувати до краја __2015_ године Ф-ја/ред.бр. __30/51_____________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 27.01.2017 |  | A.Цогољевић |
|  |  | (датум) |  | (потпис) |
| РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ Технички ремонтни завод НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“ инт.Бр.5104- ...................................... 20...... год. К Р А Г У Ј Е В А Ц |  |  |  |  |

Odgovor na postavljena pitanja potencijalnog ponuđača

dostavlja.-

Pojašnjenje za partiju 5 po zahtevu predstavnika „SUPERLAB“-a a u vezi sa JN 06/2016., odgovori na pitanja po broju pitanja prema sledećem:

- Opseg temperature – nije prihvatljiva ponuda uređaja sa opsegom temperature užim od zahtevanog zbog potrebe praćenja promena u materijalima na temperaturama nižim od 100°C odnosno u zahtevanom opsegu temperatura

- Opseg merenja – nije prihvatljiva ponuda uređaja sa opsegom merenja manjim od minimalno zahtevanog

- Digitalna rezolucija – zahtev se odnosi na karakteristiku AD konvertora koja zajedno sa opsegom ulaznog analognog signala, određuje rezoluciju merenja. Dakle, zahtev se odnosi na tehničko rešenje a ne na konkretnu vrednost rezolucije koja je inače kao zahtev specificirana u t.8 tehničkih zahteva za partiju 5 (vrednost ≤ 0.05µW) te na pitanje nije moguće dati jednoznačan odgovor. Ukoliko bi se postavljeno pitanje odnosilo na pomenutu t.8. tehničkih zahteva, odgovor je da će se smatrati da je ispunjen zahtev za rezoluciju merenja ukoliko se ponudi uređaj sa rezolucijom 0.02µW obzirom da je zahtevom tražena vrednost ≤ 0.05µW.

Napomena: Obzirom na zahtev za opseg merenja od 700mW (odnosno ±350mW) i zahtev 24-bitne konverzije (224-1 digitalnih vrednosti), može se izračunati da je očekivana rezolucija merenja 0.04µW ili bolje. U slučaju uređaja čije ste karakteristike u pitanju pomenuli, može se očekivati da se radi o 24-bitnoj konverziji obzirom da ste naveli da je opseg merenja 350mW (odnosno ±175mW) a rezolucija merenja 0.02µW

- Odnos širine i visine pika indijuma je bitan pokazatelj mogućnosti uređaja i zahtevana je vrednost min. 15 zbog čega će se smatrati da nije zadovoljen zahtev ukoliko se ponudi uređaj sa odnosom visine i širine pika indijuma od 8.

- Displej za prikaz statusa i parametara merenja i kontrolu i upravljanje uređajem - cilj ovog zahteva je da se obezbedi nabavka funkcionalnog uređaja upotrebljivog nakon isporuke i bez dodatnih hardverskih uslova za instalaciju (PC računar i sl.) kao i jednostavno i brzo korišćenje uređaja za jednostavna i rutinska merenja koja bi realizovali operateri koji su familijarni sa tehnikom DSC uz osnovnu obuku  bez potrebe za obimnom obukom operatera za korišćenje softvera.

Dakle, ukoliko je ponuđeni softver koncipiran da, pored standardnog moda, može da radi u modu displeja (intuitivni prikaz elemenata na displeju i njihova veličina, raspored i funkcionalnost prilagođeni ovakvom režimu rada), i ukoliko ponuđeno rešenje uključuje sve hardverske komponente potrebne za rad uređaja na pomenuti način (računar sa displejom osetljivim na dodir i sl.), smatraće se da je ispunjen ovaj zahtev

АЦ

DIREKTOR

potpukovnik

sc Dušan Kovarbašić, dipl.inž